RINKOS KONSULTACIJA

ULTRAGARSO APARATAS, Nr. 4005870

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 3. | 8 257 536 | Skaitmeninių kanalų mažinimas gali mažinti prietaiso galimybes. Parametras nebus keičiamas |
| 4. | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į: Maksimalus skenavimo gylis ≥ 42 cm; | Prietaisas bus naudojamas akušerijoje, todėl reikalingas kuo didesnis skenavimo gylis. Parametro nekeisime |
|  | Praktikoje toks skenavimo gylis viršija klinikinės diagnostikos poreikius, ypač vertinant kurioms tyrimo sritims aparatas bus naudojamas, pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jūsų prašomose tyrimo srityse kliniškai yra pakankamas ir dažniausiai naudojamas skenavimo gylis siekia iki 40cm. Didesnis skenavimo gylis dažnu atveju pasiekiamas tik suprastėjus vaizdo kokybei, todėl diagnostinė vertė tokiu atveju sumažėja. Taip pat pažymime, kad šiuo reikalavimu yra diskriminuojami tiekėjai siūlantys aukštos klasės ultragarsines sistemas, tačiau turintys tik pakankamą 40 cm skenavimo gylį. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir lygias galimybes konkurse dalyvauti visiems tiekėjams siūlantiems identiško lygio medicininę įrangą, siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Maksimalus skenavimo gylis ≥ 40 cm.‘‘ | Prietaisas bus naudojamas akušerijoje, todėl reikalingas kuo didesnis skenavimo gylis. Parametro nekeisime |
| 5. | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į: Dinaminis diapazonas ≥ 320 dB. | Dinaminis diapazonas labai svarbus parametras kokybiškiems tyrimams atlikti. Yra daug prietaisų turinčių ne mažesnį kaip 380 dB dinaminį diapazoną, todėl konkurencingumas yra užtikrintas. Parametro nekeisime |
|  | 372 dB | Dinaminis diapazonas labai svarbus parametras kokybiškiems tyrimams atlikti. Yra daug prietaisų, įskaitant ir Samsung gamintojo modelius, turinčių ne mažesnį kaip 380 dB dinaminį diapazoną, todėl konkurencingumas yra užtikrintas. Parametro nekeisime |
| 13. | ( angl. TGC arba STC) ≥ 8 lygių. | Sutinkame su pakeitimu, parametrą tenkinsime |
| 14. | LED. LCD tipo (arba lygiavertis); | Sutinkame su pakeitimu, parametrą tenkinsime |
|  | Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją. Medicininėje įrangoje plačiai naudojami ir LCD bei OLED monitoriai. Daugelis LED monitorių iš esmės yra LCD su LED pašvietimu, todėl prašome į šį reikalavimą įtraukti ir LCD bei OLED technologijas. Šis pakeitimas geriau atitiktų rinkoje esančius sprendimus, nesumažintų vaizdo kokybės, tačiau išplėstų galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų siūlančių perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią įrangą. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Aparato monitories aukštos raiškos LCD, LED arba OLED tipo (arba lygiavertis);‘‘. | Sutinkame su pakeitimu, parametrą tenkinsime |
| 29 | Siūlome atsiskayti kaip perteklinio reikalavimo, nes kardiologinių tyrimų funkcija ir kardiologinis daviklis nėra perkami | Ateityje numatomas galimas prietaiso naudojimas kitose srityse, todėl parametro nekeisime |
| 34 | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į: Konveksinio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 60°; | Apžiūros kampas yra būtinas kuo didesnis, todėl jo nemažiname. Konkurencingumas užtikrinamas, nes daug gamintojų gali pasiūlyti ne mažesnį kaip 70 laipsnių kampą. Parametro nekeisime. |
| 41 | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į: Linijinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 256. | Siūlomas labai didelis darbinių elementų skaičiaus sumažinimas. Ne mažiau kaip 900 darbinių elementų turi ne vienas gamintojas, todėl užtikrintas konkurencingumas. Parametro nekeisime |
|  | - prieštarauja p.35 - Jei visgi kalbama apie konveksinį daviklį: Reikalavimas ribojantis konkurenciją; siūloma pakeisti į: Konveksinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 900, arba vienalyčio kristalo technologijos, arba matrcinės konstrukcijos Jei kalbama apie linijinį daviklį: Reikalavimas ribojantis konkurenciją; siūloma pakeisti į: darbinių elementų skaičius ≥ 570. | Padaryta klaida. Turi būti “Linijinio daviklio”. Daviklio element skaičiaus nemažinsime, nes tai ženkliai blogintų prietaiso savybes. Parametras bus keičiamas iš dallies, pakeičiant daviklio pavadinimą. |
|  | Skirtingose ultragarsinėse sistemose ultragarso signalas yra generuojamas naudojant skirtingas technologijas. Ankstesnės kartos ultragarsinės sistemos veikia beam forming technologija, kur ultragarsinis signalas yra siunčiamas nuo taško iki taško ir taip yra generuojamas vaizdas. Naujesnės kartos, tame tarpe ir mūsų įmonės atstovaujamo gamintojo ultragarsinės sistemos veikia zoninio skenavimo technologijos (ZST+) principu, kur vaizdas skenuojamas ne ,,nuo taško iki taško‘‘, bet vaizdas skenuojamas zonomis, todėl tas pats vaizdas yra nuskenuojamas net 10 kartų greičiau ir sistema turi daugiau resursų apdoroti gautą signalą, dėl to šis būdas daug pranašesnis lyginant su standartinė beam forming technologija. Perkančiosios organizacijos prašomas parametras neįtakoja vaizdo kokybės ir neatsižvelgia į naujesnės kartos signalo formavimo technologijų teikiamus pranašumus. Vaizdo kokybę (rezoliucija ir signalo skvarbą) apsprendžia pasirenkamas daviklio dažnio diapazonas, kur aukštesnis dažnis lemia geresnę rezoliuciją, o žemesnis dažnis didesnę skvarbą. Mažesnio elementų kiekio dėka daviklis yra lengvesnis bei atsparesnis smūgiams ar perkaitimui. Pasitelkiant zoninio skenavimo technologiją išgaunamas lygiavertis ir netgi geresnis ultragarsinis vaizdas, lyginant su kitais matriciniais davikliais, turinčiais daugiau elementų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus ir siekiant geresnės konkurencinės aplinkos, siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Konveksinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 256.‘‘ | Buvo padaryta rašybos klaida. Yra reikalingas Linijinio daviklio ne mažesnis nei 900 elementų skaičius. Reikšmę gali pateikti daugelis gamintojų, todėl parametras nebus keičiamas. |
|  | Turbūt turima omenyje: Linijinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 900? | Taip. Tai rašybos klaida. Sutinkame su pastaba. Parametras bus keičiamas |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Labai naudinga akušerijos tyrimuose funkcoja 3D režimas: tūrinių vaizdų generavimas iš 2D režimu gautų vaizdų | Tai gali iškelti kainą lyginant su kitais gamintojais ir sumažinti konkurencingumą, todėl neatsižvelgsime į siūlymą |
|  | Siūlome įtraukti žemiau nurodytus parametrus į kokybės kriterijų sąrašą. 1.Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 5000 kadrai/s 2. Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus, nenaudojant padidinimo įrankio (angl. Zoom) 3. Maksimalus kadrų dažnis Colour režime ≥ 686 kadrai/s 4. Automatiniai matavimai apimantys vaisiaus kaktos ir pakaušio atstumą (OFD), vaisiaus ilgio (CRL), vaisiaus vandenų (AFI), Didžiosios cisternos (CM) intrakranijinės vaiskumos (IT), smegenėlių (CEREB) matavimus. | Galimai bus atsižvelgta į jūsų pastabas |