RINKOS KONSULTACIJA

OPERACINIAI STALAI Nr. 3590291

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Prašome keisti reiklavimą ir formuluoti taip: „2. Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas specialiomis atramomis, nuleistomis nuo stalo pagrindo, stabilizuojant stalą arba elektriniu būdu blokuojant ratus. Elektrinis ratų blokavimas pilnai stabilizuoją operacinį stalą darbinėje padėtyje ir išlaiko jo stabilumą, prašome neapsiriboti vienu stabilizavimo būdu ir taip perteklinai neriboti konkurencijos. | Stalo stabilumas yra vienas iš esminių kriterijų. Stalas bus naudojamas įvairiose disciplinose, įskaitant neurochirurgiją, traumatologiją ir kt. Ypač traumatologijoje chirurgai naudoja nemažai fizinės jėgos, todėl stalas turi išlikti maksimaliai stabilus. Elektrinis ratų stabdis užfiksuoja ratų sukimąsi, tačiau stalas vis tiek remiasi į grindis per ratus, kurie turi tam tikrą elastingumą ir poslinkio galimybę. Dėl to esant didesnei šoninei apkrovai ar stūmimui gali atsirasti mikrojudesiai ar pasislinkimas. Tuo tarpu atramos perkelia stalo svorį tiesiai į grindis užtikrinant žymiai didesnį stabilumą. Su tiekėjo siūlomu pakeitimu nesutinkame ir techninės specifikacijos reikalavimo nekeičiame. |
| 1.4 | Prašome keisti reiklavimą ir formuluoti taip: 4. Operacinio stalo valdymas: a. Laidinis pultas kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą (2 vnt.) arba komplektuojami 2 atskiri pultai - laidinis ir belaidis; Esama reikalavimo formuluotė perteklinai riboja konkurenciją. Galime pasiūlyti tiek laidinį, tiek belaidį pultą atskirai, todėl tai pilnai užtikrina patogumą ir funkcionalumą visais atvejais, mišrus laidinis-belaidis pultelis papildomos naudos nesuteikia ir tik dirbtinai apriboja konkurenciją. | Sutinkame su pakeitimu |
| 4.1 | Kokią funkciją funkciją turi užtikrinti nugaros prailginimas? Jei siekiama turėti galimybę suformuoti inkstų/klubų tiltelį ar kitas specialias pozicijas, galime pasiūlyti stalą turintį padalintą nugaros segmentą – apatinės nugaros ir viršutinės nugaros. Šie du nugaros segmentai individualiai reguliuojami elektriniu būdu. Tačiau tai yra nuolatinė konstrukcinė stalo dalis (nenuimama). Žinome, kad yra gamintojų, kurie turi nuimamą nugaros prailginimą, tačiau toks reikalavimas neturi funkcinio pagrįstumo ir perteklinai riboja konkurenciją. Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „1. Susideda iš atskirų skirsnių: a) Galvos; b) Dviejų dalių nugaros segmento arba nugaros segmento ir nugaros prailginimo; c) Sėdmenų; d) Kojų dalis (padalinta, kiekvienai kojai atskira)“ Apatinės nugaros dalies reguliavimas Viršutinės nugaros dalies reguliavimas | Nugaros prailginimo dalis reikalinga paciento pozicionavimui bei gerai C lanko prieigai. Viena iš prailginimo funkcijų yra suformuoti inkstų tiltelį, užtikrinant saugų ir patogų paciento padėties išlaikymą. Jeigu tiekėjo siūlomas dviejų dalių nugaros segmentas gali užtikrinti tokį patį funkcionalumą kaip originalus nugaros prailginimas, sutinkame koreguoti techninės specifikacijos reikalavimą taip: „Reikalavimai stalviršiui: 1. Susideda iš atskirų skirsnių: a) Galva; b) Nugaros prailginimo arba dviejų dalių nugaros segmento; c) Sėdmenys; d) Kojų dalis“ |
| 5.5 | Prašome patikslinti kokį funkcionalumą turi užtikrinti čiužinys pagal 5 punkto reikalavimą? Ar reikalingas aktyvus šildymas? Jei taip, būtų naudingą tai akcentuoti reikalavime. Kitu atveju, tai gali būti beveik bet kas ir toks reikalavimas gali neužtikrinti ligoninės lūkesčių. Jei reikalingas aktyvus šildymas, galime prikomplektuoti elektrinio šildymo kilimėlį, klojamą po pacientu ant operacinio stalo. | Čiužinys neturi turėti aktyvaus šildymo. Šiuo reikalavimu perkančioji organizacija nori, kad čiužinys išlaikytų paciento kūno temperatūrą. Medicininiuose čiužiniuose siekiama reguliuoti temperatūrą, kad pacientas išliktų šiltas ir saugus. Perkančioji organizacija sutinka, kad šis reikalavimas gali būti šiek tiek neaiškus, todėl šį reikalavimą panaikiname iš techninės specifikacijos. |
| 8. | Jei turite omenyje dinaminę apkrovą, su kuria stalas gali būti reguliuojamas ir naudojamas bet kurioje padėtyje, prašome reikalavimą formuluoti taip: „Didžiausia leistina gamintojo dinaminė darbinė apkrova Ne mažiau kaip 400 kg.“ Jei visgi turima omenyje tiesiog leistina maksimali apkrova, tuomet atitinkame, mūsų siūlomas stalas turi leistiną maksimalią 500kg apkrovą. | Didžiausia leistina gamintojo darbinė apkrova – tai maksimali operacinio stalo apkrova, apimanti paciento svorį ir visus priedus bei aksesuarus, kurie gali būti naudojami procedūros metu. Šiuo reikalavimu siekiama užtikrinti, kad stalas išlaikytų bent 450 kg bendrą apkrovą, garantuojant saugumą ir stabilumą operacijos metu. |
| 9.1 | Galvos segmentas/atrama – 2 vnt.: 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ribose nuo –25° iki +25° Keisti į 20° | Nuleidimo kampo ribos iki –25° yra būtinos, kad būtų užtikrintas tinkamas paciento pozicionavimas įvairių chirurginių procedūrų metu, ergonomiška chirurgų padėtis ir pacientų saugumas. Parametro nekeisime. |
| 9.2 | Ar tikrai turimas omenyje nugaros prailginimo segmento reguliavimas? Galbūt kaip nugaros prailginimo segmentas turima visa nugaros dalis? nes nugaros dalies reguliavimas atsikirai šioje TS neaprašytas, tik nugaros prailginimo. Taip pat, toks nugaros prailginimo dalies reguliavimas yra nelogiškas, nereikalingas ir ribojantis konkurenciją. Sutinkame, jog nugaros segmento reguliavimui reikalingas didelis pakėlimo aukštyn kampas (tarkime +70° kaip šiuo atveju, norint suformuoti sėdimą poziciją ir pan.), tačiau kam toks kampas reikalingas nugaros prailginimui?.. Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: Nugaros prailginimo segmentas – 2vnt (arba integruotas viršutinės nugaros segmentas) „2. Pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +40°.“ Apatinės nugaros dalies reguliavimas Viršutinės nugaros dalies reguliavimas | Sutinkame patikslinti šį techninės specifikacijos reikalavimą: 9.2 poz., kad visiems suinteresuotiems tiekėjams nekiltų neaiškumų. Tuo tarpu “lower back plate” reguliavimą apibrėšime specifikacijoje 6.7 poz. Stalviršio padėties reguliavimas: “Apatinės nugaros dalies reguliavimas motorizuotas, kampas reguliuojamas nuo –40° iki +70°” „9.2 Nugaros prailginimo segmentas - 2 vnt.: 1. Skirtas prailginti operacinį stalą; 2. Siūloma tuo atveju jeigu nėra dviejų dalių integruoto nugaros segmento“ |
| 9.3 | Reikalavimas prieštarauja pats sau – 1 punktas nurodo, kad reguliavimas privalo būti motorizuotas (elektrinis), o 3 punktas jau leidžia siūlyti ir kitus reguliavimo mechanizmus. Prašome koreguoti reikalavimą naikinant 3 punktą. Taip pat kojos pakėlimo kampas +80° yra nelogiškas, perteklinis ir ribojantis konkurenciją. Kokiu tikslu reikalaujamas +80° kojų pakėlimas?.. Kaip tai įmanomą pritaikyti praktikoje?.. Tokie kampai bus nenaudojami ir yra visiškai beprasmiai. Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „2. Pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone nei –90° iki +35°;“ | Reikalavimas susijęs ne su visa kojos dalimi, o su atskira kojos sudedamąja dalimi, kai koja sudaryta iš dviejų segmentų. Bendras reikalavimas lieka, kad visa koja būtų judinama motorizuotai, tačiau atskiros kojos dalies pakėlimui/pakreipimui užtenka valdymo rankiniu, automatiniu arba pneumatiniu būdu, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje. Dėl diapazono mažinimo – nesutinkame. Pakėlimas į viršų medicininėje praktikoje dažnai būtinas, ypač ginekologinėse, urologinėse, ortopedinėse ir traumatologinėse operacijose, kai reikia užtikrinti tinkamą paciento padėtį procedūros metu, leisti chirurgui gerą prieigą prie operuojamos srities, užtikrinti paciento saugumą ir ergonomišką padėtį įvairių kojų segmentų manipuliacijos metu. Todėl reikalavimas dėl kampo diapazono lieka nepakitęs: –90° iki +80°. |
|  | 9.3.3. Vienas metodas turėtų būti pakankamas – reikalauti visų trijų tipų gali riboti pasirinkimą | Visa koja būtų judinama motorizuotai, tačiau atskiros kojos dalies pakėlimui/pakreipimui užtenka valdymo rankiniu, automatiniu arba pneumatiniu būdu, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje. |
| 9.6 | Labai specifinė konstrukcija – tik keli gamintojai turi tokį sprendimą | Atlikdami rinkos tyrimą, o po to rinkos konsultaciją, gavome patvirtinimą, kad ne vienas tiekėjas gali pateikti sprendimą, atitinkantį šį techninės specifikacijos reikalavimą. Todėl šio reikalavimo nekeisime. |
| 9.8 | 9.8.2. Iš reikalavimo neaišku ką siūlyti. Kas yra šiame punkte reikalaujama šoninė atrama ir kuo ji skiriasi nuo 9.9. reikalaujamos atramos ant šono paguldytam pacientui prilaikyti? | Siekiame įsigyti šoninę atramą, kuri būtų tvirtinama prie operacinio stalo ir turėtų reguliuojamą aukštį bei plotį. Tiekėjas šių techninės specifikacijos reikalavimų ribose gali savo nuožiūra pasiūlyti produktą, atitinkantį nurodytus techninius reikalavimus. |
| 9.9 | Prašome keisti 6 punkto reikalavimą ir formuluoti taip, kad būtų galima pasiūlyti vieną iš šių opcijų: - 95 x 95 mm - 100 x 200mm - 170 x 240mm Leidžiamos 5 mm paklaidos išmatavimams visiškai apriboja konkurenciją. Prašome atsisakyti perteklinio ribojimo ir koreguoti reikalavimą. Konkrečiu atveju, mūsų optimaliausias pasiūlymas būtų 100 x 200mm, kuris yra artimiausias reikalaujamai reikšmei, 2-3 cm skirtumai tokiai atramai yra visiškai nereikšmingi ir nekeičiantys esmės todėl prašome koreguoti taip: „6. Išmatavimai: 100-120 x 170-200 mm (1 vnt.) ” | Atsižvelgdama į tiekėjo siūlymus, sutinkame patikslinti techninės specifikacijos reikalavimus taip: „Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt.: - Tvirtinamos prie operacinio stalo; - Plokščios; - Padengtos minkšta danga; - Reguliuojamo aukščio, atstumo nuo stalviršio krašto; - Padengtos minkšta danga; - Išmatavimai: 120x170 ± 5 mm (1 vnt) arba 100x200 ± 5 mm (1 vnt.)“ |
| 9.11 | Šis modulis naudojamas tik labai specifinėms operacijoms – gali būti siūlomas kaip papildomas priedas, o ne bazinis reikalavimas | Yra poreikis atlikti pečių operacijas (artroskopijas). Šiuo atveju nugarinė dalis yra būtinas priedas, užtikrinantis tinkamą prieigą prie peties operacijos metu. Todėl reikalavimo nekeisime. |
| 9.16 | Prašome neriboti konkurencijos nurodant vieną konkrečią neurochirurginio fiksavimo sistemos gamintoją/prekės ženklą ir suteikti galimybę pasiūlyti lygiavertį aukščiausios kokybės ir stabilumo vokiečių gamintojo sprendimą šiai paskirčiai https://www.blackforestmedical.com/products/about-doro Prašome reikalavimą formuluoti taip: „2. Galimybė ant jo tvirtinti „Mayfiel“ arba „DORO“ rėmą“ | Klaipėdos universiteto ligoninės neurochirurgai naudoja Mayfield rėmą, todėl šiuo atveju prie operacinio stalo turi būti galimybė fiksuoti būtent šį rėmą, o ne analoginį. Priešingu atveju neurochirurgai netektų galimybės naudotis jau turimu rėmu. Parametro nekeisime |
| 9.17 | Gali būti perteklinai konkretu – svarbiau funkcija (rentgeno prieiga), o ne būtent 520x1155 mm | Apibrėžti segmento matmenys yra svarbūs, siekiant užtikrinti pakankamą C lanko prieigą prie operuojamos srities. Jei segmentas būtų mažesnis nei nurodyta, gali būti ribota prieiga C lankui, sunkiau pozicionuoti pacientą ir aparatūrą, o tai gali paveikti operacijos tikslumą bei pacientų saugumą. Todėl techninės specifikacijos reikalavimas dėl ≥520 mm pločio ir ≥1155 mm (suapvalinam iki 1150) aukščio išlieka, nes tai yra funkcionaliai būtina, ne tik formaliai. |
|  | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „3.Priedo matmenys ≥ 520 mm plotis, ≥ 1100 mm aukštis“ Siūlomas minimalus reikalavimo pakeitimas nekeičia reikalavimo esmės, siūlomas ilgis yra pilnai pakankamas pilnavertei priegai prie paciento su C-lanku. Taip pat, priedas yra pagalmintas iš anglies pluošto, kas užtikrina nepriekaištingą laidumą rentgeno spinduliams. | Apibrėžti segmento matmenys yra svarbūs, siekiant užtikrinti pakankamą C lanko prieigą prie operuojamos srities. Jei segmentas būtų mažesnis nei nurodyta, gali būti ribota prieiga C lankui, sunkiau pozicionuoti pacientą ir aparatūrą, o tai gali paveikti operacijos tikslumą bei pacientų saugumą. Todėl techninės specifikacijos reikalavimas dėl ≥520 mm pločio ir ≥1155 mm (suapvalinam iki 1150) aukščio išlieka, nes tai yra funkcionaliai būtina, ne tik formaliai. |
| 9.18 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: 3. Rankinis blauzdų atramos reguliavimas rankine alkūnine svirtimi arba reguliavimas elektriniu būdu. | Sutinkam koreguoti techninės specifikacijos reikalavimą taip: „Kneeling“ (klupėjimo padėties) sistema – 1 vnt.: - Priedas skirtas paciento klūpėjimo padėčiai nustatyti; - Padėties nustatymas naudojant reguliuojamo aukščio atramą; - Rankinis blauzdų atramos reguliavimas rankine alkūnine svirtimi arba elektriniu būdu“. |
| 9.19 | Tai labai specifinis neurochirurginis reikalavimas – galėtų būti atskiras modulis, o ne bendras visam stalui | Klaipėdos universiteto ligoninės neurochirurgai naudoja Mayfield rėmą, todėl prie operacinio stalo, norint atlikti neurochirurgines procedūras, būtina gauti būtent šio gamintojo rėmą, užtikrinantį funkcionalumą (ant jo montuojamas neuronavigacijos rėmas) bei saugų darbą operacijų metu. Šis reikalavimas konkurencijos neriboja, nes nė vienas iš operacinių stalų tiekėjų neturi pranašumo siūlydamas Mayfield rėmą. Tiekėjai, gali užsisakyti šį rėmą iš subtiekėjų. Todėl šio techninės specifikacijos reikalavimo nekeisime. |
|  | Prašome neriboti konkurencijos nurodant vieną konkrečią neurochirurginio fiksavimo sistemos gamintoją/prekės ženklą ir suteikti galimybę pasiūlyti lygiavertį aukščiausios kokybės ir stabilumo vokiečių gamintojo sprendimą šiai paskirčiai https://www.blackforestmedical.com/products/about-doro Prašome reikalavimą formuluoti taip: „„Mayfield“ arba „DORO“ rėmas neurochirurginėms operacijoms – 1 vnt.“ | Klaipėdos universiteto ligoninės neurochirurgai naudoja Mayfield rėmą, todėl prie operacinio stalo, norint atlikti neurochirurgines procedūras, būtina gauti būtent šio gamintojo rėmą, užtikrinantį funkcionalumą (ant jo montuojamas neuronavigacijos rėmas) bei saugų darbą operacijų metu. Šis reikalavimas konkurencijos neriboja, nes nė vienas iš operacinių stalų tiekėjų neturi pranašumo siūlydamas Mayfield rėmą. Tiekėjai, gali užsisakyti šį rėmą iš subtiekėjų. Todėl šio techninės specifikacijos reikalavimo nekeisime. |
| 9.20 | Ar priedo paskirtis saugiai fiksuoti paciento ranką prie operacinio stalo šono operacijų metu? | Taip, šio priedo paskirtis yra būtent saugiai fiksuoti paciento ranką prie operacinio stalo. |
| 12. | prašau paaiškinti kaip ši RK Nr. 3590291VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija) ,,Operaciniai stalai" susijusi su LSMU ligonine Kauno klinika, nes techninės specifikacijos 12 p.yra reikalavimas ,,Techninio personalo mokymas Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicinos techninio tarnybos inžinierių parengimas atlikti pogarantinę įrangos priežiūrą". Tai leidžia manyti, kad TS sukurta vienam gamintojui. | Perkančioji organizacija niekaip nesusijusi su LSMU ligonine Kauno klinikom. Šis techninis reikalavimas atsirado netyčia, naudojant pavyzdinę rinkos konsultacijos formą. |
| 14. | Kai kurie punktai (pvz., slaptažodžiai) yra svarbūs tik servisui, bet per detaliai nurodžius – gali būti sunkiai įgyvendinama, ribojant tiekėjus | Parametras svarbus ligoninės specialistams, prižiūrintiems įrangą. Parametro nekeisime |
| Papildomi siūlymai | PAGRĮSTI IR BŪTINI REIKALAVIMAI (daugumai šiuolaikinių universalių operacinių stalų) Šie punktai yra pagrįsti, standartiniai arba būtini saugumui ir funkcionalumui: - Mobilumas, stabilizavimas, elektrohidraulinė sistema - Aukščio, kampų, Trendelenburgo padėčių reguliavimas - Rentgenui pralaidus stalviršis be metalinių intarpų - Valdymas pulteliu (laidiniu ir/ar belaidžiu) - Galvutės, kojų ir nugaros sekcijų moduliškumas - Čiužinio savybės: storis, rentgeno pralaidumas, dezinfekavimo atsparumas - Baterijos indikacija (svarbu operacijos metu) - Maksimali darbinė apkrova (450 kg – realistiškas šiuolaikinių stalų kriterijus) | Apsvarstysime ir galbūt atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą |
|  | Siūlome įtraukti šį reikalavimą, kuris pagerintų operacinio stalo manevringumą: 5.Operacinis stalas turi penktą ratuką su automatine pavara, kuri aktyvuojamaa pulteliu prijungtu prie stalo arba specialiu perjungėju. | Apsvarstysime ir galbūt atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą |
|  | Būtų tikslinga pažymėti rentgeno spinduliams pralaidžią zoną, o ne tik išilginį stalo poslinkį. | Apsvarstysime ir galbūt atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą |
|  | Kojinio pedalo pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) – Manone, kad nebus naudojamas jisai ir verta būti pašalinti | Apsvarstysime ir galbūt atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą |