TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*  netaikoma garantijai.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS:  PORTATYVINIS VETERINARINIS ULTRAGARSAS:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | (Pildo tiekėjas) Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Portatyvinis veterinarinis ultragarsas |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | 1. Reprodukciniai tyrimai 2. Vidaus organų tyrimai 3. Abdominaliniai tyrimai |  |
| 1.2. | Konstrukcija | 1. Nešiojamas, svoris ne daugiau 2 kg su akumuliatoriais 2. Turi būti integruota rankena pernešimui |  |
| 1.3. | Maitinimo šaltinis turi sudaryti: | 1. Elektros tinklas. 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei šešių valandų darbą be išorinio maitinimo šaltinio. 3. Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 4 valandos. 5. Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 5200MAh 5. Ne mažiau kaip 2 vnt. komplekte. |  |
| 1.4. | Pagrindinis monitorius | 1. Įstrižainė ne daugiau kaip 6“ 2. Ekranas LCD LED arba lygiavertis , ne mažiau kaip 800x600 raiškos. 3. turi būti tinkamas naudoti lauke. |  |
| 1.5. | Echoskopo paruošimo laikas | Ne ilgesnis nei 20 sekundžių nuo įjungimo momento |  |
| 1.6. | Lietimui jautrus ekranas parametrų valdymui | 1. Įstrižainė ne mažiau 20 cm, ekranas įmontuotas valdymo panelyje 2. Turi būti naudotojo programuojamos valdymo mygtukų funkcijos |  |
| 1.7. | Automatinis vaizdo optimizavimas | Turi būti vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 1.8. | Skaitmeninė – raidinė klaviatūra | Turi būti atidaroma valdymo ekrane |  |
| 1.9. | Apsauga nuo vandens ir dulkių | Būtina |  |
| 1.10. | Matavimai | Ne mažiau kaip: atstumas, plotas, akušeriniai matavimai (nėštumo trukmė, vaisiaus dydis, numatoma gimimo data), nugaros riebalai, liesumo lygis |  |
| 1.11. | Darbo režimai | Ne mažiau kaip: B, B/B, B/M, M, A |  |
| 1.11.1 | B rėžimą turi sudaryti: | 1. Kadrų kaita ne mažiau kaip 1400 Hz 2. Maksimalus vaizduojamas gylis ne mažiau kaip 35 cm 3. Vaizdo didinimas realiuoju laiku ir jį sustabdžius 4. Suminis vaizdų rėžimas skenuojant skirtingais kampais. Ne mažiau 15 vaizdų 5. Vaizdo didinimas realiuoju laiku ir sustabdytame vaizde 6. Trapecinio vaizdavimo funkcija 7. Panoraminio vaizdavimo funkcija. 8. Tikslus nugaros riebalų ir liesumo išmatavimas. |  |
| 1.12. | Pagrindinis dažnis turi būti: | 3,5/6,5/7,5 MHz |  |
| 1.13. | Tinklelis greitam matavimui | Ne mažiau kaip 10 rūšių |  |
| 1.14. | Jungtis galimybei rodyti realiu laiku | 5,8 GHz RFID arba lygiavertės |  |
| 1.15. | Wifi tipas | 802.11 g/20MHz/2.4G arba |  |
| 1.16. | Rektalinis daviklis | 4.0MHz |  |
| 1.17. | Linijinis daviklis | 7.5MHz |  |
| 1.19. | Akumuliatoriaus įkroviklis su įkrovimo laidu | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.20. | Transportavimo lagaminas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.21. | Nešiojimo dėlkas kabinamas ant kaklo | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.22. | Garantinės priežiūros terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS:  PORTATYVINIS VETERINARINIS ULTRAGARSAS AKUŠERIJAI:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | (Pildo tiekėjas) Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Portatyvinis veterinarinis ultragarsas akušerijai: |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | 1. Reprodukciniai tyrimai 2. Vidaus organų tyrimai 3. Abdominaliniai tyrimai |  |
| 1.2. | Konstrukcija | - Ultragarsas nešiojamas, - svoris ne daugiau 3 kg su akumuliatoriais - Su integruota rankena pernešimui |  |
| 1.3. | Maitinimo šaltinį turi sudaryti: | 1. Elektros tinklas. 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau kaip keturių valandų darbą be išorinio maitinimo šaltinio. 3. Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 4 valandos. |  |
| 1.4. | Pagrindinis monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau 7.0“ 2. Ekranas LCD LED arba lygiavertis , ne mažiau kaip 500 cd/m². |  |
| 1.5. | Echoskopo paruošimo laikas | 20 (+/-5 s ) sekundžių nuo įjungimo momento |  |
| 1.6. | Lietimui jautrus ekranas parametrų valdymui | 1. Įstrižainė 20 (+/-5 cm ) cm, ekranas įmontuotas valdymo panelyje 2. Turi būti naudotojo programuojamos valdymo mygtukų funkcijos |  |
| 1.7. | Automatinis vaizdo optimizavimas | Vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 1.8. | Skaitmeninė – raidinė klaviatūra | Atidaroma valdymo ekrane |  |
| 1.9. | Apsauga nuo vandens ir dulkių | IP 32 arba lygiavertė. |  |
| 1.10. | Matavimai | Ne mažiau kaip: atstumas, folikulai, elipsės sritis, tinklelis. Akušerijos: įvairių rūšių amžiaus lentelės. |  |
| 1.11. | Darbo režimai |  |  |
| 1.11.1 | B rėžimą turi sudaryti: | Suderinamas su linijiniais, konvekciniais ir kitais zondais |  |
| 1.11.2 | Spalvinio doplerio režimas | Sienelės filtrai -ne mažiau 5 lygių |  |
| 1.12. | Vaizdų valdymas | Turi būti |  |
| 1.12.1. | Vaizdo sustabdymas | Realaus laiko vaizdas. |  |
| 1.12.2. | Matavimai | Galimybė atlikti ilgio ploto ir kitus anatominius matavimus sustabdytame vaizde. |  |
| 1.12.3. | Informacijos įrašymas ir saugojimas | Vidinėje atmintyje. |  |
| 1.12.4. | Informacijos eksportavimas ir perkėlimas turi būti | Į USB ar kitą išorinį įrenginį arba bevieliu būdu (Wi-fi arba bluetooth) . |  |
| 1.13. | Rektalinis daviklis | Turi būti |  |
| 1.13.1. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 4-9MHz |  |
| 1.13.2. | Centrinis dažnis | Ne mažiau kaip 7 MHz |  |
| 1.13.3. | Skenavimo gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 30-150 mm |  |
| 1.13.4. | Lęšio spindulys | Ne mažiau kaip 64 mm |  |
| 1.13.5. | Kristalų skaičius | Ne mažiau kaip 128. |  |
| 1.14. | Abdominalinis daviklis | Turi būti |  |
| 1.14.1. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 2-8MHz |  |
| 1.14.2. | Centrinis dažnis | Ne mažiau kaip 5 MHz |  |
| 1.14.3. | Skenavimo gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 60-300 mm |  |
| 1.14.4. | Lęšio spindulys | Ne mažiau kaip 50 mm |  |
| 1.14.5. | Kristalų skaičius | Ne mažiau kaip 128. |  |
| 1.14. | Akumuliatoriaus įkrovilkis | Ne mažiau kaip 1 vnt. su įkrovimo laidu |  |
| 1.15. | Transportavimo lagaminas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.16. | Nešiojimo diržas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.17. | Garantinės priežiūros terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |

REIKALAVIMAS TAIKOMAS 1 IR 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIMS:

Aplinkosauginiai kriterijai taikomi sutarties vykdymo metu: Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Sutarties projekto 3.1 p. nurodyta, kad Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.