HIDROMETEOROLOGINĖS PASKIRTIES MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRAI BEI KALIBRAVIMUI (TEMPERATŪROS, SANTYKINĖS DRĖGMĖS, KRITULIŲ KIEKIO) SKIRTOS ĮRANGOS IR ETALONINIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Aprašymas. Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas leidžia užtikrinti reikiamą hidrometeorologinių matavimų kokybę, duomenų tikslumą ir patikimumą. Reguliari periodinė patikra užtikrina Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatų taikymą matavimo priemonėms, naudojamoms teisinio metrologinio reglamentavimo srityse. Kalibravimo reikalingumas nustatytas Pasaulinės meteorologijos organizacijos (toliau – WMO) techniniame reglamente (toliau – TR) Nr. 49, I tomas, I dalis, 2.4.5 papunktis (angl. WMO Nr. 49, Volume I, General Meteorological Standards and Recommended Practices) ir TR priedo 2.3, 2.4.1.5, 2.4.9 papunkčiai (angl. Annex VIII, WMO Nr. 1160 Manual on the WMO Integrated Global Observing System). WMO šalys narės turi vykdyti nurodytus TR reikalavimus. Hidrometeorologinių matavimų duomenys naudojami orų prognozėms sudaryti, aplinkos užterštumui prognozuoti, atmosferos procesams tirti.

- Esama situacija. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Matavimų kokybės ir technikos skyrius hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių kalibravimą akredituotas vykdyti nuo 1999 m., 2009 m. tapo paskirtąja įstaiga matavimo priemonių patikrai atlikti. Projekto metu planuojama įsigyti įranga ir etaloninės priemonės (temperatūros, santykinės drėgmės) pakeis šiuo metu naudojamas, techniškai susidėvėjusias ir (ar) nebetenkinančias tikslumo reikalavimų (naudojamas nuo 1998, 2007 m.). Kritulių kiekio matavimo priemonių kalibravimo įranga leis padidinti jų kalibravimo efektyvumą ir tikslumą, kadangi automatizuotos tam skirtos įrangos skyrius neturėjo.

- Siekiamas rezultatas. Užtikrinti tinkamą hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių patikrą ir kalibravimą bei reikiamą matavimų tikslumą, padidinti kalibravimo efektyvumą. Šį tikslą planuojama pasiekti iš karto po reikalingos įrangos įsigijimo.

- Pirkimo objektas – precizinis etaloninis termometras, etaloninis santykinės drėgmės ir temperatūros jutiklis, drėgmės generatorius, automatinis kritulmačių kalibratorius (toliau kartu – įranga / prekės).

- Minimalūs įrangos techniniai reikalavimai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs įrangos techniniai reikalavimai

| 1. | Bendrieji reikalavimai įrangai: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. |  |  |
| 1.2. | Įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Lietuvoje tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus. |  |  |
| 1.3. | Įrangos elektros maitinimo kintamosios srovės nominali darbinė įtampa 230 V. |  |  |
| 1.4. | Įranga turi būti pristatoma originalioje gamyklinėje pakuotėje. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos įrangos gamintojo ir produkto pavadinimą, pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomų produktų specifikacijomis. Tiekėjas turi pateikti gamintojo įrodymus, kad visa įranga yra gaminama ir bus pateikta. Visi įrangos elementai turi būti nauji, neeksploatuoti, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. |  |  |
| 2. | Specialieji reikalavimai |  |  |
| Įranga turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus, reikalaujama parametro reikšmė „ne blogiau kaip“: |  |  | Siūloma parametro reikšmė pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės specifikacijos dokumento kopiją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. (Nurodo tiekėjas) |
| 2.1. | Precizinis etaloninis termometras |  |  |
|  | Tipas | precizinis termometras Pt100 tipo su indikatoriumi, skirtas naudoti kaip etaloninė priemonė klimatinėse kamerose ir panašiose kontroliuojamos temperatūros aplinkose |  |
|  | Matavimo ribos | ne siauresnės nei -50... +100 ºC |  |
|  | Matavimo vienetai | ºC |  |
|  | Tikslumas | ≤ 0,010 K ±1 skaitmuo visame matavimo ribų intervale |  |
|  | Skiriamoji geba | ≤ 0,001 K |  |
|  | Stabilumas | 2 ppm/K |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | - darbinės temperatūros ribos: jutiklio -50... +100 ºC, indikatoriaus +10... +30 ºC arba platesnės - santykinio drėgnio ribos 20...90 % RH arba platesnės - slėgio ribos 860...1060 hPa arba platesnės |  |
|  | Jutiklio korpusas | nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ilgis ≤ 250 mm; skersmuo ≤ 3 mm |  |
|  | Jungiamasis kabelis | ne mažiau 2 m ilgio |  |
|  | Valdymas | autonominis |  |
|  | Išvestis | skaitmeninė, indikatoriaus ekrane |  |
|  | Matavimo funkcijos | individualūs (momentiniai) matavimai, nulio nustatymas |  |
|  | Vartotojo sąsajos kalba | anglų |  |
|  | Maitinimo šaltinis | baterija, kurios veikimo laikas ne mažiau 12 val. nepertraukiamo darbo; taip pat turi veikti nuo 230 V elektros tinklo |  |
|  | Priedai | transportavimo dėklas |  |
|  | Perkamas kiekis | 2 vnt. |  |
| 2.2. | Etaloninis santykinės drėgmės ir temperatūros jutiklis |  |  |
|  | Tipas | etaloninis santykinės drėgmės ir temperatūros jutiklis su indikatoriumi, skirtas naudoti klimatinėse kamerose, pritaikytas greitiems drėgmės pokyčiams |  |
|  | Konstrukcija | garams atspari konstrukcija, apsauga nuo kondensato naudojant šildymą; stabilumo užtikrinimas naudojant jutiklio išsivalymo funkciją |  |
|  | Matavimo ribos | santykinio drėgnio 0... 100 %RH, temperatūros ribos -40... +60 ºC arba platesnės |  |
|  | Matavimo vienetai | %RH, ºC |  |
|  | Tikslumas | ≤ 0,8 %RH (0.. 90 %RH kambario temperatūroje), 0,1 °C |  |
|  | Skiriamoji geba | ≤ 0,01 %RH |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | jutiklio 0... 100 %RH, -40... +60 ºC arba platesnės; indikatoriaus +10... +30 ºC arba platesnės, 20... 90 % RH arba platesnės; 860...1060 hPa arba platesnės |  |
|  | Jutiklio korpusas | nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ilgis ≤ 100 mm; skersmuo ≤ 12 mm |  |
|  | Jungiamasis kabelis | ne mažiau 2 m ilgio |  |
|  | Valdymas | autonominis |  |
|  | Išvestis | skaitmeninė, indikatoriaus ekrane, palaikomas RS-485 |  |
|  | Matavimo funkcijos | individualūs (momentiniai) matavimai |  |
|  | Vartotojo sąsajos kalba | anglų |  |
|  | Maitinimo šaltinis | turi veikti maitinamas nuo 230 V elektros tinklo |  |
|  | Kalibravimas | - turi būti kalibruotas 2, 10, 30, 50, 75, 97 %RH taškuose kambario temperatūroje, akredituotoje laboratorijoje, atitinkančioje ISO/IEC 17025 reikalavimus - kalibravimo sertifikatas privalomas, pateikiamas anglų arba lietuvių kalba, turi būti pateiktas prekės pristatymo metu - sertifikate turi būti nurodyta išplėstinė neapibrėžtis (k=2), sietis - sietis turi būti perduota kalibravimo būdu nepertraukiama seka su SI |  |
|  | Perkamas kiekis | 1 vnt. |  |
| 2.3. | Drėgmės generatorius |  |  |
|  | Tipas | santykinės drėgmės generatorius su indikatoriumi, skirtas santykinės drėgmės jutiklių kalibravimui, palaiko iki 6 kalibruojamų jutiklių vienu metu |  |
|  | Matavimai | - palaiko 4...20mA, 0... 1V ir skaitmeninius signalo matavimus; gali veikti autonomiškai, neprijungus jutiklių - pritaikytas greitiems drėgmės pokyčiams: 30 % santykinės oro drėgmės pokytis per ≤ 5 minutes |  |
|  | Kontroliuojamos ribos | 5... 95 %RH, +5... +50 ºC arba platesnės |  |
|  | Tikslumas | ≤ 1,0 %RH (10..90 %RH kambario temperatūroje), ≤ 0,2 °C |  |
|  | Skiriamoji geba | ≤ 0,01 %RH, 0,1 ºC |  |
|  | Sukurtų sąlygų stabilumas | ± 0,2 %RH, ± 0,2 ºC |  |
|  | Sukurtų sąlygų tolygumas | ± 0,3 %RH, ± 0,2 ºC |  |
|  | Stabilizavimasis visoje skalėje | ≤ 10 min. |  |
|  | Eksploatavimo sąlygų ribos | +10... +30 ºC arba platesnės; 20... 90 % RH arba platesnės; 860... 1060 hPa arba platesnės |  |
|  | Valdymas | autonominis |  |
|  | Išvestis | skaitmeninė, indikatoriaus ekrane, atvaizduojamos sugeneruotos aplinkos sąlygos ir prijungtų jutiklių rodmenys |  |
|  | Matavimų įrašymas | palaiko matavimų įrašymą į atmintį, USB sąsaja |  |
|  | Matavimo funkcijos | individualūs (momentiniai) matavimai |  |
|  | Vartotojo sąsajos kalba | anglų |  |
|  | Maitinimo šaltinis | maitinamas nuo 230 V elektros tinklo |  |
|  | Priedai | laikikliai 12, 15, 18, 30 mm skersmens jutikliams; laikiklių angos dangtelis(-iai) |  |
|  | Perkamas kiekis | 1 vnt. |  |
| 2.4. | Automatinis kritulmačių kalibratorius |  |  |
|  | Tipas | automatinis nusipilančių (angl. tipping bucket) kritulmačių kalibratorius, pritaikytas naudoti tiek lauko sąlygomis (kilnojamas), tiek patalpoje |  |
|  | Kalibruojamų kritulmačių kolektoriaus plotas/diametras | be apribojimų |  |
|  | Kalibravimo procesas | - automatizuotai įvykdo kalibravimo procesą - naudoja kritulmačio suvilgymo funkciją paklaidoms sumažinti. - vandens tūrį talpina stiklinėje lengvai išimamoje talpykloje, ≥ 300 ml, kalibruojamoje |  |
|  | Sukuriamas kritulių intensyvumas | 0,5... 5 mm/min arba platesnėse ribose; ≥ 3 intensyvumo parinktys |  |
|  | Kritulmačio kalibravimo vidutinė paklaida | ≤ 2 % |  |
|  | Eksploatavimo sąlygų ribos | +10... +30 ºC; 20... 90 % RH; 860... 1060 hPa arba platesnės |  |
|  | Valdymas | autonominis |  |
|  | Išvestis | skaitmeninė: indikatoriaus arba kompiuterio ekrane |  |
|  | Matavimų įrašymas | palaiko matavimų įrašymą į atmintį, USB sąsaja |  |
|  | Vartotojo sąsajos kalba | anglų |  |
|  | Maitinimo šaltinis | baterijos veikimo laikas ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo ir/arba turi veikti maitinamas nuo 230 V elektros tinklo |  |
|  | Perkamas kiekis | 1 vnt. |  |
| 3. | Pateikiami dokumentai | - Įrangos naudojimo instrukcija(-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas. - Kalibravimo liudijimai (nurodytai įrangai) su kalibravimo rezultatais, išplėstine matavimų neapibrėžtimi, matavimų sieties patvirtinimu. - Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamą įrangą. - Dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. |  |

- Visai įrangai turi būti suteikta mažiausiai 24 mėnesių garantija. Garantinis periodas įsigalioja nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su prekių normaliu susidėvėjimu, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti prekių trūkumus. Pristatymas naujų arba sutvarkytų prekių įtvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Pasirašius perdavimo-priėmimo aktą pradedamas taikyti naujas 24 mėnesių naujų arba sutvarkytų prekių garantinis laikotarpis.

- Tiekėjas turi pristatyti įrangą Perkančiajai organizacijai adresu Oršos g. 8, Vilnius.

- Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti standartus ir normas, taikomas šios rūšies prekėms.

- Tiekėjas privalo susigrąžinti ir perdirbti ar dar kartą panaudoti bet kokią pakuotę, kurioje tiekiamos prekės. Pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą Tiekėjas turi pateikti dokumentus, kad pakuotės buvo atiduotos perdirbimui.

- Prekės turi būti pristatomos ne kelių eismo piko metu, t. y. ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30-17:30 val.). Pristatęs prekes, Tiekėjas su Perkančiąja organizacija turi pasirašyti dokumentus su nurodytu prekių pristatymo laiku.