## Lapas1
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis
Gyvybinių funkcijų monitoriai centrine monitoravimo stotimi skubiosios medicinos pagalbos skyriui
| Gyvybinių funkcijų monitoriai centrine monitoravimo stotimi skubiosios medicinos pagalbos skyriui | 1 | kompl.
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis - nurodyti;
2 | Paskirtis ir perkamo komplekto sudėtis - įranga skirta skubiosios medicinos pagalbos skyriui. Suplanuota 20 darbo vietų su gyvybinių funkcijų monitoriais: 2-jose darbo vietose bus naudojami gyvybinių funkcijų monitoriai su vežimėliu; 3-jose darbo vietose bus naudojami moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai kartu su jiems skirtais mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais; 15-oje darbo vietų bus naudojami tik mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai su dokavimo stotelėmis bei centrinė monitoravimo stotis (viename poste).
3 | Suderinamumas: visi gyvybinių funkcijų monitoriai (įskaitant modulinio tipo monitorius) bei mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai privalo būti to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinama su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais (įskaitant modulinio tipo monitorius) bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais; gyvybinių funkcijų monitoriai (įskaitant modulinio tipo monitorius), mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai ir centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinti su ligoninės informacine sistema;
4 | Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai (3 vnt.): elektros maitinimo šaltiniai - 1. 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 120 min. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui; 3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; monitoriaus ekranas: 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 15“; 2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1024 x 768; Monitoriaus parametrų valdymas: 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“); 2. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių; galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu - ≥ 6; Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: ne mažiau 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos;
5 | Matuojami parametrai: 1. EKG; 2. Kvėpavimo dažnis; 3. SpO2; 4. Neinvazinis kraujospūdis - 1 kanalas; 5. Širdies susitraukimų dažnis; 6. Temperatūra - ne mažiau 1 kanalas;
6 | Reikalavimai EKG monitoravimui: 1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos; 3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min; 4. Kardiogramos kreivės slinkimo greitis diapazone nuo 6.25 mm/s iki 50mm/s (ne siauresniame už nurodytą);
7 | Kvėpavimo registravimas: 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas; 2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone;
8 | Temperatūros matavimas: 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C; 2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C; 3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška;
9 | SpO2 matavimas: 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %; 2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu; 3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška; 4. ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 300 k/min.;
10 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas: 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg; 2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min.; 3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis; 4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis; 5. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis;
11 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba - būtina;
12 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje - būtina;
13 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus - būtina;
14 | Įvykių išsaugojimas: ≥ 100;
15 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatomas į gyvybinių funkcijų monitorių - būtina;
16 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai: 1. USB jungtis – ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Laidinio kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) - ne mažiau kaip 1 vnt.); 3. Belaidis ryšys – Wi-Fi;
17 | Kapnometrijos matavimo modulis (3 vnt.) - būtina; matavimo metodika - šoninės tėkmės arba lygiavertė technologija; CO2 matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) - 0-150 mmHg;
18 | Integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema - būtina;
19 | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis (18 vnt.): monitoriaus maitinimo šaltiniai - 1. Elektros tinklas 230 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas ne mažiau 3 val.; monitoriaus ekranas - 1. Spalvoto vaizdo; 2. Įstrižainė ≥ 5,5“; 3. Lietimui jautrus ekranas (Touch Screen); 4. Kreivių skaičius ekrane vienu metu - ≥ 3; parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje - 1. Grafinis ir skaitmeninis; 2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį; Monitoruojami parametrai: 1. EKG (derivacijos: I, II, III); 2. Kvėpavimo dažnis; 3. Širdies susitraukimų dažnis; 4. Temperatūra; 5. Neinvazinis kraujospūdis; 6. SpO2; modulių aliarmo sistema: 1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė; 2. Garsinis ir vizualinis aliarmo signalai; integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai - 1. USB arba MSL, arba lygiavertė jungtis (funkcija gali būti realizuota jungiantis tiesiogiai prie multiparametrų modulio arba per dokavimo stotelę (angliškai "dock")) – ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Laidinio kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) - ne mažiau kaip 1 vnt., (ši funkcija gali būti realizuota jungiantis tiesiogiai prie multiparametrų modulio arba per dokavimo stotelę (angliškai "dock")); 3. Belaidis ryšys – Wi-Fi; Integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema - būtina;
20 | Gyvybinių funkcijų monitorius su vežimėliu (2 vnt.): gyvybinių funkcijų monitorius su siūloma centrine monitoravimo stotimi jungiasi bevieliu (Wi-Fi) būdu - būtina; monitoriaus ekranas: 1. Ekrano įstrižainė ≥ 8 colių; 2. Raiška ≥ (800 x 600) taškų; palaikomi standartai: 1. EWS, NEWS, NEWS 2, MEWS; 2. Standartus galima koreguoti pagal įstaigos protokolą; 3. Suvesta informacija perduodama į centrinę monitoravimo stotį; gyvybinių funkcijų monitoriaus darbo režimai: 1. Momentinio patikrinimo (angl. spot check) režimas; 2. Nuolatinio monitoravimo (angl. continuous monitoring) režimas; Registruojami parametrai: 1. Kvėpavimo dažnis iš SpO₂; 2. SpO₂; 3. Pulso dažnis iš SpO₂; 4. Temperatūra; 5. Neinvazinis kraujospūdis; neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: oscilometrinis, infliacijos algoritmu paremto matavimo trukmė ≤ 15 sekundžių; neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonai - ne siauresnis kaip 40 – 290 mmHg; infraraudonųjų spindulių kaktos termometras siunčia duomenis į gyvybinių funkcijų monitorių - būtina; infraraudonųjų spindulių kaktos termometro tikslumas - ± 0,2 °C; saturacijos (SpO2) matavimo paklaida: ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%); monitoriaus baterija: 1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); 2. Talpa ≥ 2500 mAh; 3. Užtikrina ≥ 4 valandų autonominį darbą iš baterijos;
21 | Centrinė monitoravimo stotis: paskirtis - turi apjungti visus siūlomus modulinius gyvybinių funkcijų monitorius, gyvybinių funkcijų monitorius su vežimėliu bei mobilius gyvybinių funkcijų multiparametrų modulius į bendrą tinklą bei užtikrinti nuotolinį matuojamų parametrų stebėjimą ir jų valdymą; monitorių ekranuose vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 20-ties pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku - būtina; matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė: ≥ 10 sekundžių; tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba - būtina; matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė: ≥ 10 sekundžių; tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba - būtina; perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus - būtina (garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai); galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (EKG, SpO2, kvėpavimo ir neinvazinio kraujospūdžio) ir kreives - būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.; galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu - būtina; galimybė pacientų monitoravimo ataskaitas iš centrinės monitoravimo stoties išsiųsti į ligoninės informacinę sistemą - būtina; galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam moduliniam gyvybinių funkcijų monitoriui ar mobiliam gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą - būtina; prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui: būtina - prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą, prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle (šio techninio sprendimo veikimui prieiga prie interneto neturi būti privaloma); reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai: 1. Pagal gamintojo rekomendacijas su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais, gyvybinių funkcijų monitoriais su vežimėliu bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais suderinamas centrinės monitoravimo stoties kompiuteris, skirtas šių monitorių valdymui ir stebėjimui. Kompiuteris turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir matuojamų parametrų vizualizaciją realiuoju laiku. Centrinė stotis turi būti pajėgi realiuoju laiku (tiek belaidžiu (Wi-Fi), tiek laidiniu tinklo ryšiu) valdyti ir stebėti ne mažiau nei 3 modulinių gyvybinių funkcijų monitorių, 18 mobilių gyvybinių funkcijų multiparametrų modulių bei 2 gyvybinių funkcijų monitorių su vežimėliu duomenis; 2. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės - 1 vnt.; 3. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - 1 komplektas; 4. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.; 5. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ne mažiau 1800 VA - 1 vnt.; 6. Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje pacientų duomenys turi būti peržiūrimi ir valdomi viename poste, kuriame turi būti ne mažiau 2 vnt. ≥ 23" įstrižainės monitorių su lietimui jautriais ekranais;
22 | Komplektacija: 1. Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai - 3 vnt.; 2. Mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai - 18 vnt.; 3. Gyvybinių funkcijų monitoriai su vežimėliais (2 vnt.); 4. Centrinė monitoravimo stotis - 1 kompl.; 5. Kapnometrijos matavimo modulis (3 vnt.), kuris sudrinamas su visais pateikiamais ir šioje techninėje specifikacijoje aprašytais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais; 6. EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 18 vnt.; 7. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 20 komplektų, sudrinamų su visais pateikiamais ir šioje techninėje specifikacijoje aprašytais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais, mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais bei gyvybinių funkcijų monitoriais su vežimėliais; 8. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių (m-l-xl arba adult / large Adult / adult XL)) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - prie 1 vnt. siūlomo monitoriaus komplektuojama 1 vnt. M arba Adult dydžio, 3 vnt. L arba large Adult dydžio ir 1 vnt. XL arba adult XL dydžio (iš viso 20 manžečių komplektų, kurių viename yra 5 vnt., 3 skirtingų dydžių manžečių); 9. Odos (paviršinis) temperatūros daviklis (20 vnt.), sudrinamas su visais pateikiamais ir šioje techninėje specifikacijoje aprašytais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais, mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais bei gyvybinių funkcijų monitoriais su vežimėliais; 10. Stemplinis / rektalinis temperatūros daviklis - 5 vnt.; 11. Infraraudonųjų spindulių kaktos temperatūros daviklis (2 vnt.), kuris suderinamas su pateikiamais ir šioje techninėje specifikacijoje aprašytais gyvybinių funkcijų monitoriais su vežimėliais; 12. Dokavimo stotelė (angliškai „dock“), skirta mobiliojo gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio prijungimui prie elektros tinklo, akumuliatoriaus įkrovimui ir duomenų bei ryšio sąsajų (pvz., LAN, USB) užtikrinimui – 15 vnt.; 13. Pateikiamų 15 mobilių gyvybinių funkcijų multiparametrų modulių tvirtinimo prie lovos, stovo ar transportavimo vežimėlio elementas (integruotas dokavimo stotelėje, arba atskiras);
23 | Įranga turi būti komplektuojama su visa reikalinga programine ir aparatine įranga, įvairiomis komplektuojančiomis dalimis, jungtimis, jutikliais, davikliais, maitinimo ir ryšio kabeliais bei kitais būtinais priedais. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikiama įranga būtų nauja, visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, kad būtų užtikrintas visos sistemos veikimas be funkcionalumo apribojimų, aprašytų šioje techninėje specifikacijoje. Pateikus įrangą, tiekėjas privalo: atlikti įrangos montavimą ir paleidimą; apmokyti personalą naudotis įranga; išvežti pakuotes ir utilizuoti nereikalingas medžiagas - būtina;
24 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams
Gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine monitoravimo stotimi Intensyviosios terapijos skyriui
| Gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine monitoravimo stotimi Intensyviosios terapijos skyriui | kompl. | 1
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis: nurodyti;
2 | Paskirtis bei perkamo komplekto sudėtis - įranga skirta intensyviosios terapijos skyriui. Suplanuota 12 darbo vietų su gyvybinių funkcijų monitoriais, kuriose bus naudojami moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai kartu su jiems skirtais mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais bei centrinė monitoravimo stotis.
3 | Suderinamumas - visi moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai bei mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai privalo būti to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinama su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais; moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai, mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai ir centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinti su ligoninės informacine sistema;
4 | Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai (12 vnt.): elektros maitinimo šaltiniai - 1. 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 120 min. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui; 3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; monitoriaus ekranas: 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 15“; 2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1024 x 768; Monitoriaus parametrų valdymas: 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“); 2. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių; galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu - ≥ 6; Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: ne mažiau 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos;
5 | Matuojami parametrai: 1. EKG (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 2. Kvėpavimo dažnis (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 3. SpO2 (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 4. Temperatūra - ne mažiau nei 1 kanalas (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 5. Neinvazinis kraujospūdis - ne mažiau nei 1 kanalas (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 6. Invazinis kraujospūdis (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 7. Kapnometrijos (EtCO₂) funkcija (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 8. Širdies minutinio tūrio (CO – Cardiac Output) matavimas, paremtas arterinio slėgio bangos kontūro (Pulse Contour Analysis) analize (taikoma 4 moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams); 9. Sąmonės būklės monitoravimas (taikoma 4 moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
6 | Reikalavimai EKG monitoravimui: 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; 2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos; 3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min.; 4. Kardiogramos kreivės slinkimo greitis diapazone nuo 6.25 mm/s iki 50mm/s (ne siauresniame už nurodytą);
7 | Kvėpavimo registravimas: 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas; 2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone;
8 | Temperatūros matavimas: 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C; 2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C; 3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška;
9 | SpO2 matavimas: 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %; 2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu; 3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška; 4. ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 300 k/min;
10 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas: 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg; 2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min.; 3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis; 4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis; 5. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis;
11 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba - būtina;
12 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje - būtina;
13 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus - būtina;
14 | Įvykių išsaugojimas - ≥ 100;
15 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatomas į gyvybinių funkcijų monitorių - būtina;
16 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai: 1. USB jungtis – ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Laidinio kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) - ne mažiau kaip 1 vnt.); 3. Belaidis ryšys – Wi-Fi;
17 | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio kanalui (moduliui) - visi siūlomi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo turėti invazinio kraujospūdžio matavimo kanalą. Jei ši funkcija įgyvendinama per atskirą modulį, reikia pateikti 4 vnt. invazinio kraujospūdžio matavimo modulių, suderinamų su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais: matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) - nuo - 40 iki +320 mmHg; matavimo paklaida - ne daugiau ± 5% arba ± 4 mmHg (priklausomai kuris yra didesnis);
18 | Reikalavimai CO₂ kapnografijos (kapnometrijos) matavimo moduliui (pateikti 12 vnt. CO₂ kapnografijos (kapnometrijos) matavimo modulių, suderinamų su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais): matavimo metodika - šoninės tėkmės arba lygiavertė technologija; CO2 matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą)- 0-150 mmHg;
19 | Reikalavimai širdies minutinio tūrio matavimo moduliams: pateikiami 2 moduliai, suderinami su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais, kurių širdies minutinio tūrio matavimas, paremtas arterinio slėgio bangos kontūro analize (Pulse Contour Analysis) naudojant FloTrac, PresCCO, ProAQT ar kitas lygiavertes technologijas bei 2 moduliai, suderinami su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais, kurių širdies minutinio tūrio matavimas, paremtas arterinio slėgio bangos kontūro analize (Pulse Contour Analysis) naudojant PiCCO ar jai lygiavertę technologiją;
20 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis (moduliai) turi leisti stebėti elektroencefalografinius (EEG) signalus bei BIS (Bispectral Index) arba lygiavertį sąmonės lygio skaitmeninį rodiklį. Kartu turi būti pateikti reikiami jungiamieji kabeliai ir vienkartinių ar daugkartinių EEG elektrodų rinkiniai, skirti pradinei komplektacijai: būtina pateikti 2 modulius EEG signalų stebėjimui ir 2 modulius BIS monitoravimui (jei gamintojas šias funkcijas įgyvendina viename bendrame modulyje, pateikiami 4 tokie moduliai).
21 | Integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema -būtina (reikalavimas taikomas visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
22 | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis (12 vnt.): monitoriaus maitinimo šaltiniai - 1. Elektros tinklas 230 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas ne mažiau 3 val.; monitoriaus ekranas: 1. Spalvoto vaizdo; 2. Įstrižainė ≥ 5,5“; 3. Lietimui jautrus ekranas (Touch Screen), 4. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3; parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje: 1. Grafinis ir skaitmeninis; 2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį; monitoruojami parametrai: 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-6); 2. Kvėpavimo dažnis; 3. Širdies susitraukimų dažnis; 4. Temperatūra; 5. Neinvazinis kraujospūdis; 6. SpO2; Modulių aliarmo sistema: 1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė; 2. Garsinis ir vizualinis aliarmo signalai; integruotas Wi-Fi modulis - būtina; integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema - būtina;
23 | Centrinė monitoravimo stotis: paskirtis - turi apjungti visus siūlomus modulinius gyvybinių funkcijų monitorius bei mobilius gyvybinių funkcijų multiparametrų modulius į bendrą tinklą bei užtikrinti nuotolinį matuojamų parametrų stebėjimą ir jų valdymą; Monitorių ekranuose vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 12-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku - būtina; matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė - ≥ 10 sekundžių; tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba - būtina; perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus - būtina (garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai); galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir tiesioginio kraujo spaudimo) ir kreives - būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.; galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu - būtina; galimybė pacientų monitoravimo ataskaitas iš centrinės monitoravimo stoties išsiųsti į ligoninės informacinę sistemą - būtina; galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam pacientų monitoriui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą - būtina; prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui - būtina, prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Šio techninio sprendimo veikimui prieiga prie interneto neturi būti privaloma; reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai: 1. Pagal gamintojo rekomendacijas su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais suderinamas centrinės monitoravimo stoties kompiuteris, skirtas šių monitorių valdymui ir stebėjimui. Kompiuteris turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir matuojamų parametrų vizualizaciją realiuoju laiku. Centrinė stotis turi būti pajėgi realiuoju laiku (tiek belaidžiu (Wi-Fi), tiek laidiniu tinklo ryšiu) valdyti ir stebėti ne mažiau nei 12 modulinių gyvybinių funkcijų monitorių bei 12 mobilių gyvybinių funkcijų multiparametrų modulių duomenis; 2. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės - 5 vnt.; 3. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - 5 komplektai; 4. Lazeriniai spausdintuvai (įrengti dviejuose stebėjimo postuose bei dviejuose gydytojų kabinetuose) - viso: 4 vnt.; 5. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ne mažiau 1800 VA - 2 vnt. (montuojami dviejuose postuose); 6. Viename stebėjimo poste turi būti 2 vnt. ≥ 23" įstrižainės monitoriai (viso: 10 vnt. monitorių (4 vnt. iš jų turi būti su lietimui jautriais ekranais)); papildomi techniniai reikalavimai nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui - tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti visus techninius sprendinius (kompiuterius, monitorius (≥ 23" įstrižainės) ir kt.), reikalingus nuotoliniam pacientų gyvybinių funkcijų monitorių parametrų stebėjimui. Intensyviosios terapijos skyriuje monitoravimo duomenys turi būti atvaizduojami ir valdomi 2 (dviejuose) postuose (postuose monitoriai turi būti su lietimui jautriais ekranais), 2 (dviejuose) gydytojų kabinetuose, duomenų peržiūra vykdoma 1 (viename) slaugytojų poilsio kabinete;
24 | Komplektacija: 1. Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai - 12 vnt., 2. Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis - 12 vnt., 3. Centrinė monitoravimo stotis - 1 kompl.; 4. EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 vnt.; 5. EKG paciento kabelis, 10 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 5 vnt.; 6. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 komplektų, 7. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių (m-l-xl arba adult / large Adult / adult XL)) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - prie 1 vnt. siūlomo monitoriaus komplektuojama 1 vnt. M arba Adult dydžio, 3 vnt. L arba large Adult dydžio ir 1 vnt. XL arba adult XL dydžio (iš viso 12 manžečių komplektų, kurių viename yra 5 vnt., 3 skirtingų dydžių manžečių); 8. Odos (paviršinis) temperatūros daviklis - ne mažiau 12 vnt.; 9. Stemplinis / rektalinis temperatūros daviklis - 12 vnt.;
25 | Įranga turi būti komplektuojama su visa reikalinga programine ir aparatine įranga, įvairiomis komplektuojančiomis dalimis, jungtimis, jutikliais, davikliais, maitinimo ir ryšio kabeliais bei kitais būtinais priedais. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikiama įranga būtų nauja, visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, kad būtų užtikrintas sklandus visos sistemos veikimas be jokių funkcionalumo apribojimų, aprašytų šioje techninėje specifikacijoje. Pateikus įrangą, tiekėjas privalo: atlikti įrangos montavimą ir paleidimą; apmokyti personalą naudotis įranga; išvežti pakuotes ir utilizuoti nereikalingas medžiagas - būtina;
26 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams - būtina;
Gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine monitoravimo stotimi Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriui
| Gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine monitoravimo stotimi Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriui | kompl. | 1
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis: nurodyti;
2 | Paskirtis ir sudėtis - įranga skirta Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriui. Suplanuota 12 darbo vietų su gyvybinių funkcijų monitoriais, kuriose bus naudojami moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai kartu su jiems skirtais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais bei centrinė monitoravimo stotis.
3 | Suderinamumas: visi moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinama su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais; moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinti su ligoninės informacine sistema;
4 | Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai (12 vnt.): elektros maitinimo šaltiniai - 1. 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 120 min. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui; 3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; monitoriaus ekranas: 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 15“; 2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1024 x 768; Monitoriaus parametrų valdymas: 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“); 2. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių; galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu - ≥ 6; Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: ne mažiau 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos;
5 | Matuojami parametrai: 1. EKG; 2. Kvėpavimo dažnis; 3. SpO2; 4. Neinvazinis kraujospūdis - 1 kanalas; 5. Širdies susitraukimų dažnis; 6. Temperatūra - ne mažiau nei 1 kanalas (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
6 | Reikalavimai EKG monitoravimui: 1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos; 3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min; 4. Kardiogramos kreivės slinkimo greitis diapazone nuo 6.25 mm/s iki 50mm/s (ne siauresniame už nurodytą);
7 | Kvėpavimo registravimas: 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas; 2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone;
8 | Temperatūros matavimas: 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C; 2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C; 3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška;
9 | SpO2 matavimas: 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %; 2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu; 3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška; 4. ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 300 k/min.;
10 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas: 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg; 2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min.; 3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis; 4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis; 5. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis;
11 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba - būtina;
12 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje - būtina;
13 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus - būtina;
14 | Įvykių išsaugojimas - ≥ 100;
15 | Paciento gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis (ne mažiau 12 vnt.), kuris prijungiamas prie pateikiamo modulinio gyvybinių funkcijų monitoriaus įstatant į modulinį gyvybinių funkcijų monitorių, arba kitu alternatyviu būdu - būtina;
16 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai: 1. USB jungtis – ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Laidinio kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) - ne mažiau kaip 1 vnt.); 3. Belaidis ryšys – Wi-Fi;
17 | Centrinė monitoravimo stotis: paskirtis - turi apjungti visus siūlomus modulinius gyvybinių funkcijų monitorius į bendrą tinklą bei užtikrinti nuotolinį matuojamų parametrų stebėjimą ir jų valdymą; monitorių ekranuose vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 12-kos pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku - būtina; matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė: ≥ 10 sekundžių; tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba - būtina; perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus - būtina (garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai); galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (EKG, SpO2, kvėpavimo ir neinvazinio kraujospūdžio) ir kreives - būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.; galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu - būtina; galimybė pacientų monitoravimo ataskaitas iš centrinės monitoravimo stoties išsiųsti į ligoninės informacinę sistemą - būtina; galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam moduliniam gyvybinių funkcijų monitoriui ar mobiliam gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą - būtina; prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui: būtina - prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą, prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle (šio techninio sprendimo veikimui prieiga prie interneto neturi būti privaloma); reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai: 1. Pagal gamintojo rekomendacijas su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais suderinamas centrinės monitoravimo stoties kompiuteris, skirtas šių monitorių valdymui ir stebėjimui. Kompiuteris turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir matuojamų parametrų vizualizaciją realiuoju laiku. Centrinė stotis turi būti pajėgi realiuoju laiku (tiek belaidžiu (Wi-Fi), tiek laidiniu tinklo ryšiu) valdyti ir stebėti ne mažiau nei 12 modulinių gyvybinių funkcijų monitorių duomenis; 2. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės - 4 vnt.; 3. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - 4 komplektai; 4. Lazeriniai spausdintuvai (įrengti dviejuose stebėjimo postuose) - viso: 2 vnt.; 5. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ne mažiau 1800 VA - 2 vnt., (montuojami dviejuose postuose); 6. Viename poste (stebėjimo vietoje) turi būti ne mažiau 2 vnt. ≥ 23" įstrižainės monitoriai (viso: 8 vnt. monitorių (iš jų 4 vnt. lietimui jautriais ekranais)); papildomi techniniai reikalavimai nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui: tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti visus techninius sprendinius (kompiuterius, monitorius (≥ 23" įstrižainės) ir kt.), reikalingus nuotoliniam pacientų gyvybinių funkcijų monitorių parametrų stebėjimui. Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuje pacientų duomenys turi būti peržiūrimi ir valdomi dviejuose postuose, esančiuose skirtinguose to paties pastato aukštuose (postuose turi būti monitoriai su lietimui jautriais ekranais), taip pat duomenys turi būti atvaizduojami ir peržiūrimi dviejuose slaugytojų poilsio kabinetuose.
18 | Komplektacija: 1. Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai - 12 vnt.; 2. Paciento gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis, kuris prijungiamas prie pateikiamo modulinio gyvybinių funkcijų monitoriaus įstatant į modulinį gyvybinių funkcijų monitorių, arba kitu alternatyviu būdu - 12 vnt.; 3. Centrinė monitoravimo stotis - 1 kompl., 4. EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 vnt.; 5. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 komplektų; 6. Odos (paviršinis) temperatūros daviklis - ne mažiau 12 vnt.; 7. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių (m-l-xl arba adult / large Adult / adult XL)) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - prie 1 vnt. siūlomo monitoriaus komplektuojama 1 vnt. M arba Adult dydžio, 3 vnt. L arba large Adult dydžio ir 1 vnt. XL arba adult XL dydžio (iš viso 12 manžečių komplektų, kurių viename yra 5 vnt., 3 skirtingų dydžių manžečių);
19 | Įranga turi būti komplektuojama su visa reikalinga programine ir aparatine įranga, įvairiomis komplektuojančiomis dalimis, jungtimis, jutikliais, davikliais, maitinimo ir ryšio kabeliais bei kitais būtinais priedais. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikiama įranga būtų nauja, visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, kad būtų užtikrintas sklandus visos sistemos veikimas be jokių funkcionalumo apribojimų, aprašytų šioje techninėje specifikacijoje. Pateikus įrangą, tiekėjas privalo: atlikti įrangos montavimą ir paleidimą; apmokyti personalą naudotis įranga; išvežti pakuotes ir utilizuoti nereikalingas medžiagas - būtina;
20 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams - būtina;