TSD-725, VPP-3313

Chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linijinis lenktas mechaninis siuvimo aparatas su peiliu | Orientacinis kiekis 310 vnt. |  |
| 1.1. | Reikalavimai siuvimo aparatui | - Siūlė 51 ± 1 mm ilgio, pjūvio ilgis 40 ± 1 mm. - Prietaise sumontuota audinius sulaikanti smeigė, kuri sulaiko audinį vietoje. Smeigę galima nustatyti rankomis arba paspaudus uždarymo rankeną. - Prietaisas turi funkciją, neleidžiančią instrumento uždaryti, jei jame esanti kasetė panaudota arba kasetės nėra. - Prietaisas neleidžia iššauti, jei uždarymo rankena nėra užfiksuota uždaroje padėtyje. - Aparatas skirtas aktyvuoti ne mažiau kaip 6 kartus (galima su vienu aparatu panaudoti ne mažiau kaip 6 kasetes). - Sterilus - Aparatas užtaisytas 1.3 punkte pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo kasetės pasirinkimo). |  |
| 1.2. | Reikalavimai siuvimo aparato rankenai | - Dviguba (su dviem valdymo rankenėlėmis); - Pistoleto tipo, skirta dirbti viena ranka; - Viena valdymo rankenėlė skirta aparato uždarymui, kita rankenėlė – aparato iššovimui. |  |
| 1.3. | Reikalavimai siuvimo aparato kasetei | - Lenkta. - Kasetė suformuoja keturių eilių siūlę, sukabinamą ne mažiau kaip 46 titano kabėmis. - Suformuojamos 3D formos kabutės. - Kasetės paviršiuje turi būti iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; - Uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5 ± 0,1 mm (mėlynos spalvos) arba 2 ± 0,1 mm (žalios spalvos). Kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo. - Sterili (būtinas pažymėjimas ant pakuotės). - Kasetės turi būti techniškai suderinamos su siūlomu siuvimo aparatu (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas) |  |
| 2. | Papildomos kasetės linijiniam lenktam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu (atitinkančios 1.3 punkte pateiktus reikalavimus, su pasirinkto aukščio kabutėmis) | Orientacinis kiekis 680 vnt. |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 4. | Naudojimo instrukcija | Kartu su prekėmis pateikiama, naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Papildomos siuvimo aparatų kasetės gali būti tiekiamos pakuotėmis (ne po vieną kasetę), tačiau bendras siūlomas kiekis vienetais turi būti ne mažesnis už reikalaujamą.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais, bei visos sutarties metu atstovauja, techniniais klausimais tiekiamai prekei. (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).