KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Traumatologinių implantų pirkimas |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacija vykdyta |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo data ir numeris | 2025-08-12 Nr. 4076617 |
| Rinkos konsultacijos vykdymo laikotarpis | 2025-08-12 – 2025-08-21 |
| Klausimų, pasiūlymų ar pastabų pateikusių dalyvių skaičius | 1 |
| Klausimai, pasiūlymai ar pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| Prašome atlikti technines korekcijas, tai leistu daugiau Lietuvos tiekėjų sudalyvauti ir pasiūlyti techninei specifikacijai atitinkančius produktus nekeičiant implantų techninių charakteristikų ir nebloginant gydymo įstaigos teikiamų gydymo paslaugų pacientų atžvilgių. Atskirti pirkimo dalis I daugiau pirkimo dalių. 1.1 Sistemos suderinamumas • Visi implantai ir instrumentai turi būti vieno gamintojo arba tarpusavyje suderinami • Instrumentariumo sistema turi užtikrinti visų implantų implantavimo galimybę • Sraigtų sistemos turi būti universalios visoms plokštelėms. 1.2 Materialų reikalavimai • Implantai: Titanas Grade 2, 4 arba titano lydinis Ti-6Al-4V ELI, Ti-6Al-7Nb pagal ISO 5832-2, ISO 5832-3 • Alternatyviai: Kobalt o-chromo lydinis CoCrMo pagal ISO 5832-12 •Visi materialai turi atitikti medicinos reikalavimus ir turėti CE ženklinimą 1.3 Padidintų tolerancijų ribos • Storis: ±0.3 mm (vietoj ±0.1 mm) • Plotis: ±1.5 mm (vietoj ±0.5 mm) • Ilgis: ±2.0 mm (vietoj ±1.0 mm) • Kiaurymių atstumai: ±3.0 mm (vietoj ±2.0 mm) • Sraigtų diametrai: ±0.2 mm. 2. Kompresinio tipo plokštelės 2.1 Distalinio šlaunikaulio plokštelės Forma: Kombi tipo arba apvalios, anatomiška adaptacija kairei/dešinei pusei. Kiaurymės: 5-15 rakinamų kiaurymių (ne konkrečiai 5-13). Storis: 5.0- 6.0 mm Plotis: 15.0-18.0 mm. Papildomos kiaurymės: Vieloms, bet kurioje plokštelės vietoje Naudojami sraigtai: 4.5-5.5 mm sistema. Kiekis: 15 vnt. 2.2 Blauzdikaulio plokštelės (visos pozicijos) Forma: L formos, T formos, kombinuotos arba tiesios Kiaurymės: 3-20 (priklausomai nuo tipo) Storis: 2.0-5.0 mm (priklausomai nuo pozicijos) Plotis: 10.0-16.0 mm. Sraigtų sistemos: 3.5 mm arba 4.0 mm Bendras kiekis visoms pozicijoms: 60 vnt. 2.3 Žastikaulio plokštelės (visos pozicijos) Forma: Anatomiška, kombi tipo arba universali Kiaurymės: 3-15 (priklausomai nuo tipo) Storis: 2.0-4.5 mm. Plotis:7.0-13.0 mm Sraigtų sistemos: 2.7 mm, 3.5 mm. Bendras kiekis visoms pozicijoms: 80 vnt. 2.4 Alkūnkaulio plokštelės Forma: Anatomiška, U formos arba tiesios Kiaurymės: 3-15. Storis: 1.5-3.5 mm. Plotis: 6.0-12.0 mm. Sraigtų sistemos: 2.7 mm, 3.5 mm. Kiekis: 25 vnt. 2.5 Stipinkaulio plokštelės Forma: Anatomiška adaptacija dorsalinei/plantarinei fiksacijai Kiaurymės: 2- 10 Storis: 1.5-2.0 mm. Plotis: 8.0-10.0 mm Sraigtų sistemos: 2.4 mm, 2.7 mm Kiekis: 30 vnt. 2.6 Raktikaulio plokštelės Forma: Anatomiška, su kabliukais arba be jų Kiaurymės: 3-12. Storis: 3.0-4.0 mm. Plotis: 8.0-12.0 mm. Aukščio pasirinkimai: 15-20 mm. Sraigtų sistemos: 3.5mm. Kiekis: 20 vnt. 3. Sraigtų sistemos su heksagonaliniu atsuktuvu: 3.1 Universalūs sriegimo reikalavimai - Privalomas: Heksagonalinis atsuktuvas visiems sraigtams - Atsuktuvo dydžiai: 2.5 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 5.0 mm (priklausomai nuo sraigto dydžio) - Alternatyviai leistina: Torx atsuktuvas kaip papildoma galimybė 3.2 Rakinami sraigtai 5.0 mm sistema: - Diametras: 5.0 ±0.2 mm - Ilgiai: 16-90 mm (žingsnis kas 2-5 mm) - Atsuktuvas: 3.5 mm heksagonalinis - Kiekis: 100 vnt. 4.5 mm sistema: - Diametras: 4.5 ±0.2 mm - Ilgiai: 18-80 mm - Atsuktuvas: 3.5 mm heksagonalinis - Kiekis: 100 vnt. 3.5 mm sistema: - Diametras: 3.5 ±0.2 mm - Ilgiai: 10-95 mm - Atsuktuvas: 2.5 mm heksagonalinis - Kiekis: 600 vnt. 2.7 mm sistema: - Diametras: 2.7 - mm - Ilgiai: 6-50 mm - Atsuktuvas: T8 arba 2.0 mm heksagonalinis - Kiekis: 300 vnt. 2.4 mm sistema: - Diametras: 2.4 ±0.1 mm - Ilgiai: 6-30 mm - Atsuktuvas: T8 arba 2.0 mm heksagonalinis - Kiekis: 100 vnt. 3.3 Kortikaliniai sraigtai Atitinkami dydžiai visoms sistemoms su: - 2-6 rievių skaičius - Galvutės: cilindrinės arba kūginės - Heksagonalinis sriegimo būdas - Bendras kiekis: 800 vnt. 4. Pėdos implantų sistema 4.1 Universalūs reikalavimai - Suderinama su pagrindinių traumatologijos plokštelių sistema - Sraigtų sistemos: 2.0-4.0 mm - Heksagonalinis atsuktuvas privalomas 4.2 Kulnakaulio plokštelės Forma: Anatomiška, adaptacija skeveldrinių lūžių fiksacijai Kiaurymės: 4-12 Storis: 1.8-2.5 mm Sraigtų sistema:3.5 mm Kiekis: 15 vnt. 4.3 Padikaulių plokštelės Formos: L formos, T formos, X formos, tiesios Kiaurymės: 2-15 (priklausomai nuo tipo) Storis: 1.3-2.0 mm Sraigtų sistemos: 2.7 mm, 3.0 mm, 3.5 mm Bendras kiekis visoms pozicijoms: 150 vnt. 4.4 Specialūs pėdos sraigtai 2.7 mm sistema: 400 vnt. 3.0 mm sistema: 100 vnt. 3.5 mm sistema: 200 vnt. Visi su heksagonaliniu atsuktuvu 5. Kaniuliuoti sraigtai 5.1 Bendri reikalavimai - Vadovaujančių vielų diametrai: 0.8-2.5 mm - Heksagonalinis atsuktuvas privalomas - Sterilus pakavimas 5.2 Sistemos 4.0 mm kaniuliuoti: Pilno/dalinio sriegio, 50 vnt. 6.5 mm kaniuliuoti: Pilno/dalinio sriegio, 60 vnt. 7.3 mm kaniuliuoti: 32 mm ir 16 mm sriegis, 60 vnt. 5.3 Herberto tipo sraigtai Dydžiai: 2.5-3.5 mm Kompresinis mechanizmas su dalinio sriegio zona Kiekis: 200 vnt. 5.4 Konusiniai sraigtai Progresinis sriegis per visą ilgį Dydžių diapazonas: 2.3/2.8 mm iki 6.5/7.3 mm Kiekis: 120 vnt. 6. Instrumentariumo reikalavimai 6.1 Universalus instrumentariumas - Vienos sistemos instrumentai visiems implantams - Heksagonaliniai atsuktukai: 2.0, 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 mm - Torx atsuktukai kaip alternatyva: T8, T10, T15 6.2 Specialūs instrumentai - Plokštelių pozicionavimo įrankiai - Sraigtų ilgio matavimo zondeliai - Kiaurymių gręžimo komplektas - Vadovaujančių vielų rinkinys 6.3 Kaniuliuoti instrumentai - Kaniuliuoti grąžtai - Sriegimo įrankiai - Matavimo zondeliai | Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nekeisti techninės specifikacijos. |
| Rinkos konsultacijos metu surinkta informacija susijusi su: |  |
| Pirkimo objektu | Taip |
| Kvalifikacijos reikalavimais | Ne |
| Pasiūlymo vertinimo kriterijais | Ne |
| Sutarties vykdymo sąlygomis | Taip |
| Kaina | Taip |