Priedas Nr. 1

Infuzuojamų tirpalų šildytuvo techninės specifikacijos projektas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Paskirtis | Infuzuojamų tirpalų šildytuvas, skirtas infuzijos metu pašildyti kraują ir skysčius. |  |
|  | - Šildymo principas | Skystis šildomas jam tekant iš talpos link paciento per aktyviu šildymo profiliu apgaubtą infuzijų liniją. |  |
|  | - Maksimalus tėkmės greitis | ≥ 2000 ml/val. |  |
|  | Veikimas ir valdymas | - Mikroprocesorinis valdymas; - Veikimo režimas – nuolatinis; - Ekrane atvaizduojama esama ir nustatoma temperatūra. |  |
|  | Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | - 33C - 43C, žingsnis ≤ 1C |  |
|  | Saugumas | - Temperatūros paklaida ≤ ±1 C; - Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; - ≥ 2 nepriklausomos apsaugos nuo perkaitimo sistemos. |  |
|  | Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui | - Tinkamas naudoti su standartinėmis 4-5 mm diametro infuzinėmis linijomis. - Nereikalingos specialios infuzinės linijos; - Profilio ilgis ≥ 180 cm; - Su ≥ 2 davikliais temperatūros kontrolei. |  |
|  | Tvirtinimas | Tinkamas tvirtinti prie infuzinio stovo ir medicininių bėgelių. |  |
|  | Maitinimas | 230 V, 50 Hz |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją). |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės instaliavimo, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |