KLAUSIMYNAS

VENINĖS KANIULĖS “SMART”

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VENINĖS KANIULĖS “SMART”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaniulė skirta širdies ir kraujagyslių sistemos kaniuliavimui kartu su ekstrakorporine cirkuliacija. |  |  |
| 2 | Savaime išsiplečianti. |  |  |
| 3 | Vienkartinė, sterili. |  |  |
| 4 | Turi būti pagaminta iš pynių formos nerūdijančio plieno arba analogiškos medžiagos lydinio. |  |  |
| 5 | Kaniulė turi būti sudaryta iš vamzdinės jungiamosios dalies, uždengtos dalies, neuždengtos (korėtos) drenažo dalies ir kaniulės galiuko. |  |  |
| 6 | Kaniulė turi būti su įtvaru, kuris leidžia ištempti kaniulę, kaniulės įvedimui. Per įtvarą turi būti galimybė įvesti įvedimo vielą, kuri lieka kaniulėje įvedimo metu ir pašalinama po įvedimo. Kaniulė turi būti suderinama su 0,035” įvedimo viela. |  |  |
| 7 | Kaniulė turi tikti pacientams, kurių kraujagyslų spindis yra didesnės nei 18 Fr (6 mm). |  |  |
| 8 | Bendras kaniulės ilgis 260 mm +/-5mm; 340 mm +/-5mm; 430 mm +/-5mm; 530 mm +/-5mm; 630mm +/-5mm; 680 mm +/-5mm; 730 mm +/-5mm (tik 24 Fr skersmens kaniulės). |  |  |
| 9 | Kaniulės skersmuo 24 Fr, 36 Fr. (Nurodoma užsakymo metu). |  |  |
| 10 | Tekmė ne mažesnė nei 6,0 L/min. |  |  |
| 11 | Kaniulės taikymo/naudojimo laikas ne mažiau nei 6 valandos. |  |  |