Priedas Nr. 1

TIKSLINĖS KŪNO TEMPERATŪROS PALAIKYMO PRIETAISO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui |  |
|  | Veikimo rėžimai | - Šildymo - Šaldymo |  |
|  | Konstrukcija | - Tvirtas metaliniu rėmu ant kurio sumontuotas plastikinis ar lygiavertės medžiagos korpusas - Mobilus prietaisas ant keturių ratelių su stūmimo rankena priekyje - Su vandens rezervuaru viduje - Su jungtimis temperatūriniam davikliui bei vandens tiekimo žarnoms - Su specialiu laikikliu vandens žarnoms - Su valdymo ekranu priekinėje panelėje |  |
|  | Darbo ciklas | - Nepertraukiamas - Vandens cirkuliacijos greitis (tėkmė) ne mažiau kaip 2 l/min |  |
|  | Ekranas | - Integruotas korpuso priekinėje viršutinėje dalyje - ≥7colių - Lietimui jautrus - Atvaizduojantis terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus |  |
|  | Vandens rezervuaras | - Įmontuotas aparato viduje - Ne mažiau kaip 10 l talpos - Su UV dezinfekcijos sistema |  |
|  | Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip | - Rankinis temperatūros pasirinkimas - Greitas automatinis pasirinkimas - Automatinis kintamas gradientas |  |
|  | Paciento temperatūros palaikymo ribos ne prasčiau kaip | - Nuo 30ºC iki 40ºC - Keitimo žingsnis 0,1ºC |  |
|  | Cirkuliuojančio vandens temperatūros palaikymo ribos ne prasčiau kaip | - Nuo 4ºC iki 42ºC - Keitimo žingsnis 0,1ºC |  |
|  | Aliarmų sistema | - Optiniai ir akustiniai - Skirtinga spalvinė bei garsinė išraiška indikuojanti aliarmo svarbą |  |
|  | Temperatūros daviklis | - Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis) - Daugkartinio naudojimo - Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį - Ne trumpesnis kaip 3 m - Temperatūros matavimo žingsnis ne rečiau kaip kas 0,1ºC - Galima rinktis daviklius skirtus suaugusiems ar kūdikiams |  |
|  | Vandens tiekimo žarnos į apklotą | - 2 vienetai užtikrinančios vandens cirkuliaciją apklotuose - Daugkartinio naudojimo - Ne trumpesnės kaip 3 m |  |
|  | Rateliai | - 4 antistatiniai rateliai - Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais - Diametras ≥ 75 mm - Virš ratelių apsauginiai bamperiai |  |
|  | Pacientui skirti apklotai | - Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo pasirinktinai - Nelimpantys prie paciento odos - Be latekso - Skirtingo dydžio pasirinktinai suaugusiems vaikams ar kūdikiams |  |
|  | Komplektacija | Visos pilnam veikimui reikalingos komplektuojamos dalys įskaitant vandens tiekimo žarnas įapklotus, elektros jungties kabelis ir kitos būtinos dalys. Papildomai komplektuojama daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas bei du rinkiniai vienkartinio naudojimo apklotų pacientui (Vienkartinį rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas) |  |
|  | Išoriniai aparato išmatavimai ne didesni kaip | Aukštis 110 mm Plotis 50 cm Gylis 55 cm |  |
|  | Svoris | ≤70 kg |  |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | Būtina, 220 V, 50 Hz |  |
|  | Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC | Pateikti CE sertifikatą. |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | 1. Būtina. 2. Pateikti kartu su įranga instaliavimo metu |  |