VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo dalyviui 			         	      	 2025-09-05

DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ DALYVIO KLAUSIMĄ

CPO Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO Vilnius) vykdo tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu „ŠP-73085 Endoskopas kolonoskopijoms ir gastrofibroskopijoms atlikti su vaizdo gastrofibroskopijos zondais“ (CVP IS pirkimo ID 4192468) (toliau – Pirkimas).

CPO Vilnius Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo dalyvio prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo sąlygas.

CPO Vilnius, vadovaudamasis Pirkimo bendrosiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS susirašinėjimo priemonėmis dalyvio laiku pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, teikia atsakymą į klausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Punkte nr. 2.3. reikalaujama: „Vaizdo procesorius – HDMI arba 12G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis“. Prašome pakomentuoti ar DVI-ID skaitmeninė jungtis yra laikoma kaip lygiavertė. | Atsakome, kad DVI-ID jungtis nėra laikoma lygiaverte jungtimi reikalaujamai. Paaiškiname, kad DVI tipo jungties maksimali rezoliucija yra 1920 x 1200, kas yra 1200 p ir minimaliai viršija FullHD ribas, tačiau nepasiekia nei 1440 p QuadHD nei 2K ar aukščiau. Pirkimo techninės specifikacijos 2.3 punkte minimos HDMI jungties arba minimos 12G-SDI jungties rezoliucija yra 4096×2160, kas yra 2160 p (4K/UHD). Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias endoskopo kolonoskopijoms ir gastrofibroskopijoms atlikti su vaizdo gastrovibroskopijos zondais įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo 4 punktu, siūloma pasiūlymų pateikimo terminas nėra keičiamas, nes atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.