TSD-891, VPP-4787

Rankinio dalelių ore skaičiuotuvo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Dalelių ore skaičiuotuvas yra skirtas stebėti daleles C ir D švarumo laboratorijos patalpose |  |
| 2. | Tipas | Rankinis, nešiojamas aparatas |  |
| 3. | Matuojamų dalelių dydis | Ne siauresniame intervale kaip 0,3–10,0 µm |  |
| 4. | Kanalų kiekis | ≥ 6 kanalų (būtina nurodyti kanalus) |  |
| 5. | Skaičiavimo efektyvumas | - ≥ 50% (kai dalelės 0,3 µm); - ≥ 99%, (kai dalelės didesnės negu 0,45 µm). |  |
| 6. | Srautas | ≥ 0,1 CFM (≥ 2,83 l/min) |  |
| 7. | Kalibracija | Atitinka „NIST Traceable“ (arba lygiaverčius) reikalavimus |  |
| 8. | Kalibravimo intervalai | Ne dažniau negu 1 kartą per metus |  |
| 9. | Matavimo metodai | - Kaupiamasis-diferencialinis (angl. cumulative-differential); - Kiekis arba koncentracija. |  |
| 10. | Matavimų laikas | Ne siauresniame intervale negu nuo 1 s iki 99 val. |  |
| 11. | Matavimų dažnumas | Ne siauresniame intervale kaip 1–9999 ciklai |  |
| 12. | Filtras | Integruotas HEPA (ar lygiavertis) filtras |  |
| 13. | Vidinė atmintis | Įrenginyje galima išsaugoti ≥ 10 000 matavimų įrašų |  |
| 14. | Vaizdinė būklės indikacija | - Esant trikdžiui ar gedimui ekrane pateikiama informacija; - Baterijos įkrovimo lygio indikacija. |  |
| 15. | Ekranas | - Spalvotas; - Lietimui jautrus; - Įstrižainė ≥ 9 cm. |  |
| 16. | Duomenų perdavimas | - ≥ 1 vnt. USB jungtis (arba lygiavertė); - ≥ 1 vnt. arba RS-232C jungtis, arba LAN jungtis, arba USB jungtis, arba Wi-Fi sąsaja (arba lygiavertės). |  |
| 17. | Išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Ne didesni negu (plotis × gylis × aukštis): 13,0 cm × 12,5 cm (su rankena) × 32,0 cm |  |
| 18. | Prietaiso svoris | Ne didesnis negu 1,0 kg (su baterija) |  |
| 19. | Komplektacija | Į įrenginio komplektaciją įeina: - Programinė įranga; - Baterija (žiūrėti 21 punktą); - Įkroviklis arba įkrovimo stotelė; - Izokinetinis zondas; - USB (ar lygiavertis) laidas duomenims perkelti. |  |
| 20. | Integruotas energijos šaltinis | - Ličio jonų (arba lygiavertis); - Įkraunamas; - Pilnai įkrovus, įrenginys nepertraukiamai gali veikti ≥ 6 valandas. |  |
| 21. | Įkrovimo trukmė | Įkrovimas trunka ne ilgiau kaip 4 valandas |  |
| 22. | Elektros maitinimas | Įkrovimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 23. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 24. | Atitikimas standartams | Įranga turi atitikti šiuos standartus: - ISO 21501-4 (arba lygiavertis); - JIS B9921 (arba lygiavertis). |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 26. | Įrangos pristatymas | Įrangos pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 27. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 28. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).