TSD-871  VPP-2573, 2636

Elektrochirurginio generatoriaus ir elektrochirurginio generatoriaus priedų

techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Elektrochirurginis generatorius   (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo režimai | 1. Monopolinė koaguliacija ir pjovimas, įskaitant atskirus režimus: grynasis pjovimas („Pure Cut“ arba lygiavertis), švelni koaguliacija („Soft“ arba lygiavertis), purškiamoji koaguliacija („Spray/Fulguration“ arba lygiavertis); 2. Bipolinė koaguliacija ir pjovimas; 3. Mišrūs (Blend) režimai; |  |
| 2. | Galia | 1. Monopolinio pjovimo galia: ne mažiau kaip 300 W 2. Monopolinės koaguliacijos galia: ne mažiau kaip 120 W 3. Bipolinė galia: ne mažiau kaip 95 W 4. Įrenginys turi turėti automatinį galios reguliavimą pagal audinio pasipriešinimą (impedansą) ir/arba galimybę rankiniu būdu keisti galią žingsniais, ne didesniais kaip 10 W. |  |
| 3. | Valdymas ir funkcionalumas | 1. Valdymas per valdymo skydelį ir pėdinį jungiklį; 2. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas – sistema turi automatiškai atpažinti prijungtus instrumentus ir pagal tai parinkti tinkamus darbo parametrus arba pateikti rekomendacijas vartotojui. 3. Galima išsaugoti naudotojo nustatymus; |  |
| 4. | Saugos funkcijos | 1. Automatinė neutralinio elektrodo (plokštelės) kontakto kontrolė su paciento oda. 2. Įrenginys turi turėti apsaugą nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, aukšto dažnio nuotėkio srovių bei automatinę energijos (galios) kontrolę pagal apkrovą. |  |
| 5. | Garso signalai ir aliarmo sistema | Įrenginys turi turėti garso ir vaizdo aliarmo sistemą, perspėjančią apie netinkamą neutralinio elektrodo kontaktą ir kitus veikimo sutrikimus. |  |
| 6. | Ekranas | Ne mažiau kaip 7 colių LCD (arba lygiavertis) liečiamas ekranas rodantis režimus, galios lygius ir klaidas. |  |
| 7. | Privalomi priedai | 1. Dviejų pedalų kojinis jungiklis- 1 vnt.; 2. Laidas neutraliam vienkartiniam elektrodui prijungti - 1 vnt.; 3. Vienkartinis neutralus elektrodas – 50 vnt.; 4. Laidas daugkartiniam neutraliam elektrodui prijungti - 1 vnt.; 5. Daugkartinis neutralus elektrodas - 1 vnt.; |  |
| 8. | Transportavimo vežimėlis | 1. Skirtas generatoriui transportuoti; 2. Su 4 ratukais, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami (su stabdžiais); |  |
| 9. | Papildomos savybės | 1. Įrenginys turi turėti galimybę prijungti ir integruoti su dūmų evakuacijos sistema (automatizuotas arba rankinis valdymas). 2. Įrenginys turi būti elektromagnetiškai suderinamas (EMC) ir tinkamas naudoti greta C-lanko angiografinių sistemų, nesukeldamas vaizdo ar ryšio trikdžių. |  |
| 10. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 11. | CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | 36 mėnesiai |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.

2 pirkimo dalis. Elektrochirurginio generatoriaus priedai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginės įrangos eksploataciniai priedai |  |  |
| 1.1. | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms (orientacinis kiekis 300 vnt) | 1. Ilgis 18±0,2 cm, žiaunų ilgis 20,6±0,2 mm, pjovimo ilgis 19,8±0,2 mm; 2. Lenktos, padengtos danga, mažinančia audinių kibimą; 3. Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 4. Instrumente integruotas peilis iš nerūdijančio plieno. Yra saugumo mechanizmas, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį; 5. Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus; 6. Vienkartinio naudojimo. 7. Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu). |  |
| 1.2. | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms (orientacinis kiekis 300 vnt.) | 1. Ilgis 18,8±0,2 cm, pjovimo ilgis 15,2±0,2 mm, užlydymo ilgis 17,3±0,2 mm; 2. Lenktos; 3. Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 4. Instrumente integruotas peilis iš nerūdijančio plieno. Yra saugumo mechanizmas, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį; 5. Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus; 6. Vienkartinio naudojimo. 7. Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu). |  |
| 1.3. | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms (orientacinis kiekis 600 vnt) | 1. Ilgis 23±0,2 cm, diametras 5±0,2 mm, žiaunų ilgis 20,3±0,2 mm, pjovimo ilgis 18,5±0,2 mm; 2. Lenktos, padengtos danga, mažinančia audinių kibimą; 3. Darbinės dalies rotacija 350°; 4. Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 5. Instrumente integruotas peilis iš nerūdijančio plieno. Yra saugumo mechanizmas, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį; 6. Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus; 7. Vienkartinio naudojimo. 8. Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu). |  |
| 1.4. | Bipolinės žnyplės laparoskopinėms operacijoms (orientacinis kiekis 100 vnt | 1. Ilgis 37±0,2 cm, diametras 5±0,2 mm, žiaunų ilgis 22,6±0,2 mm, sulydymo ilgis 22,6±0,2 mm, pjovimo ilgis 21.8±0,2 mm; 2. Lenktos, padengtos danga, mažinančia audinių kibimą; 3. Nepertraukiama darbinės dalies rotacija 360°; 4. Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 5. Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus; 6. Vienkartinio naudojimo. 7. Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu). |  |
| 1.5. | Techninis suderinamumas | Siūlomi elektrochirurginės įrangos eksploataciniai priedai techniškai suderinami su teikiamu panaudai elektrochirurginiu generatoriumi ( 2 p.) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 1.6. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. |  |
| 2. | Elektrochirurginis generatorius (kiekis 2 vnt) | Teikiama panaudai (neatlygintinai) visam sutarties laikotarpiui. |  |
| 2.1. | Bipolinis audinių sulydymas |  |  |
| 2.1.1. | Automatinis bipolinis audinių sulydymas | Skirtas arterijoms, venoms, limfagyslėms ar kitiems audiniams, kurių skersmuo yra iki ir įskaitant 7 mm. |  |
| 2.1.2. | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu | Būtina automatinė galios ir slėgio kontrolė audinių sulydymo metu. |  |
| 2.1.3. | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai | Galima prijungti sulydymo rankenas, tinkamas tiek atvirajai, tiek laparoskopinei chirurgijai; |  |
| 2.1.4. | Maksimalus galingumas/varža | Galia ne mažesnė kaip 350 W, esant 20 Ω varžai. |  |
| 2.1.5. | Audinių sulydymo trukmė | Sulydymo trukmė turi būti 1–4 sekundės arba optimizuojama įrangos valdymo sistemos pagalba, siekiant užtikrinti pilną audinio ar kraujagyslės (iki 7 mm) sulydymą vienos aktyvacijos metu. |  |
| 2.1.6. | Sulydymo režimo aktyvinimas | Sulydymo režimas aktyvuojamas naudojant sulydymo rankeną arba kojinę paminą. |  |
| 2.1.7. | Galingumo kontrolė | Būtina automatinė galios kontrolė, kuri prisitaiko prie audinių varžos pokyčių sulydymo metu |  |
| 2.2. | Papildomos prietaiso savybės |  |  |
| 2.2.1. | Jungtys | 1. Prietaisas turi turėti šiuos tarptautinio standarto jungčių (lizdų) tipus: 1.1 Bipolinė jungtis audinių sulydymui – ne mažiau kaip 1 vnt. 1.2 Dangteliais uždengtos jungtys, funkcinė prieiga prie kurių esant poreikiui gali būti aktyvuota gaminio programine įranga: 1.2.1. Monopolinių jungčių – ne mažiau kaip 2 vnt. 1.2.2. Bipolinė jungtis – ne mažiau kaip 1 vnt. 1.2.3. Neutralaus elektrodo jungtis – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 2.2.2. | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Prietaisas turi funkciją, leidžiančią automatiškai atpažinti prijungtus instrumentus bei automatiškai parinkti optimalią galią pagal instrumentą ir jo tipą. |  |
| 2.2.3. | Audinių varžos pokyčių stebėjimo technologija | Įrenginyje turi būti įdiegta audinių savybių stebėjimo technologija, kuri realiuoju laiku analizuoja audinių pasipriešinimą (varžą) ir atitinkamai automatiškai reguliuoja tiekiamos elektros energijos parametrus, siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų audinių sulydymą. |  |
| 2.2.4. | Ekranas | Ne mažiau kaip 7 colių LCD liečiamas ekranas (arba lygiavertis). |  |
| 2.2.5. | Prietaiso svoris | Ne daugiau nei 12 kg |  |
| 2.3. | Įrangos pateikimo panaudai, jos instaliavimo bei techninio aptarnavimo panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje sąlygos | 1. Įranga pateikiama neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos būdu; 2. Tiekėjas savo lėšomis pristato bei instaliuoja panaudai perduotą įrangą ir apmoko vartotojus naudotis pateikta įranga; 3. Tiekėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje savo lėšomis užtikrina pateiktos įrangos autorizuotų techninio aptarnavimo paslaugų (techninės profilaktikos ir remonto) teikimą; 4. Reakcijos į iškvietimą įrangos gedimo šalinimui laikas – ne ilgiau kaip 24 val. (neįskaitant šventinių ir ne darbo dienų). |  |
| 3. | Prekių tiekimo valdymo sistema (kiekis 1 vnt) | Pageidautina. Teikiama panaudai (neatlygintinai) visam sutarties laikotarpiui. |  |
| 3.1. | Debesijos pagrindu veikianti sistema (web aplikacija) | 1. Sistema veikia debesijos paslaugų platformos pagrindu – perkančiosios organizacijos nurodytiems sandėliams ir operacinėms suteikiama sistemos prieiga naudojantis internetiniu ryšiu (web aplikacija). Konkrečios prieigos vietos (sandėliai, operacinės) bus nurodytos užsakymo metu. 2. Sistema nereikalauja diegimo į perkančiosios organizacijos naudojamą kompiuterinę įrangą; 3. Perkančiosios organizacijos nurodytiems sandėliams, operacinėms prieigą suteikia tiekėjas. Konkrečios prieigos vietos (sandėliai, operacinės) bus nurodytos užsakymo metu. Pastaba: tiekėjas turi pasiūlyti pasiūlymo pateikimo metu pilnai veikiančią ir visus techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią sistemą. Perkančioji organizacija šiame pirkime nesiekia įsigyti naujų modulių kūrimo / modifikacijos, programavimo paslaugų. |  |
| 3.2. | Prekių apskaita realiu laiku | 1. Sistema privalo realiu laiku automatiškai fiksuoti, kaupti ir apskaityti prekių duomenis: 1.1. Sunaudojamą kiekį (kiekvieną paimtą sunaudoti rinkinį); 1.2. Gautas priemones ir jų kiekį. Sistema turi leisti priimti iš tiekėjo prekes į sandėlį, operacinę; 1.3. Esantį prekių likutį, ty. automatiškai fiksuoti prekių likučius sandėlyje, operacinėje; 1.4. Priemonių išpirkimo ir sunaudojimo kiekius pagal sutartį. |  |
| 3.3. | Duomenų fiksavimas | 1. Stacionariu RFID skaitytuvu nuskaitomos visos prekės, kurios privalo turėti RFID lipduką, t. y. turi būti užtikrinama, kad perkančiosios organizacijos personalui nereikės nešiotis jokių rankinių įrenginių, (įgyvendinamas „laisvų rankų“ veiklos principas); 2. Galimybė nuskaityti keletą skirtingų prekių, partijų vienu metu; 3. Prekių pristatymo metu galimybė susisieti prekes, jų partiją su konkrečiu pristatymo dokumentu (važtaraščiu/sąskaita); 4. Stacionaraus RFID skaitytuvo nuskaityti duomenys automatiškai perduodami į sistemą realiu laiku. |  |
| 3.4. | Sistema privalo turėti šias funkcijas (visi duomenys turi būti atnaujinami realiu laiku) | 1. Pristatymo tame pačiame sandėlyje, operacinėje metu fiksuoti ir priimti prekes pagal kelis skirtingus dokumentus (važtaraščius/sąskaitas), t. y., skirtingos vienos partijos prekės ir/arba skirtingų partijų prekės fiksuojamos ir apskaitomos automatiškai jas atkraunant per techninę įrangą; 2. Galimybė sukurti prekių grąžinimo užklausą; 3. Fiksuoti ir kaupti duomenis apie prekių sunaudojimą (fiksavimas vykdomas stacionariu RFID skaitytuvu); 4. Fiksuoti ir kaupti duomenis apie prekių sunaudojimo/pokyčius, statistiką: turi būti galimybė eksportuoti prekių sunaudojimo duomenis visuotinai pripažįstamais dokumentų rinkmenų formatais (.xlsx, .csv, .pdf); 5. Galimybė peržiūrėti prekių likučius, partijos numerius, galiojimo datas; |  |
| 3.5. | Prekių užsakymų generavimas | 5.1. Galimybė nustatyti priemonės minimalų ir maksimalų kiekį konkrečiame sandėlyje, operacinėje; 5.2. Galimybė nustatyti pagal kokią pirkimo sutartį, sutarties pirkimo dalies ir iš kokio tiekėjo konkreti priemonė turės būti automatiškai užsakoma; 5.3. Galimybė automatiškai, be vartotojo papildomų veiksmų, suformuoti priemonių užsakymą pagal min/max prekių kiekių taisykles; 5.4. Galimybė formuoti savaitinių užsakymų formavimo grafikus; 5.5. Galimybė konkrečiai prekei individualiai, nustatyti užsakymų formavimo grafiką; 5.6. Užsakymą perduoti tiekėjui automatiškai; 5.7. Galimybė nustatyti maksimalų išnaudojamų prekių kiekį pagal pirkimo sutartyje nurodytus kiekius; 5.8. Galimybė pateikti užsakymą rankiniu būdu web aplikacijoje; 5.9. Galimybė keisti suformuoto užsakymo duomenis rankiniu būdu prieš išsiunčiant; 5.10. Galimybė eksportuoti užsakymo duomenis visuotinai pripažįstamais dokumentų rinkmenų formatais (.xlsx, .csv, .pdf). |  |
| 3.6. | Prekių likučių apskaita: | 1. Realiu laiku fiksuojama ir kaupiama tiksli prekių likučio kiekio informacija; 2. Galimybė filtruoti prekių likučius pagal prekes naudojančius sandėlius, operacines. |  |
| 3.7. | Programinis palaikymas | Programinis palaikymas – sistema veikia debesijos platformos paslaugų pagrindu naudojantis interneto naršykle ir palaikoma: nešiojamuose, planšetiniuose, stacionariuose kompiuteriuose, mobiliuose įrenginiuose. |  |
| 3.8. | Aplikacijos prieinamumas bei techninis palaikymas | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti aplikacijos prieinamumą bei techninį palaikymą – paskirti bent vieną atsakingą asmenį, kuris telefonu ar el. p. konsultuotų sistemos ir atsiradusių klaidų klausimais (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 3.9. | Įrangos pateikimo panaudai, jos instaliavimo bei techninio aptarnavimo panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje sąlygos | 1. Įranga pateikiama neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos būdu; 2. Tiekėjas savo lėšomis pristato bei instaliuoja panaudai perduotą įrangą ir apmoko vartotojus naudotis pateikta įranga; 3. Tiekėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje savo lėšomis užtikrina pateiktos įrangos autorizuotų techninio aptarnavimo paslaugų (techninės profilaktikos ir remonto) teikimą; 4. Reakcijos į iškvietimą įrangos gedimo šalinimui laikas – ne ilgiau kaip 24 val. (neįskaitant šventinių ir ne darbo dienų). |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 5. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (2 ir 3 pirkimo dalims) |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikta siūlomų elektrochirurginės įrangos eksploatacinių priedų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje kartu su panaudai siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi.