ENDOSAGOS, PETIES SĄNARIO INKARINIAI SIŪLAI IR IMPLANTAI, MENISKO INKARINĖ SISTEMA, KITOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prietaiso/ priemonės pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai | Preliminarus kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endo sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje. 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. 3. Sagoje – ne mažiau kaip keturios skylės. 4. Endo saga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW polietileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui. 5. Endo sagos matmenys: ilgis 11 – 12 mm, plotis 4 – 5 mm. | 29 vnt. |  |
|  | Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje. 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. 3. Endo saga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW polietileno siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti). 5. Ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18 ± 2 mm. | 29 vnt. |  |
|  | Endo saga menisko šaknies fiksacijai | 1. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. 2. Sagoje – dvi skylės. 3. Apskritimo arba ovalo formos saga, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti. 4. Endo sagos matmenys: diametras 10 ± 1 mm, aukštis 3,5 ± 0,1 mm, kiaurymės diametras 2,5 ± 0,1 mm. | 29 vnt. |  |
|  | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | 1. Sterilioje pakuotėje. 2. Susideda iš dviejų "T" inkarų su #2-0 storio ar #3-0 storio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento. 2. "T" inkarų cheminė sudėtis – polimeras "peek optima". 3. Dviguba "U" formos fiksacija. 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. 6. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°. | 29 vnt. |  |
|  | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai. | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje. 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. 3. Įsriegiamas, sriegis pastovus per visą sraigto ilgį, inkaras be auselės. 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. 5. Inkaro išorinis diametras 5 mm. ± 0.5 mm. 6. Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas, turi būti pasirinkimas su dviem ir trimis 2#, skirtingų spalvų siūlais. | 55 vnt. |  |
|  | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 1. Viename įpakavime vienas 2 – 0 storio siūlas gali būti su lenkta adata. 2. Nesirezorbuojantis, labai tvirtas. 3. Cheminė sudėtis – didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas. 4. Supakuota sterilioje pakuotėje. | 30 vnt. |  |
|  | Užrakinantis inkaras antrai eilei peties sąn. sausgyslėms siūti. | 1. Sterilioje pakuotėje, vienkartinio naudojimo. 2. Cheminė sudėtis PEEK (Polieter– eter – ketonas). 3. Įvedimo būdas – savisriegis arba įkalamas. 4. Susideda iš pagrindinio įsriegiamo korpuso ir titaninio galiuko. 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena. 6. Inkaro diametras 5 mm. ± 0.5 mm. 7. Implantas talpina ne mažiaus 6 siūlo atšakas. | 35 vnt. |  |
|  | Peties sąnarinės lūpos prisiuvimo inkariniai siūlai | 1. Sterilioje pakuotėje, užtaisytas vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo instrumente. 2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. 3. Inkaro išmatavimai: 1,5 mm siūlinis implantas su vienu #3 – 0 UHMW (Ultra aukštos molekulinės masės) polietileno siūlu arba juosta ir 1,8 mm siūlinis implantas su dviem #3 – 0 UHMW polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių). 4. Įvedamas įkalant. Atsukamas siūlo tvirtinimas ant įvedėjo. | 30 vnt. |  |
|  | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana | 1. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu folijos šablonu (38 x 48 mm ± 0,5 mm) membranos pritaikymui pagal defekto dydį. 2. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). 3. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. 4. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. 5. Membranos dydis 20 x 30 mm ± 0,5 mm, storis 0,7 mm ± 0,05 mm 6. Komplekte su fibrininiais klijais. | 9 vnt. |  |
|  | Siūlai sausgyslių fiksavimui | 1. Viename įpakavime vienas #2 siūlas. 2. Nesirezorbuojantis, labai tvirtas, skirtas sausgyslių fiksavimui. 3. Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas. 4. Supakuota sterilioje pakuotėje. | 30 |  |