ŠLAUNIKAULIO PROKSIMALINIO GALO KANULIUOTOS INTRAMEDULINĖS VINYS SU SRAIGTAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prietaiso / priemonės pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Prelimi-narus kiekis | Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šlaunikaulio proksimalinio galo kaniuliuotos intramedulinės vinys su sraigtais | 1. Instrumentai, skirti darbui su implantais, turi būti suteikti naudotis panaudos pagrindais. |  |  |
|  |  | 2. Visi šios pirkimo dalies implantai ir instrumentai turi būti to paties gamintojo, sudarantys vieningą tarpusavyję suderintų kartu naudojamų implantų bei instrumentų sistemą. |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio proksimalinio galo kaniuliuota intramedulinė vinis su kompresiniu sraigtu ir akle | 1. Vinies proksimalinio galo skersmuo 16±0,2 mm. | 8 |  |
|  |  | 2. Būtini vinies palinkimo pasirinkimo kampai: 125°, 130°, 135°. |  |  |
|  |  | 3. Turi būti galimybė už tą pačią kainą įsigyti tiek trumpas, tiek ilgas šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulines vinis. |  |  |
|  |  | 4. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. |  |  |
|  |  | 5. Būtina galimybė trumposios vinies ilgį rinktis iš ≥8 skirtingų dydžių 180-280 mm intervale. |  |  |
|  |  | 6. Būtina galimybė ilgosios vinies ilgį rinktis iš ≥15 skirtingų dydžių 300-440 mm intervale. |  |  |
|  |  | 7. Būtinas vinies distalinio galo skersmens pasirinkimas iš ≥5 skirtingų dydžių 9-15 mm intervale. |  |  |
|  |  | 8. Proksimaliniame vinies gale turi būti galimybė fiksacijai 1 vnt. Ø11,0±0,1 mm teleskopiniu sraigtu ir 2 vnt. Ø4,0±0,1 mm antirotacinėmis vinimis. |  |  |
|  |  | 9. Trumposios vinies distaliniame gale ≥2 kiaurymės Ø4,5±0,1 mm užrakinamiems sraigtams. |  |  |
|  |  | 10. Ilgosios vinies distaliniame gale ≥3 kiaurymės Ø4,5±0,1 mm užrakinamiems sraigtams (sraigtai turi būti fiksuojami bent 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems). |  |  |
|  |  | 11. Į komplektą turi įeiti kompresinis sraigtas ir aklė, kurios dydis pasirenkamas iš ≥6 skirtingų dydžių intervale nuo 0 iki +30 mm. |  |  |
|  |  | 12. Implantai pagaminti iš medicininio plieno arba titano. |  |  |
| 1.2. | Teleskopinio sraigto rinkinys, skirta intramedulinės vinies proksimalinio galo fiksacijai | 1. Sraigto skersmuo 11,0±0,1 mm. | 10 |  |
|  |  | 2. Teleskopinio sraigto rinkinį turi sudaryti kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas, aklė. |  |  |
|  |  | 3. Kaniuliuotas strypas turi būti su grioveliais išorinėje pusėje teleskonpinio sraigto stabilumo užtikrinimui vinies kompresinio sraigto pagalba. |  |  |
|  |  | 4. Turi būti galimybė tvirtai prifiksuoti kompresinį sraigtą ir aklę prie atsuktuvo, kad būtų išvengta implanto nukritimo |  |  |
|  |  | 5. Rinkinio ilgis 70 - 125 mm (kas 5 mm) |  |  |
| 1.3. | Antirotacinė vinis, skirta intramedulinės vinies proksimalinio galo fiksacijai | 1. Vinies skersmuo 4,0±0,1 mm. | 10 |  |
|  |  | 2. Antirotacinės vinies proksimalinėje dalyje turi būti sriegis, leidžiantis tvirtą fiksaciją intramedulinėje vinyje. |  |  |
|  |  | 3. Turi būti galimybė tvirtai prifiksuoti antirotacinę vinį prie atsuktuvo, kad būtų išvengta implanto nukritimo. |  |  |
|  |  | 4. Ilgis 65 - 125 mm (kas 5 mm) |  |  |
| 1.4. | Intramedulinės vinies užrakinimo sraigtas | 1. Sraigto skersmuo 4,5±0,1 mm. | 40 |  |
|  |  | 2. Sraigtas turi būti pilno sriegio. |  |  |
|  |  | 3. Sraigtas turi būti savisriegis. |  |  |
|  |  | 4. Ilgis 26 - 100 mm (kas 2 mm). |  |  |