## Sheet1
Vienkartinių medicinos priemonių sąrašas, kiekiai, techniniai reikalavimai | [5 empty] | 2 priedas
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo (Ref) kodas | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM | Bendra suma Eur su PVM
1 | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijai | vnt. | 20
1.1 | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu;
1.2 | Inkaras pagamintas iš poli-eter-eter-ketono;
1.3 | Inkaro diametras 4,5 ±0,05 mm ar 5,5 ±0,5 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
1.4 | Didesnis inkaras su vienu 2# pintu ultra didelės molekulinės masės polietileno siūlu ir viena ultra didelės molekulinės masės juosta, mažesnis inkaras su viena ultra didelės molekulinės masės juosta;
1.5 | Priemonės įvedimo būdas – įsriegiama;
1.6 | Inkaras atviro dizaino, sferinis, be šerdies.
2 | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | vnt. | 20
2.1 | Supakuoti sterilioje pakuotėje;
2.2 | Implanto užsukamos dallies cheminė sudėtis: ≥20 procentų kalcio fosfato, ≥ 15 procentų – beta trikalcio fosfato, ≤ 65 procentai PLGA;
2.3 | Priemonės įvedimo būdas – įkalamas ir užsukamas;
2.4 | Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso su poli-eter-eter-ketono antgaliu ir užsukamos siūlą fiksuojančios dallies;
2.5 | Su vienu paravedikliu, turinčiu implant fiksuojančios dallies užrakinimo mechanizmą, ir ne mažiau kaip 6 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vietą su plastikine rankena;
2.6 | Inkaro diametras 5,5±0,3mm;
2.7 | Implantuoto inkaro ilgis ≤18,5 mm.
3 | Siūlo pravedimo/ ištraukimo instrumentas peties artroskopijoms | vnt. | 10
3.1 | Sterilioje pakuotėje, vienkartinio naudojimo;
3.2 | Darbinė instrument dalis tiesi;
3.3 | Darbinės suimančios dalies ilgis 18,0 ±0,4 mm, darbinės dallies atsidarymo aukštis 10 ±0,1 mm;
3.4 | Skirtas 2# siūlams ar siūlinei juostai pervesti per audinius;
3.5 | Instrumento darbinio strypo diametras 5,2±0,1 mm.
4 | Žemo profilio siūlo pravedimo/ ištraukimo instrumentas | vnt. | 10
4.1 | Sterilioje pakuotėje, vienkartinio naudojimo;
4.2 | Darbinė instrument dalis tiesi, lenkta 17±2 laipsnius į kaire arba į dešinę, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
4.3 | Darbinės suimančios dalies plotis 4,1±0,05 mm, ilgis 12,5 ±0,1 mm, profilio aukštis 4,8 ±0,1 mm;
4.4 | Skirtas 2# siūlams ar siūlinei juostai pervesti per audinius;
4.5 | Instrumento darbinio strypo diametras 3,8±0,1 mm.
5 | Menisko siuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | vnt. | 40
5.1 | Sterilioje pakuotėje, vienkartinio naudojimo;
5.2 | Sistema susideda iš dviejų „T“ inkarų su #2-0 storio ultra didelės molekulinės masės polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrument;
5.3 | “T” inkarų cheminė sudėtis – poli-eter-eter-ketonas;
5.4 | Dviguba “U” formos fiksacija;
5.5 | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą;
5.6 | Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje;
5.7 | Lenkimo instrument pagalba galima palenkti implant įvedimo adatą iki 35 laipsnių, o stiegą iki 80 laipsnių;
5.8 | Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
6 | Šlaunikaulio proksimalinio galo kaniuliuotos intramedulinės vinys su sraigtais, sudarantys vieningą sistemą, įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai
6.1 | Šlaunikaulio proksimalinio galo kaniuliuota intramedulinė vinis su kompresiniu sraigtu ir akle | vnt. | 15
6.1.1 | Vinies proksimalinio galo skersmuo 16±0,2 mm;
6.1.2 | Vinies palinkimo kampai: 125°, 130°, 135°, pasirinktinai pagal poreikį;
6.1.3 | Turi būti galimybė už tą pačią kainą įsigyti tiek trumpas, tiek ilgas šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulines vinis.
6.1.4 | Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei.
6.1.5 | Būtina galimybė trumposios vinies ilgį rinktis iš ≥8 skirtingų dydžių 180-280 mm intervale
6.1.6 | Būtina galimybė ilgosios vinies ilgį rinktis iš ≥15 skirtingų dydžių 300-440 mm intervale.
6.1.7 | Vinies distalinio galo skersmens pasirinkimas iš ≥5 skirtingų dydžių 9-15 mm intervale.
6.1.8 | Proksimaliniame vinies gale turi būti galimybė fiksacijai 1 vnt. Ø11,0±0,1 mm teleskopiniu sraigtu ir 2 vnt. Ø4,0±0,1 mm antirotacinėmis vinimis.
6.1.9 | Trumposios vinies distaliniame gale ≥2 kiaurymės Ø4,5±0,1 mm užrakinamiems sraigtams
6.1.10 | Ilgosios vinies distaliniame gale ≥3 kiaurymės Ø4,5±0,1 mm užrakinamiems sraigtams (sraigtai turi būti fiksuojami bent 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems).
6.1.11 | Į komplektą turi įeiti kompresinis sraigtas ir aklė, kurios dydis pasirenkamas iš ≥6 skirtingų dydžių intervale nuo 0 iki +30 mm.
6.1.12 | Implantai pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
6.2 | Teleskopinio sraigto rinkinys, skirta intramedulinės vinies proksimalinio galo fiksacijai | vnt. | 30
6.2.1 | Sraigto skersmuo 11,0±0,1 mm.
6.2.2 | Teleskopinio sraigto rinkinį turi sudaryti kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas, aklė.
6.2.3 | Kaniuliuotas strypas turi būti su grioveliais išorinėje pusėje teleskonpinio sraigto stabilumo užtikrinimui vinies kompresinio sraigto pagalba.
6.2.4 | Turi būti galimybė tvirtai prifiksuoti kompresinį sraigtą ir aklę prie atsuktuvo, kad būtų išvengta implanto nukritimo
6.2.5 | Rinkinio ilgis 70 - 125 mm (kas 5 mm)
6.3 | Antirotacinė vinis, skirta intramedulinės vinies proksimalinio galo fiksacijai | vnt. | 30
6.3.1 | Vinies skersmuo 4,0±0,1 mm.
6.3.2 | Antirotacinės vinies proksimalinėje dalyje turi būti sriegis, leidžiantis tvirtą fiksaciją intramedulinėje vinyje.
6.3.3 | Turi būti galimybė tvirtai prifiksuoti antirotacinę vinį prie atsuktuvo, kad būtų išvengta implanto nukritimo
6.3.4 | Ilgis 65 - 125 mm (kas 5 mm)
6.4 | Intramedulinės vinies užrakinimo sraigtas | vnt. | 100
6.4.1 | Sraigto skersmuo 4,5±0,1 mm.
6.4.2 | Sraigtas turi būti pilno sriegio.
6.4.3 | Sraigtas turi būti savisriegis.
6.4.4 | Ilgis 26 - 100 mm (kas 2-5 mm)
Bendra kaina 6 pirkimo daliai:
7 | Kaniuliuotų kompresinių sraigtų sistema, įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai | vnt. | 30
7.1 | Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, skirta atlikti pėdos kaulų osteosintezę, osteotomijas ar artrodezę.
7.2 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti pagaminti iš titano lydinio;
7.3 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti su konuso formos sraigto galvute, dvigubo skirtingo sriegio, pilnai įsisukantys į kaulą;
7.4 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai;
7.5 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti skirtingo spalvinio žymėjimo lengvesniam implantų identifikavimui pagal skersmenį;
7.6 | Distalinės dalies skersmuo 2,3 mm (±0,05 mm). Sraigtas sukamas šešiakampės žvaigždutės formos atsuktuvu. Ilgis 10-34 mm. Prailgėjimas kas 2 mm.
7.7 | Distalinės dalies skersmuo 2,6 mm (±0,05 mm). Sraigtas sukamas šešiakampės žvaigždutės formos atsuktuvu. Ilgis 10-34 mm. Prailgėjimas kas 2 mm.
7.8 | Distalinės dalies skersmuo 3,0 mm (±0,05 mm). Sraigtas sukamas šešiakampės žvaigždutės formos atsuktuvu. Ilgis 10-40 mm. Prailgėjimas kas 2 mm.
7.9 | Trokaro formos Kiršnerio viela, tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų.
7.1 | Komplektą sudaro: 1 sraigtas ir 1 Kiršnerio viela
8 | Polipektominės šaltos rotuojamos kilpos | vnt. | 900
8.1 | Sterilios, vienkartinio naudojimo;
8.2 | kilpos tinkamos darbui 2,8 mm endoskopo kanale;
8.3 | ilgis ne trumpesnis nei 230 cm;
8.4 | kilpos plotis 10 ± 0,5 mm;
8.5 | kilpa sudaryta iš plonų tarpusavyje susuktų vielučių.
9 | Servetėlės optikos valymui, apsaugančios nuo rasojimo | vnt. | 2000
9.1 | Sterilios;
9.2 | individualiai supakuotos.
10 | Polipektominės hibridinės kilpos | vnt. | 300
10.1 | Sterilios vienkartinio naudojimo;
10.2 | kilpos tinkamos darbui 2,8 mm endoskopo kanale;
10.3 | darbinis ilgis ne trumpesnis nei 230 mm;
10.4 | kilpa šešiakampio formos, išskleistos kilpos plotis 10 ±0,5 mm arba 15 ±0,5 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
10.5 | kilpos tinkamos darbui tiek "karštam", tiek "šaltam" būdui.
11 | Hemostatiniai klipai | vnt. | 400
11.1 | Sterilūs, vienkartinio naudojimo;
11.2 | rotuojami ir repozicionuojami;
11.3 | Darbinis kateterio ilgis 230 ± 10 cm ir 270 ± 10 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
11.4 | tinkami darbui 2,8 mm skersmens endoskopo kanale;
11.5 | paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 4-5 mm;
11.6 | kojelių atsilenkimo kampas 90 arba 135 laipsniai, pasirinkinai pagal Ligoninės poreikį;
11.7 | atisdarymas 9-16 mm, ne mažiau kaip 4 skirtingi variantai.
12 | Maišelis polipų šalinimui | vnt. | 100
12.1 | Sterilus, vienkartinio naudojimo;
12.2 | atsidarymo diametras 30 ±2 mm, 40±2 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
12.3 | tinkami darbui 2,8 mm skersmens endoskopo kanale;
12.4 | darbinis ilgis ne trumpesnis nei 230 mm.
13 | Atrauminė spinalinė adata, Pencil point tipo, 27G x 88-90 mm | vnt. | 500
13.1 | Sterili, vienkartinio naudojimo;
13.2 | nepirogeniška;
13.3 | pagaminta iš medicininio plieno, su apsaugine plastiko mova;
13.4 | adata be silikono;
13.5 | adatos antgalis permatomas, su prizmės formos likvoro indikatoriumi;
13.6 | atstumas nuo adatos smaigalio iki lateralinįs angos tolimesnio krašto ≤ 1,9mm;
13.7 | adatos smailė atrauminė, kūgio formos.
14 | Pagaliukai dengti sidabro nitratu, naudojami LOR procedūroms | vnt. | 300
14.1 | Pagaliukai pagaminti iš medžio ar plastiko, ilgis ne trumpesnis nei 110 mm
14.2 | galiukas padengtas 73-75 procentų sidabro nitratu;
14.3 | pakuotė ne didesnė nei 100 vnt.
15 | Sterilus tirpalas apsaugantis endoskopus nuo rasojimo | vnt. | 100
15.1 | Tirpalas alkoholio pagrindu, 6-10 ml buteliuke; kempinėlė.
15.2 | Be latekso.
16 | Vienkartiniai ICG davikliai-elektrodai, impedancui | vnt. | 200
16.1 | Vienkartiniai.
17 | Standartiniai elektrodai tinkantys radiodažnuminiam kobliacijos įrenginui Arthrocare Coblator II arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai | vnt. | 90
17.1 | Ilgas lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su dviem integruotais kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu;
17.2 | darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, kurie sukuria stabilų plazmos lauką ir pašaliną audinį tonzilektomijos ar adenoidektomijos metu;
17.3 | darbinio stiego lanksčios dalies ilgis 136-138mm, skersmuo 5-5-6,2 mm; siurbimo angos skermuo 1,3-1,9 mm;
17.4 | grįžtamasis elektrodas integruotas prie elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad liestųsi su audiniais;
17.5 | nereikia pacientą įžeminančio elektrodo;
17.6 | elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalios režimo galios nustatymui.
18 | Biopsinės žnyplės gastroskopijoms | vnt. | 700
18.1 | Sterilios vienkartinio naudojimo;
18.2 | darbinis ilgis 155-165 cm;
18.3 | kaušeliai ovalūs, su dantukais arba be jų, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
18.4 | kaušeliai perforuoti;
18.5 | su adata arba be jos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
18.6 | tinkami darbui 2,8 mm skersmens endoskopo kanale.
19 | Buteliukai kraujo pasėliui | vnt. | 1000
19.1 | Paruošti buteliukai su sojų pupelių kazeino terpe, aerobinei ar anaerobiniai kultūrai kokybiškai nustatyti, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį ir mikroorganizmams iš kraujo išauginti, turi dervas antibiotikų neutralizacijai, tinkantys BD Bactec įrangai
20 | Biopsinės žnyplės kolonoskopijoms | vnt. | 300
20.1 | Sterilios vienkartinio naudojimo;
20.2 | darbinis ilgis ne trumpesnis nei 230 cm;
20.3 | kaušeliai ovalūs, su dantukais arba be jų, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
20.4 | kaušeliai perforuoti;
20.5 | su adata arba be jos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
20.6 | tinkami darbui 2,8 mm skersmens endoskopo kanale.
21 | Ligatūrinė endoskopinė kilpa su pravedėju | vnt. | 120
21.1 | Pagaminta iš polidioksanono;
21.2 | monofilamentinis, siūlo ilgis 45-55 cm;
22 | Infuzijos linija infuzinei tūrinei pompai Mindray BeneFusion nVP | vnt. | 1900
22.1 | Sterili, vienkartinio naudojimo;
22.2 | Linijos ilgis 260-280 cm;
22.3 | Su Luer-lock jungtimi;
22.4 | su 15 µm filtru;
22.5 | be latekso, be DEHP;
22.6 | tinkama naudoti daugiau nei 24 val.
23 | Perikardo pukcijos rinkinys | vnt. | 5
23.1 | Sterilus, vienkartinio naudojimo;
23.2 | Kateteris 8-8,3Fr diametro, 38-42 cm ilgio, tiesus arba pigtail tipo, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
23.3 | Viela pravedėja 0,035 colio, ilgis 79-81 cm;
23.4 | Punkcinės adatos 18 G - 2vnt;
23.5 | Skalpelis;
23.6 | Švirkštas 10-20 ml, Luer Lock jungtimi;
23.7 | Apklotas 58-65 x 60-65 cm;
23.8 | Audinių dilatatorius.
24 | Pripučiamas tamponas nosiai tamponuoti esant kraujavimui
24.1 | 5 - 6 cm ilgio | vnt. | 40
24.1.1 | Žemo profilio tamponas-balionėlis, dengtas karboksimetilceliulioze, kuri sudrėkusi virsta geliu;
24.1.2 | įdėtas į nosį ir pripūstas balionas prisitaiko pagal nosiaryklės anatomiją ir užtikrinta kraujavimo stabdymą;
24.1.3 | kontrolinis balionėlis parodo pripūsto baliono kietumą;
24.1.4 | su apsauga, saugančia nuo tampono įkvėpimo.
24.2 | 7-8 cm ilgio | vnt. | 40
24.2.1 | Žemo profilio tamponas-balionėlis, dengtas karboksimetilceliulioze, kuri sudrėkusi virsta geliu;
24.2.2 | įdėtas į nosį ir pripūstas balionas prisitaiko pagal nosiaryklės anatomiją ir užtikrinta kraujavimo stabdymą;
24.2.3 | kontrolinis balionėlis parodo pripūsto baliono kietumą;
24.2.4 | su apsauga, saugančia nuo tampono įkvėpimo.
Bendra kaina 24 pirkimo daliai:
25 | Endoskopinis pjovėjas ir kasetės
25.1 | Endoskopinio linijinio siuvimo - pjovimo aparato rankena | vnt. | 8
25.1.1 | Sterilus, vienkartinio naudojimo;
25.1.2 | rotuojama 360 lapisnių kampu;
25.1.3 | pasukama iki ir iskaitant 45 laipsnių kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu;
25.1.4 | turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės;
25.1.5 | aparatą galima daugkartiniai užsaryti ir atidaryti prieš iššaunant;
25.1.6 | rankenos stiebas ne trumpesnis nei 15 cm;
25.1.7 | turi audinių sugriebimo funkciją;
25.1.8 | galima naudoti su 45 mm ar 60 mm ilgio kasetėmis;
25.1.9 | Tinkamas naudoti su 12 mm trokaru.
25.2 | Kasetės su skirtingų aukščių kabutėmis, skritomis pjauti vidutinio storio ir storus audinius | vnt. | 24
25.2.1 | Kasetės ilgis 44-45 mm arba 59-61 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
25.2.2 | trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos;
25.2.3 | peilis integruotas į kasetę;
25.2.4 | suformuojama "B" raidės formos kabutė;
25.2.5 | pjauna ir siūna 1,5-2,25 mm storio audinius;
25.2.6 | atidarytų kabučių aukštis 3-3,1 mm, 3,45-3,55 mm, 3,9-4,1 mm; uždarytų kabučių aukštis 1,5-2,3 mm;
25.2.7 | 6 kabučių eilės - po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje;
25.2.8 | nerūdijančio plieno peilis;
25.2.9 | fiksuotas priekalas;
25.2.10 | ne mažiau kaip 4 kabutės už peilio ribos.
Bendra kaina 25 pirkimo daliai:
26 | Vienkartinė medicininė patalynė | vnt. | 3000
26.1 | nesterili, vienkartinio naudojimo, pagaminta iš neaustinio pluošto, kurio storis ne mažiau kaip 40 g/m2;
26.2 | paklodės dydis 145-160 cm x 205-215 cm;
26.3 | antklodės užvalkalo dydis 155- 165 cm x 205 - 215 cm;
26.4 | pagalvės užvalkalo dydis 70-75 cm x 80-85 cm.
27 | Užvalkalai čiužiniui | vnt. | 2000
27.1. | Pagamintas iš polietileno;
27.2. | apsiūtas gumele;
27.3 | vienkartinio naudojimo, nesterilus.
27.4 | Dydis 210-220 cm x 90-95 cm x 15-22 cm.