| Oftalmologinio mikroskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlymai |  |
|  | Paskirtis | Skirtas akių operacijoms |  |  |
|  | Reikalavimai stovui | 1. Mobilus, grindinis; 2. Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. 3. Galimybė nesteriliam personalui, atpalaiduoti visus magnetinius stabdžius vienu metu ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko. 4. Galimybė chirurgui atskirai atpalaiduoti XY ir Z stabdžius. (Kokybės kriterijus T1. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su visomis šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Valdymo ir kontrolės sąsaja | 1. Prisilietimu valdomas grafinis ekranas |  |  |
|  | Mikroskopo režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 5 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. |  |  |
|  | Valdymo perjungimas | Galimybė perjungti mikroskopą į rankinį valdymą, funkcinių sutrikimų atveju |  |  |
|  | Valdymas | Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (su kartu komplektuojamu laidu gedimo atvejui) bei rankenų pagalba |  |  |
|  | Chirurginio mikroskopo nešančiosios alkūnės pakėlimo eiga | Ne mažiau kaip 360 mm |  |  |
|  | Maksimalus pasiekiamas atstumas | Ne mažiau kaip 125 cm (nuo stovo iki objektyvo) |  |  |
|  | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo pakėlimo kampas | Į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; Atgal ne mažiau nei -15 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopas | Pilnai apochromatiškai koreguota optikos sistema |  |  |
|  | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika | 1. Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:6; (Kokybės kriterijus T2. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Motorizuota fokusavimo sritis | Ne mažiau kaip 70 mm (Kokybės kriterijus T3. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Mikroskopo bendras didinimas | Keičiamas ne mažiau kaip nuo 3,6x iki 21x (Kokybės kriterijus T4. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Gilaus matymo funkcija | 1. Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba; 2. Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime (Kokybės kriterijus T5. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis | Ne mažiau kaip nuo 0 ÷ 180° |  |  |
|  | Okuliarai chirurgui | 1. Galimybė pasirinkti okuliaras 12,5x ± 0,5x arba 10x ± 0,5x; 2. Su magnetiniu arba lygeverčiu pritvirtinimu. (Kokybės kriterijus T6. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Objektyvo lęšis (f) | 200 ± 5mm |  |  |
|  | XY koordinačių valdymo blokas | Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60mm x 60mm |  |  |
|  | „Anuliavimo“ mygtukas | X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį |  |  |
|  | Stereo koaksialinė apšvietimo sistema | Integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema |  |  |
|  | Reikalavimai šviesos šaltiniui | 1. Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; 2. Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; 3. Tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50000 val. |  |  |
|  | Filtrai | 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. Integruotas UV filtras; 3. Mėlynos spalvos barjerinis filtras, skirtas tinklainės apsaugai. (Kokybės kriterijus T7. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su visomis šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Tinklainės apsauga | Tinklainės apsaugos įrenginys, apsaugantis nuo šviesos patekimo į akies vyzdį (Kokybės kriterijus T8. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas | Kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba |  |  |
|  | Video kamera | 1. Integruota; 2. Ne blogesnė nei HD skiriamosios gebos |  |  |
|  | Kompiuterinis asistentas kataraktos operacijoms: |  |  |  |
|  | Ekranas | 1. Prisilietimui jautrus; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau kaip 47 cm; 4. Tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis; 5. Veikiantis kaip centrinė mikroskopo valdymo sąsaja, bei skirtas stebėti operacinius vaizdus. 6. HD video įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske ir USB (arba lygiavertėje) laikmenoje vienu metu. (Kokybės kriterijus T9. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su visomis šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Kompiuterinio asistento kataraktos operacijoms funkcionalumas | 1. Tikslaus dydžio ir formos kapsuloreksio atlikimas; 2. Atvaizduojami planuojami pjūviai ir LRI, liumbaliniai atpalaiduojantys pjūviai; 3. Tikslus torinių IOL padėties centravimas ir pasukimo derinimas; 4. Ragenos kreivės vizualizavimas; 5. Akies padėtis ir judesiai turi būti sekami realiu laiku; 6. Optinio biometro duomenų priėmimas. (Kokybės kriterijus T10. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Informacijos laikmenos | Integruotas ne mažiau kaip 1 TB kietasis diskas (Kokybės kriterijus T11. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Montavimas | Ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo |  |  |
|  | Vaizdo įvedimo į okuliarus sistema | Integruota, bet ne papildomai primontuojama prie mikroskopo vizualinė kompiuterinio asistento pateikiama informacija tiesiogiai matoma mikroskopo okuliaruose. (Kokybės kriterijus T12. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Kojinio valdymo įrenginys | Belaidis kojinio valdymo įrenginys |  |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti mikroskopo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |

# Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

2.1.2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.

# 3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami taikant formulę T = T1+ T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10+T11+T12. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1, T2, T3, T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T11; T12) balai apskaičiuojami šia tvarka:

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris Y=40 | Balo skyrimo sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 Žr. TS 2. | T1. Reikalavimai stovui: 1. Mobilus, grindinis; 2. Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. 3. Galimybė nesteriliam personalui, atpalaiduoti visus magnetinius stabdžius vienu metu ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko. 4. Galimybė chirurgui atskirai atpalaiduoti XY ir Z stabdžius. | Y1 = 2, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 2 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T2 Žr. TS 14. | T2. Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika: 1. Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:6; 2. Didinimo koeficientas γ ne mažiau kaip nuo 0,4 iki 2,4 | Y1 = 2, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 2 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T3 Žr. TS 15. | T3. Motorizuota fokusavimo sritis: Ne mažiau kaip 70 mm | Y1 = 3, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 3 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T4 Žr. TS 16. | T4. Mikroskopo bendras didinimas: Keičiamas ne mažiau kaip nuo 3,6x iki 21x | Y1 = 4, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 4 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T5 Žr. TS 17. | T5. Gilaus matymo funkcija: 1. Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba; 2. Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime | Y1 = 4, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 4 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T6 Žr. TS 19. | T6. Okuliarai chirurgui: 1. Galimybė pasirinkti okuliaras 12,5x ± 0,5x arba 10x ± 0,5x; 2. Su magnetiniu pritvirtinimu. | Y1 = 3, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 3 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T7 Žr. TS 25. | T7. Filtrai: 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. Integruotas UV filtras; 3. Mėlynos spalvos barjerinis filtras, skirtas tinklainės apsaugai. | Y1 = 3, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 3 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T8 Žr. TS 26. | T8. Tinklainės apsauga: Tinklainės apsaugos įrenginys, apsaugantis nuo šviesos patekimo į akies vyzdį | Y1 = 3, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 3 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T9 Žr. TS 30 | T9. Ekranas: 1. Prisilietimui jautrus; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau kaip 47 cm; 4. Tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis; 5. Veikiantis kaip centrinė mikroskopo valdymo sąsaja, bei skirtas stebėti operacinius vaizdus. 6. HD video įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske ir USB (arba lygiavertėje) laikmenoje vienu metu. | Y1 = 3, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 3 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T10 Žr. TS 31. | T10. Kompiuterinio asistento kataraktos operacijoms funkcionalumas: 1. Tikslaus dydžio ir formos kapsuloreksio atlikimas; 2. Atvaizduojami planuojami pjūviai ir LRI, liumbaliniai atpalaiduojantys pjūviai; 3. Tikslus torinių IOL padėties centravimas ir pasukimo derinimas; 4. Ragenos kreivės vizualizavimas; 5. Akies padėtis ir judesiai turi būti sekami realiu laiku; 6. Optinio biometro duomenų priėmimas; | Y1 = 6, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 6 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T11 Žr. TS 32. | T11. Informacijos laikmenos: Integruotas ne mažiau kaip 1 TB kietasis diskas | Y1 = 3, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 3 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |
| T12 Žr. TS 34. | T12. Vaizdo įvedimo į okuliarus sistema: Integruota, bet ne papildomai primontuojama prie mikroskopo vizualinė kompiuterinio asistento pateikiama informacija tiesiogiai matoma mikroskopo okuliaruose. | Y1 = 4, kai pilnai atitinka | Pilnai atitinka – 4 balai |
|  |  | Y1 = 0, kai ne pilnai atitinka | Ne pilnai atitinka - 0 balo |