## Sheet1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM | Pastabos dėl TS
1 | 0 | 0 | Trochanterinė šlaunikaulinė GAMMA intramedulinių vinių sistema, įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai
1 | 1 | 0 | Trochanterinė šlaunikaulinė GAMMA vinis | vnt. | 20
1 | 1 | 1 | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, palinkimo kampas 4°-5°. Proksimalinio vinies galo skersmuo 15,5 - 16,0 mm, distalinio galo skersmuo 12±0,01 mm ir 13±0,01 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5-11 mm ir jis įvedamas 125° - 130° kampu ir 1 kiaurymė antirotaciniam sraigtui, kurio Ø 5-6,5 mm. Distaliniame vinies gale 2 kiaurymės skersiniams sraigtams. Vinies ilgis nuo 190±10 iki 220±20 mm, ne mažiau kaip du skirtingi ilgiai.
1 | 2 | 0 | Trochanterinių šlaunikaulių GAMMA vinių sraigtai distalinio galo skersinei fiksacijai | vnt. | 40
1 | 2 | 1 | Ø 4,5 ±0,5 mm, ilgis nuo 35±1 iki 50 mm kas 2-5 mm, iš medicininio plieno arba titano
1 | 3 | 0 | Trochanterinių šlaunikaulių GAMMA vinių kanuliuoti sraigtai Ø 5-6,5 mm | vnt. | 20
1 | 3 | 1 | ilgis nuo 80 iki 110 mm kas 5 mm, iš medicininio plieno arba titano
1 | 4 | 0 | Trochanterinių šlaunikaulių GAMMA vinių kanuliuoti sraigtai Ø 10,5-11 mm | vnt. | 20
1 | 4 | 1 | ilgis nuo 80 iki 110 mm kas 5 mm, iš medicininio plieno arba titano
2 | 0 | 0 | Titaninės vinys, sraigtai, aklės
2 | 1 | 0 | Kaniuliuotos titaninės ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, trumpos PFNA/Gamma vinys | vnt. | 180
2 | 1 | 1 | Vinis gali būti naudojama tiek su GAMMA, tiek su PFNA sraigtu. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm, įvedamam 130° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje. Distaliniame vinies gale yra įpjova, kurios plotis ne mažiau nei 2 mm ir ilgis ne mažiau nei 20 mm. Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. Vinies diametras 10±0,1 mm ir 11,4±0,2 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Vinies ilgis nuo 170 mm iki ≥200 mm, ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai, pasirinktinai pagalLigoninės poreikį.
2 | 2 | 0 | Kaniuliuotos titaninės ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ilgos PFNA/Gamma vinys | vnt. | 50
2 | 2 | 1 | Vinis gali būti naudojama tiek su Gamma, tiek su PFNA sraigtu. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5±0,1 mm, įvedamam 130±0,1° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje. Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 5,0±0,1 mm. Arčiausiai distalinio galo esanti kiaurymė yra su sriegiu ir jos centras yra ne toliau nei 10 mm nuo distalinio vinies galo. Antroji nuo distalinio galo kiaurymė yra kompresinė, kuri turi susiaurėjimą, leidžiantį įsukti ir išsukti sraigtą tik sriegio pagalba. Vinies skersmuo nuo 9mm iki ≥13 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingi, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Vinies ilgiai nuo 320 mm iki ≥420 mm, ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Kairės abra dešinės pusės, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 3 | 0 | PFNA sraigtai | vnt. | 200
2 | 3 | 1 | Ø 10,5±0,1 mm, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Išilgai sraigto yra išpjova, naudojama antirotacinio sraigto fiksavimui. Ilgis nuo 70 mm iki ≥120 mm, ilgėja kas 5 mm.
2 | 4 | 0 | Gamma sraigtai | vnt. | 40
2 | 4 | 1 | Ø 10,5±0,1 mm, kaniuliuoti, pagaminti iš titano. Išilgai sraigto yra keturios išpjovos, naudojamos antirotacinio sraigto fiksavimui. Ilgis nuo 70 mm iki ≥120 mm, ilgėja kas 5 mm.
2 | 5 | 0 | Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai Ø 5,0±0,1 mm | vnt. | 250
2 | 5 | 1 | pilnu sriegiu, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo, naudojami PFNA/GAMMA vinių distaliniame gale. Ilgis nuo 30 mm iki 110 mm, ne mažiau kaip 25 skirtingi ilgiai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 6 | 0 | PFNA/Gamma vinių proksimalinio galo aklė | vnt. | 50
2 | 6 | 1 | pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ne mažiau 3 ilgių
2 | 7 | 0 | Kaniuliuotos šlaunikaulio vinys | vnt. | 20
2 | 7 | 1 | Pagamintos iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Distalinio galo skersmuo 9±0,1mm, 10±0,1mm, 11±0,1mm, 12±0,1mm, ilgis nuo 320 iki 440 mm kas 20 mm, dešinės pusės ir kairės pusės, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 5-6°. Proksimaliniame vinies gale yra 3-4 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (viena iš jų kompresinė) skersinio rakinimo sraigtams. Gali būti naudojama ir kaip rekonstrukcinė vinis, su dviem Ø 6,4-6,5 mm sraigtais proksimaliniame vinies gale.
2 | 8 | 0 | Ø 6,4-6,5 mm sraigtai | vnt. | 30
2 | 8 | 1 | sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, nuo 65 mm iki 120 mm kas 5 mm.
2 | 9 | 0 | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė | vnt. | 20
2 | 9 | 1 | pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Ne mažiau 4 ilgių
2 | 10 | 0 | Ø 4,5-4,8mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai | vnt. | 150
2 | 10 | 1 | pilnu sriegiu, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ilgis nuo 26 mm iki 84 mm, ne mažiau 24 ilgių.
2 | 11 | 0 | Intramedulinės blauzdikaulio vinys | vnt. | 50
2 | 11 | 1 | Kaniuliuotos vinys, pagamintos iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Proksimalinio vinies galo palinkimo kampas 10±0,1°. Proksimaliniame vinies gale yra ne mažiau 4 kiaurymių skersinio tvirtinimo sraigtams. Arčiausiai proksimalinio galo esanti kiaurymė yra kompresinė. Galima kompresija 6 - 7 mm. Kitos trys proksimalinio galo kiaurymės yra su sriegiu. Distaliniame vinies gale yra ne mažiau kaip trys kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams. Dvi arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės yra su sriegiu. Arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės centras yra ne toliau nei 5 mm nuo distalinio vinies galo. Vinių proksimalinio galo skersmuo 8±0,3 mm, 9±0,3 mm, 10±0,3 mm, 11±0,3 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Vinių ilgiai nuo 250 mm iki ≥400 mm, ne mažiau kaip 11 skirtingų ilgių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 12 | 0 | Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė | vnt. | 50
2 | 12 | 1 | pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ne mažiau 3 ilgių
2 | 13 | 0 | Ø 4,3±0,1 mm sraigtai | vnt. | 150
2 | 13 | 1 | Ø 4,3 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,3 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 ± 0,1 mm ar 5,0 ± 0,1 mm sraigtai. Ilgis nuo 25±1 mm iki 50 mm, ilgėja kas 2-5 mm.
2 | 14 | 0 | Ø 4,5±0,1 mm sraigtai | vnt. | 200
2 | 14 | 1 | Ø 4,5 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm sraigtai. Ilgis nuo 30 mm iki 55 mm, ildėjas kas 5 mm.
2 | 15 | 0 | Ø 5,0±0,1 mm sraigtai | vnt. | 100
2 | 15 | 1 | Ø 5,0 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 ± 0,1 mm ir 4,5 ± 0,1 mm sraigtai. Ilgiai nuo 30 mm iki ≥90 mm, ilgėja kas 5 mm.
3 | 0 | 0 | Intramedulinės žąstikaulio vinys, sraigtai, aklės. Įvedimo instrumentų pilni rinkiniai, sterilizavimui skirtuose konteiniariuose, teikiami Ligoninei panaudai.
3 | 1 | 0 | Intramedulinės žąstikaulio vinys | vnt. | 60
3 | 1 | 1 | pagamintos iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, turi ne mažiau kaip tris kiaurymes proksimalinėje dalyje, toliausiai nuo proksimalinio galo nutolusi kiaurymė yra kompresinė ir ne mažiau kaip dvi kiaurymes distalinėje dalyje, skersinio tvirtinimo 3,5±0,1 mm skersmens sraigtams. Vinių skersmuo 7±0,1 mm, 8±0,1mm, 9±0,1mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgiai nuo 120 mm iki 300 mm, ne mažiau kaip 8 skirtingi ilgiai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį
3 | 2 | 0 | Ø 3,5±0,1 mm sraigtai | vnt. | 360
3 | 2 | 1 | pilnu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, tinkami intramedulinėms žąstikaulio vinims, ilgis 16 mm iki 60 mm, ilgėja kas 1-2 mm
3 | 3 | 0 | Ø 3,5±0,1 mm spongioziniai sraigtai | vnt. | 60
3 | 3 | 1 | pilnu sriegiu, pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, tinkami intramedulinėms žąstikaulio vinims, ilgis 30 mm iki 60 mm, ilgėja kas 1-2 mm
3 | 5 | 0 | Intramedulinės žąstikaulio vinies proksimalinio galo aklė | vnt. | 60
3 | 5 | 1 | pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip keturių skirtingų ilgių.
4 | 0 | 0 | Sraigtai ir plokštelė Latarjet procedūroms. Įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai
4 | 1 | 0 | Sraigtai
4 | 1 | 1 | pagaminti iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, žemo profilio, dalinio arba pilno sriegio, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, 4,0±0,1 mm ar 4,5±0,1 mm skersmens, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, kaniuliuoti, savisriegiai, ilgis nuo 30 mm iki ≥40 mm, ilgėja kas 2 mm. | vnt. | 160
4 | 2 | 0 | Plokštelė
4 | 2 | 1 | pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, "8" formos su dviem kiaurymėmis ir ne mažiau kaip keturiais įsitvirtinimo spygliukais | vnt. | 20
5 | 0 | 0 | Plokštelės ir sraigtai riešakaulių artrodezei
5 | 1 | 0 | Spider tipo riešakaulių artrodezės plokštelė | vnt. | 10
5 | 1 | 1 | nupjauto kūgio formos, implantuojama iš nugarinės riešo pusės. Ne mažiau kaip dviejų dydžių - 5 kiaurymių (3 riešakaulių artrodezei) ir 7 kiaurymių (4 riešakaulių artrodezei), fiksuojamų 2,0±0,01 mm ar 2,7±0,01 mm skersmens kortikaliniais savisriegiais sraigtais. Plokštelė pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
5 | 2 | 0 | Ø 2,0±0,01 mm kortikaliniai sraigtai | vnt. | 40
5 | 2 | 1 | pilno sriegio, užsriegta ir galvutė, savisriegiai, pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Ilgis nuo 8 iki 14 mm, kas 1-2 mm
5 | 3 | 0 | Ø 2,7±0,01 mm kortikaliniai sraigtai | vnt. | 30
5 | 3 | 1 | pilno sriegio, užsriegta ir galvutė, savisriegiai, pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Ilgis nuo 10 iki 18 mm, kas 2-4 mm
6 | 0 | 0 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija
6 | 1 | 0 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija | vnt. | 140
6 | 1 | 1 | vienoje sterilioje pakuotėje su ne mažiau dviem 2#, skirtingų spalvų, polietileno pagrindu arba įpintu polietilenu arba PDS pagrindu su įpintu polietilenu, siūlas; pakuotė su identifikavimo numeriu ir ne mažiau kaip 3 identifikavimo lipdukais bei šios informacijos patvirtinimu kataloge; savisriegis, poliruotas titano lydinys implantacijai; implantų storis nuo 5 mm iki 6,5 mm; ilgis nuo 14 mm, konusinė inkaro forma, sriegis per visą ilgį
7 | 0 | 0 | Peties sąnario inkariniai implantai SLAP tipo plyšimams
7 | 1 | 0 | Peties sąnario inkariniai implantai SLAP tipo plyšimams | vnt. | 100
7 | 1 | 1 | Sterilioje pakuotėje su vienu ar dviem, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, nuo #0 iki #2 storio siūlais; Siūlų medžiaga ultra aukštos molekulinės masės polietilenas arba polietilenas įpintas poliesteriu, ar kitų savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų; Inkaruojanti medžiaga pagaminta iš titano lydinio. Inkaro diametras 3,0mm ± 0,5mm; Implanto įvedimo būdas – įsriegiamas.
8 | 0 | 0 | Plaštakos inkarai su siūlu
8 | 1 | 0 | Plaštakos inkarai su siūlu | vnt. | 30
8 | 1 | 1 | Inkaruojanti dalis pagaminta iš nitinolio ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, kanalo paruošimo adata su gylio matuokliu, implantas su 2 adatomis, siūlo storis 2.0 arba 4.0 pasirinktinai pagal ligoninės poreikį, implanto tipas - įstumiamas, implanto dydis: Ø 2±0,1 mm x 3,8±0,1 mm (aukštis), siūlo ilgis 45-50 cm, pakuotės vidus sterilus, implanto ir kanalo paruošimo adata turi turėti laikymo rankenas.
9 | 0 | 0 | Plaštakos nervų atauginimo vamzdeliai
9 | 1 | 0 | Plaštakos nervų atauginimo vamzdeliai, ploni | vnt. | 5
9 | 1 | 1 | pagaminti iš chitosano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, permatomi, sterilus, vamzdelio ilgis 14±1 mm arba 30±1 mm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, vamzdelio diametrai: 2,1±0,1 mm, 3±0,1 mm, 4±0,1 mm.
9 | 2 | 0 | Plaštakos nervų atauginimo vamzdeliai, stori | vnt. | 5
9 | 2 | 1 | pagaminti iš chitosano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, permatomi, sterilus, vamzdelio ilgis 14±1 mm arba 30±1 mm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, vamzdelio diametrai: 5±0,1 mm, 6±0,1 mm.
10 | 0 | 0 | Silikoniniai ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos plaštakos sąnarių implantai, Įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai.
10 | 1 | 0 | Silikoniniai ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos plaštakos sąnarių implantai | vnt. | 10
10 | 1 | 1 | PIP sąnario, sulenkiamas 14-15 laipsnių kampu, ne mažiau 5 dydžių, MCP sąnario, sulenkiamas 29-30 laipsnių kampu, ne mažiau 7 dydžių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
11 | 0 | 0 | Daugiasluoksnė besirezorbuojanti membrana
11 | 1 | 0 | Daugiasluoksnė besirezorbuojanti membrana | vnt. | 60
11 | 1 | 1 | naudojama klubo, kelio ir čiurnos sąnarinės kremzlės defektų parengimui, artroskopinių operacijų metu. Dydis 20x30±1mm. Pagaminta iš besirezorbuojančio I/III tipo kolageno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Membrana dvisluoksnė: viršutinis sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis - šiurkštus, akytas, pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. Komplekte su fibrininiais klijais. Steriliai supakuota, su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį.
12 | 0 | 0 | Pjūkliukai osciliaciniai, jėgos instrumentui sistemai De Soutter Medical Orthodrive, pjovimo antgaliui KQ-707 arba jėgos instrumentų sistema teikiama Ligoninei panaudai
12 | 1 | 0 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 35±0,5 x 9,0±0,5 x 0,6±0,05 mm | vnt. | 20
12 | 1 | 1 | sterilūs
12 | 2 | 0 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 55±0,5 x 19±0,5 x 0,51±0,05 mm | vnt. | 20
12 | 2 | 1 | sterilūs
12 | 3 | 0 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 90±0,5 x 25±0,5 x 1,27±0,05 mm | vnt. | 20
12 | 3 | 1 | sterilūs
12 | 4 | 0 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 100±1 x 19±0,5 x 1,27±0,05 mm | vnt. | 20
12 | 4 | 1 | sterilūs