Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – mikrogardelių skaitytuvas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, komplektas | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Mikrogardelių skaitytuvas | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 3 mėn. |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti reikalavimai prekėms, kurių panaudojimui yra optimizuoti protokolai bei eksperimentinės sąlygos. Kiekvienas siūlomų prekių parametras turi atitikti reikalavimus.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrogardelių skaitytuvas |  |  |  |
| 1. | Paskirtis* | Prietaisas skirtas fluorescenciniam mikroskopinių stiklelių skanavimui |  |
| 2. | Skenavimo plotas | Reguliuojamas, ne siauresniame intervale nei 25 x 70 mm2 |  |
| 3. | Skenavimo trukmė | Skenavimo trukmė ne ilgesnė nei 4 minutės, naudojant plačiausią skenavimo ploto intervalą |  |
| 4. | Skenavimo greitis | Reguliuojamas, pasirinkimas ne siauresniame intervale nei 10 – 30 linijų per sekundę |  |
| 5. | Pikselių pasirinkimas | Galimybė pasirinkti ne mažiau kaip šiuos pikselių dydžius: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ir 40 μm |  |
| 6. | Sužadinimas | Atliekamas ne mažiau kaip dvejais lazeriniais diodais turinčiais valdymą temperatūriniu bei srovės būdu. Lazerinių diodų bangos ilgiai – 535 nm ± 5 nm ir 635 nm ± 5 nm |  |
| 7. | Fokusavimas | Būtinas autofokusavimas realiu laiku. |  |
| 8. | Fluoroforų (dažų) suderinamumas | Prietaisas suderintas darbui su ne mažiau, kaip šiais žemiau nurodytais dažais: Cy3, Alexa Fluor 546, Alexa 555 Cy5, Alexa 647, Alexa 660 |  |
| 9. | Detektavimo tipas | Tikras konfokalinis su ne mažiau kaip 2 skaitmeniniais fotodaugikliais (PMT) |  |
| 10. | Dinaminis intervalas | Ne mažiau kaip 4 dydžio eilės. Prietaisas privalo turėti dinaminio diapazono išplėtimo režimą, kuris leistų pasiekti dinamini intervalą ne mažesnį nei 6 dydžio eilės |  |
| 11. | Vienodumas | Ne didesnis nei 5% CV |  |
| 12. | Brukšninių kodų nuskaitymas | Būtinas automatinis brukšninių kodų nuskaitymas |  |
| 13. | Programinė įranga | Su prietaisu komplektuojama programinė įranga gebanti atlikti ne mažiau kaip šiuos žemiau nurodytus veiksmus: Skenavimo ir vaizdo analizė; Skenavimo parinktys: rankinis, automatinis PMT, dinaminio diapazono išplėtimas; |  |
| 14. | Vaizdo formatas | TIFF arba analogiškas |  |
| 15. | Kompiuteris | Su prietaisu komplektuojamas gamintojo reikalavimus atitinkantys kompiuteris skirtas darbui su prietaisu. |  |
| 16. | Matmenys | Ne didesni nei 300 x 500 x 400 mm (P x G x A) |  |
| 17. | Standartų atitikimas | Prietaisas privalo atitikti šiuos tarptautinius arba lygiaverčius standartus, užtikrinančius saugą, elektromagnetinį suderinamumą ir lazerinio švitinimo kontrolę: EN 61326-1 – Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – Matavimo, valdymo ir laboratoriniai įrenginiai. EN 61010-1 – Elektrinė įranga matavimams, valdymui ir laboratorijoms. 1 dalis – Bendrieji saugos reikalavimai. EN 61010-2-081 – 2 dalis: Specialieji reikalavimai automatinei ir pusiau automatinei laboratorinei įrangai (pvz., reagentų analizatoriams). EN 60825-1 – Lazerinių gaminių sauga. 1 dalis: Klasifikavimas, reikalavimai ir naudotojo informacija. |  |
| 18. | Sertifikavimas | Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją (atitikties deklaracija, dar kitaip vadinama DoC (Declaration of Conformity") - alternatyva CE, ne elektronikos produktų grupei), arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą. |  |
| 19. | Instaliavimas ir apmokymas* | Būtinas prietaiso instaliavimas ir ne mažiau, kaip 2 darbuotojų apmokymas naudotis prietaisu. Instaliavimas ir apmokymas turi būti atliktas gamintojo įgalioto ir apmokyto serviso inžinieriaus - būtina pateikti, tai įrodančius dokumentus. |  |
| 20. | Garantija * | Ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 21. | Gamintojo autorizacija | Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perįgaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti ir aptarnauti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.