TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymus galės teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba visoms pirkimo dalims:

- Mobilios odontologinės sistemos komplektas;

- Mobilaus dantų rentgeno aparato komplektas;

- Mobilus keltuvas.

I PIRKIMO DALIS

- MOBILI ODONTOLOGINĖS SISTEMA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio | Būtina |  |
| 2. | Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio | Būtina |  |
| 3. | Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir ne mažiau kaip 2 rankenų pagalba nešamas | Būtina |  |
| 4. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina |  |
| 5. | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg. |  |
| 6. | Lagamino matmenys | Ne daugiau 40 x 25 x 55 cm |  |
| 7. | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina |  |
| 8. | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l. | Būtina |  |
| 9. | Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min. | Būtina |  |
| 10. | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 1 l. |  |
| 11. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 12. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Disko formos |  |
| 13. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 db. |  |
| 14. | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |  |
| 15. | Vežimėlis lengvai valdomas, su ne mažiau kaip 2 ratukais | Būtina |  |
| 16. | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 45 x 40 x 55 cm |  |
| 17. | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti | Būtina |  |
| 18. | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED šviestuvas | Būtina |  |
| 19. | LED šviestuvo šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu |  |
| 20. | LED šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina |  |
| 21. | LED šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 CRI |  |
| 22. | Kampinis antgalis | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 23. | Greitinantis antgalis | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 24. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 25. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED tipo | Būtina |  |
| 2. | Bangos ilgis | Ne blogiau kaip 440-480 nm ribose |  |
| 3. | Ličio-jono baterija | Būtina |  |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 105 g. |  |
| 5. | Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai: | - Pilno galingumo - Lėto starto |  |
| 6. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą |  |
| 7. | Kroviklyje integruotas radiometras | Būtina |  |
| 8. | Kroviklyje LED indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį | Būtina |  |
| 9. | Garsinė senkančios baterijos indikacija | Būtina |  |
| 10. | Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus | Būtina |  |
| 11. | Šviesolaidžio skersmuo | Ne daugiau kaip 8 mm |  |
| 12. | Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė | Ne daugiau kaip 2 valandos |  |
| 13. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 14. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- INTRAORALINĖ KAMERA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programa lietuvių kalba | Būtina |  |
| 2. | Nuotraukų rezoliucija ne prasčiau negu 1024 x 768 pikselių | Būtina |  |
| 3. | Vaizdo rezoliucija ne prasčiau negu 640 x 480 pikselių | Būtina |  |
| 4. | Ne mažiau 8 LED lempučių apšvietimas | Būtina |  |
| 5. | Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek vidinės | Būtina |  |
| 6. | Autofokusavimo funkcija | Būtina |  |
| 7. | Matymo kampas – ne prasčiau negu 90 laipsnių | Būtina |  |
| 8. | Sensoriaus technologija – CMOS arba pažangesnė | Būtina |  |
| 9. | USB jungtimi sujungta su kompiuteriu | Būtina |  |
| 10. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paprastai sulankstoma | Būtina |  |
| 2. | Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina |  |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 18 kg |  |
| 4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
| 5. | Sulankstytos kėdės matmenys ne daugiau kaip 65 x 45 x 65 cm | Būtina |  |
| 6. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |
| 7. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina |  |
| 8. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- GYDYTOJO KĖDUTĖ

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojama, krepšys komplekte | Būtina |  |
| 2. | Paprastai surenkama ir išrenkama | Būtina |  |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |  |
| 4. | Reguliuojamas aukštis ne blogiau kaip 55-65 cm ribose | Būtina |  |
| 5. | Sėdimoji dalis apvali, diametras 34 – 40 cm ribose. | Būtina |  |
| 6. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina |  |
| 7. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galilean tipo optika | Būtina |  |
| 2. | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas) | Būtina |  |
| 3. | Didinimas | 3.6x – 3.9x ribose |  |
| 4. | Vieno okuliaro svoris | Ne daugiau kaip 18 g. |  |
| 5. | Okuliarai pagaminti iš titano arba lygiaverčio metalo | Būtina |  |
| 6. | Darbinio atstumo pasirinkimas užsakant | Ne blogiau kaip 30-60 cm ribose |  |
| 7. | Okuliarų kampas pasirenkamas užsakant | Ne blogiau kaip 0-40° ribose |  |
| 8. | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | Ne mažiau kaip 65 mm |  |
| 9. | Vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 100 mm |  |
| 10. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą | Iš ne mažiau kaip 5 skirtingų variantų |  |
| 11. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |  |
| 12. | Galimybė pasirinkti okuliarų spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |  |
| 13. | Komplektuojamas su LED šviesos komplektu (LED lempa, baterija su šviesos intensyvumo valdikliu, pakrovėjas, UV filtras) | Būtina |  |
| 14. | LED šviesos intensyvumas | Ne blogiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu |  |
| 15. | Apšvietimo laukas | Ne mažiau kaip 70 mm skesmens apskritimas 35 cm atstumu |  |
| 16. | LED šviesos svoris | Ne daugiau kaip 20 g. |  |
| 17. | Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje | Būtina |  |
| 18. | Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 6 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu | Būtina |  |
| 19. | Baterijos svoris | Ne daugiau 160 g. |  |
| 20. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 21. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

- APEKSO LOKATORIUS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas su AA arba AAA tipo baterijomis | Būtina |  |
| 2. | Tikslūs matavimai drėgname kanale | Būtina |  |
| 3. | LCD spalvotas ekranas | Būtina |  |
| 4. | Matmenys | Ne daugiau 12 x 12 x 12 cm |  |
| 5. | Komplektacija ne blogiau kaip: | - Laidas 1 vnt. - Adatėlės laikiklis 3 vnt. - Lūpinis kontaktas 5 vnt. - Pradinis baterijų komplektas; - Testeris. |  |
| 6. | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba | Būtina |  |
| 7. | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Būtina |  |
| 8. | Galimybė prijungti endovariklį ir plombų kietinimo lempą | Būtina |  |
| 9. | Ne mažiau kaip 3 atminties nustatymai | Būtina |  |
| 10. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

II PIRKIMO DALIS

- MOBILAUS DANTŲ RENTGENO APARATO KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas |  |  |
| 1.1 | Nešiojamas (ne stumdomas) | Būtina |  |
| 1.2 | Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Būtina |  |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui | Panaudota anglies nano technologija |  |
| 1.4 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina |  |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV |  |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA |  |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm |  |
| 1.8 | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 2 kg |  |
| 1.9 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę |  |
| 1.10 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina |  |
| 1.11 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas |  |
| 1.12 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm |  |
| 1.13 | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 1.14 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |
| 2. | Skaitmeninė radioviziografijos sistema. |  |  |
| 2.1 | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: 1.2.1. Jutiklis; 1.2.2. Laikiklio jutikliui komplektas; 1.2.3. Programinė įranga; 1.2.4. Vienkartinės higieninės įmautės | Būtina. |  |
| 2.3 | Jutiklio technologija. | CMOS + optinė plokštė. |  |
| 2.4 | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 28 x 38 mm. |  |
| 2.5 | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau nei 650 mm2 . |  |
| 2.6 | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau 19 µm. |  |
| 2.7 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau 16 lp/mm. |  |
| 2.8 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. |  |
| 2.9 | Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą | Būtina |  |
| 2.10 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m. |  |
| 2.11 | Programinė įranga. | Būtina. |  |
| 2.12 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė. | Būtina. |  |
| 2.13 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 | Būtina. |  |
| 2.14 | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 2.15 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |
| 3. | Nešiojamasis kompiuteris |  |  |
| 3.1 | Procesorius | Ne blogiau nei i5, 2,2 GHz, 8 branduolių |  |
| 3.2 | Operacinė sistema | Ne blogiau nei Windows 11 Pro |  |
| 3.3 | Duomenų saugojimas | Ne mažiau nei SSD 512 GB |  |
| 3.4 | Operatyvinė atmintis RAM | Ne mažiau nei 16 GB |  |
| 3.5 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 16“ |  |
| 3.6 | Klaviatūra su atskirais skaičių klavišais | Būtina |  |
| 3.7 | Kompiuterio svoris | Ne daugiau nei 1,8 kg |  |
| 3.8 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

III PIRKIMO DALIS

- MOBILUS KELTUVAS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skirtas sėdinčių ir gulinčių pacientų kėlimui ir perkėlimui | Būtina |  |
| 2. | Maksimali apkrova | Ne mažiau 165 kg. |  |
| 3. | Valdomas elektra, pultelio pagalba. | Būtina |  |
| 4. | Stūmimo rankenos | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 5. | Ratukai | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 6. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas: elektrinis ir mechaninis | Būtina |  |
| 7. | Keltuvo komplektacija: keltuvo baterija, baterijos įkroviklis, kėlimo diržo laikiklis. | Būtina |  |
| 8. | Kėlimo diapazonas | Ne mažesnėse negu 60 – 160 cm ribose. |  |
| 9. | Keltuvo svoris | Ne daugiau 37 kg. |  |
| 10. | Pagrindo kojų ilgis | Ne daugiau 120 cm. |  |
| 11. | Komplekte kėlimo diržas | Būtina |  |
| 12. | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 13. | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | Būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.