Vienkartinės medicinos priemonės operacinei

Atsakymas į tiekėjų pastabas

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Maksima- lus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Planuoja- ma suma Eur be PVM | Tiekėjų pastabos | Atsakymas į pastabas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Žaizdų plovimo tirpalas |  |  | - Skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. - Tirpalo veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas (ne daugiau kaip 50ppm esant neutraliam pH) ir hipochloritinė rūgštis (ne daugiau kaip 50ppm esant neutraliam pH). - Tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms. - Nedirgina žaizdos ir odos. - Sudėtyje neturi sunkiųjų metalų. - Tirpalas hipotoninis, neutralaus pH. - Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, MRSA,VRSA,ORSA,VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro. - Gali sumažinti blogą žaizdos kvapą. - Tirpalą galima palikti žaizdoje. - Galima naudoti pilvaplėvės praplovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms (nosiai, burnai, ausims), fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. - Turi atitikti standartų EN 1041 ir EN 62366 reikalavimus. | 13000,00 | 2.1 pirkimo dalies kaina už vnt. 11,25 eur be PVM 2.2 pirkimo dalies kaina už vnt. 19,00 eur be PVM | Tenkinti. Padidinti pirkimo dalies vertę iki 14000,00 Eur be PVM |
| 2.1. | 250 ml | 500 | butelis |  |  |  |  |
| 2.2. | 1000 ml | 400 | butelis |  |  |  |  |
| 7. | Vaistų skiedimo adata | 45000 | vnt. | - Mini spike tipo su kepurėle. - Sterili. - Supakuota po 1 vnt. - 0,45 ± 0,02 mikronų antibakterinis oro filtras. - Antibakterinio filtro plotas ≥ 2 cm². - Be latekso, PVC, DEHP - yra ženklinimas ant blister pakuotės arba tai įrodantis dokumentas. - Adatkočio ilgis 20± 3 mm, diametras 4 ± 0,1 mm, bendras adatos ilgis 55 -70 mm. - Adatkotis su apsaugine kepurėle. | - 16000,00 | - 7 PD- prašytume pakeisti 4 punkto reikalavimą - 0,45 ± 0,02 mikronų antibakterinis oro filtras į 0,1- 0,45 mikronų antibakterinis oro filtras. Tai nepakenks produkto kokybei ir bus galima pateikti daugiau konkurencingų pasiūlymų - 7 PD reikalavimą - Antibakterinio filtro plotas ≥ 2 cm². –siūlome eliminuoti, kaip perteklinį. ( turėtų užtekti filtravimo savybėms nustatyti 4- ame punkte nurodyto parametro. 7 prašome išimti iš techninės specifikacijos reikalavimą: Antibakterinio filtro plotas ≥ 2 cm², kadangi manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis. Pakoregavus techninę specifikaciją, daugiau tiekėjų turėtų galimybę dalyvauti pirkime ir didinti konkurenciją. Prašome pakoreguoti techninę specifikacija pirkimo daliai Nr. 7 „Vaistų skiedimo adata“, pakoreguojant 4 reikalavimą „0,45 ± 0,02 mikronų antibakterinis oro filtras“ sekančiai: ne daugiau nei 3 mikronų antibakterinis oro filtras. Pažymime, kad vaistų skiedimo adata su 3 mikronų antibakteriniu oro filtru pilnai užtikrina saugumą adatą naudojant vaistų skiedimui su standartiniais tirpalais. 2. Prašome pakoreguoti techninę specifikacija pirkimo daliai Nr. 7 „Vaistų skiedimo adata“, pašalinant 5 reikalavimą „Antibakterinio filtro plotas ≥ 2 cm²“. Reikalavimas nėra aiškiai suprantamas ir gali nepagrįstai riboti konkurenciją pirkime. | Tenkinti. Pakoreguota atsižvelginat į pastabas: - Mini spike tipo su kepurėle. - Sterili. - Supakuota po 1 vnt. - 0,1 ± 0,45 mikronų antibakterinis oro filtras. - Be latekso, PVC, DEHP - yra ženklinimas ant blister pakuotės arba tai įrodantis dokumentas. - Adatkočio ilgis 20± 3 mm, diametras 4 ± 0,1 mm, bendras adatos ilgis 55 -70 mm. - Adatkotis su apsaugine kepurėle. Netenkinti. Antibakterinio filtro techninei parametrai yra paremti ligoninės ilgalaike klinikine praktika. 0,45 mk filtro porų dydis užtikrina maksimalų antibakterinį saugumą, bet tuo pačiu neapsunkina pačio filtravimo proceso. 2 cm² ar didesnis filtro plotas užtikrina maksimaliai greitą filtravimo procesą vaistų skiedimo metu. Kuo mažesnis filtro plotas, tuo sunkiau ir lėčiau yra ištraukiamas tirpalas ir lėtinamas, bei apsunkinamas personalo darbas. Reikia pažymėti, kad prie abiejų parametrų yra duotos reikšmių paklaidos, todėl tai niekaip neapriboja konkurencijos, tačiau tiekėjai turi siūlyti kokybišką prekę. Trijų mikronų antibakterinis filtras neužtikrina 99,9 procentų apsaugos. |
| 10. | Vienkartinis skrandžio turinio surinkimo maišas | 2000 | vnt. | - Skirtas vėmalų masei absorbuoti, naikinti kvapą, šalinti į atliekas. - Pagrindas iš plastiko maišo. - Su 2 sandarinimo juostomis ir vidinio absorbcinio įkloto: įklotas turi būti sudarytas iš neaustinio akrilo polimerų ir minkštos masės. - Maišo ir įkloto sudėtyje neturi būti kenksmingų ir pavojingų medžiagų. - Maišo išmatavimai 24 cm ± 0,5 cm x 25cm ± 0,5 cm. - Absorbuoja ne mažiau kaip 500 ml skysčių. - Skysčių absorbavimo laikas – ne ilgiau kaip 30 s. - Pakuotėje 20 ± 2 vnt. skrandžio turinio surinkimo maišų. | 2000,00 | 10 p.d. pastabų turime: 5 pozicijoje Prašome peržiūrėti maišo išmatavimų reikalavimus ir juos koreguoti, suteikiant didesnę leistiną paklaidą – pavyzdžiui, 24 cm ± 1 cm x 25 cm ± 0,5 cm, arba pakeičiant reikalavimą į „ne mažiau kaip 24 cm“. Atsižvelgiant į šio gaminio pobūdį, 0,5 cm skirtumas neturės esminės įtakos nei prekės kokybei, nei jos funkcionalumui. Toks pakeitimas padidintų konkurenciją ir leistų daugiau tiekėjų pateikti pasiūlymus. 6 pozicijoje prašome reikalvimą absorbuoja ne mažiau kaip 500 ml skysčių, koreguoti į „ne mažiau kaip 450 ml“ skysčių arba suteikti paklaidą 500 ml ± 50 ml, tokiu atveju galės daugiau tiekėjų pateikti savo pasiūlymus. | Tenkinti. |
| 11. | Antifoginės kaukės | 30000 | vnt. | - Chirurginė kaukė nuo rasojimo. - Kaukė skirta apsaugoti tiek pacientą, tiek sveikatos priežiūros personalą nuo mikroorganizmų, kūno skysčių ir kietųjų dalelių perdavimo. - Nesterili. - IIR tipo. - Nerasojanti. - Surišama raišteliais. - Apsauga nuo rasojimo, taškymosi. - Mėlynos, žydros spalvos. - Kaukės išorinis ir vidinis sluoksniai turi būti pagaminti iš celiuliozės ir poliesterio, filtravimo terpė iš polipropileno neaustinės medžiagos. - Nosies spaustukas pagamintas iš polietilenu dengto plieno. aliuminio arba lygiavertės mrdžiagos. - Raištelių juostos neaustinė polipropileno medžiaga, padengta polietileno plėvele. - Apsauginė plėvelė nuo rasojimo neaustinė medžiaga polipropilenas padengtas polietileno plėvele. - Bakterijų filtracijos efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99 % ( atitinka EN14683 standarto reikalavimus). - Atsparumas taškymuisi ISO 22609 N/A kPa ≥16,0. - Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. - Kaukės dydis 9 x18 cm ±1 cm, nosies spaustuko ilgis 12 cm ±1cm. - Supakuoptos popierinėje dėžutėje ne daugiau kaip po 50 vnt., su išėmimo langeliu dėžutės viršuje. - Kaukės turi būti be kvapo. - Ant pakuotės informacija: tipas, modelis, CE ženklinimas, gamintojas, galiojimo laikas. | 18000,00 | Prašome redaguoti 11 pirkimo dalies 10 punktą sekančiai: nosies spaustukas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos | Tenkinti. |
| 16. | Instrumentinio stalo apklotas | 3000 | vnt. | - Sterilus. - Išmatavimai 100x150±10 cm. - Su papildoma išilgai apkloto absorbuojančia dalimi. - Supakuota po 1 vnt. - Pakuotė 10-20 50 vnt. - Pakuotė turi atplėšiamą angą, pritaikytą išimti po 1 apklotą, nesuplėšius pakuotės. | 4000,00 | Siekiant praplėsti potencialių tiekėjų ratą bei užtikrinti pirkimo konkurencinę aplinką - prašome atlikti žemiau išvardintus pakeitimus konkurso reikalavimuose: 16 p.d. Instrumentinio stalo apklotas Reikalavimas pakuotei "Pakuotė 10-20 vnt."" praktiškai uždaro galimybę teikti pasiūlymus daugeliui gamintojų, nes neracionalu pakuoti prekes į tokias mažas pakuotes – tai ženkliai išbrangina galutinę produkto kainą ir nėra tausomi gamtos ištekliai. Prašome koreguoti:""Pakuotė 10-50 vnt." Iš anksto dėkojame už supratingumą. | Tenkinti |
| 18. | Hemostazinė medžiaga |  |  |  | 7500,00 |  |  |
| 18.1. | Hemostatinė medžiaga Surgicel powwde | 30 | vnt. | - Miltelių pavidalo. - Sterili hemostazinė medžiaga. - Pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės. - Pristatoma specialiame, švirkšto formos aplikatoriuje, kurio nereikia ruošti. - Tolygiai dozuojama. - Užtikrina difuzinio kraujavimo stabdymą iš kapiliarų, venų ir mažų arterijų plačiuose paviršiuose. - Tinkamas naudoti atvirose ir laparoskopinėse procedūrose. - Kiekis – 3-4 g. - Laikymo sąlygos: nuo +15 iki +25. - Galiojimo laikas – ne trumpiau 18 mėnesių. - Moksliniais tyrimais patvirtintas baktericidinis poveikis prieš gram teigiamus ir gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant MRSA, VRE, PRSP, MRSE, E. Coli. - Absorbcijos laikas: ne ilgiau kaip nuo 7 iki 14 dienų. - Hemostazė pasiekiama ne ilgiau kaip per 30 sekundžių. - Paviršiaus padengimo plotas ne mažiau kaip 60-65 cm2. - Veikimo principas: oksiduotos regeneruotos celiuliozės fragmentai prasiskverbia į kraujavimo židinį ir sudaro paviršių trombocitams prikibti ir suformuoti krešulį, kuris išlaiko hemostazę plaunamas. - Sterili vienkartinė pakuotė. |  | 18.2. Hemostatinė medžiaga Surgicel powwder purškiamų miltelių pavidalu - Miltelių pavidalo. - Sterili hemostazinė medžiaga. - Pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės. - Pristatoma specialiame, švirkšto formos aplikatoriuje, kurio nereikia ruošti. - Tolygiai dozuojama. - Užtikrina difuzinio kraujavimo stabdymą iš kapiliarų, venų ir mažų arterijų plačiuose paviršiuose. - Tinkamas naudoti atvirose ir laparoskopinėse procedūrose. - Kiekis – 3-4 g. - Laikymo sąlygos: ne siauriau nuo +15 iki +25. - Galiojimo laikas – ne trumpiau 18 mėnesių. - Moksliniais tyrimais patvirtintas baktericidinis poveikis prieš gram teigiamus ir gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant MRSA, VRE, PRSP, MRSE, E. Coli. - Absorbcijos laikas: ne ilgiau kaip nuo 7 iki 14 dienų. - Hemostazė pasiekiama ne ilgiau kaip per 30 sekundžių. Iki 2 -3 min - Paviršiaus padengimo plotas ne mažiau kaip 60-65 cm2. - Veikimo principas: oksiduotos regeneruotos celiuliozės fragmentai prasiskverbia į kraujavimo židinį ir sudaro paviršių trombocitams prikibti ir suformuoti krešulį, kuris išlaiko hemostazę plaunamas. Sterili vienkartinė pakuotė. | Tenkinti Netenkinti, nes švirkštu patikimiau dozuoti. Tenkinti Tenkinti Netenkinti, nes esant difuziniam kraujavimui 2-3 min. per ilgas laiko tarpas. Netenkinti, nes svarbu žinoti kokį plotą gali padengti |
| 18.2. | Laparoskopinis aplikatorius, skirtas hemostazinei medžiagai Operacinė | 30 | vnt. | - Laparoskopinis antgalis, tinkantis nurodytam aplikatoriui. - Antgalis sudarytas iš standaus, nerūdijančio plieno 30± 1 cm vamzdelio ir lankstaus 38 cm vidinio vamzdelio. - Standus antgalis tinkamas naudoti viena ranka, minimaliai invazinių procedūrų metu. - Lankstus antgalis leidžia dozuoti medžiagą visomis kryptimis atvirose ir laparoskoppinėse procedūrose. - Sterilus. - Vienkartinis. |  | - Laparoskopinis antgalis, tinkantis nurodytam aplikatoriui. - Antgalis sudarytas iš standaus, nerūdijančio plieno 30± 1 cm vamzdelio ir lankstaus 38 cm vidinio vamzdelio arba analoginė - Standus antgalis tinkamas naudoti viena ranka, minimaliai invazinių procedūrų metu. - Lankstus antgalis leidžia dozuoti medžiagą visomis kryptimis atvirose ir laparoskoppinėse procedūrose. - Sterilus. - Vienkartinis. | Netenkinti, nes netikslina koks turėtų būti. Netenkinti Svarbu, nes prie minimalių invazinių operacijų, chirurgas dirba viena ranka. Netenkinti Tai svarbu, kai reikia nukreipti tikslingai. |
| 20. | Hemostatinė kempinėlė- tinklelis | 400 | vnt. | - Iš hemostatinės medžiagos, kuri pagaminta iš oksoduotos regeneruotos celiuliozės, t,y. iš perdirbtos ir tinkamos naudoti medicinoje. - Retas tinklas. - Matmenys 5±0,1 x7,5±0,5 cm. - Medžiaga tinkama repozicionuoti po sąlyčio su krauju. - Visiškai stabdo kraujavimą per 23-4 min. - Baktericidinis vietinis poveikis prieš gram- ir gram+ mikroorganizmus, įskaitant aerobus ir anaerobus, - Rezorbuojasi per 7-14 dienų. - Sterili. - Hemostatinės medžiagos savybės turi būti kliniškai patvirtintos tai yra produktas turi būti paminėtas bent 2 klinikinėse studijose (pateikti tai įrodantį dokumentą). | 3500,00 | Prašome koreguoti 20 p.d. techninės specifikacijos reikalavimus sekančiai: - Iš hemostatinės medžiagos, kuri pagaminta iš oksoduotos regeneruotos celiuliozės, t,y. iš perdirbtos ir tinkamos naudoti medicinoje. - Retas tinklas. - Matmenys 5±0,1 x 7,5±0,5 cm. - Medžiaga tinkama repozicionuoti po sąlyčio su krauju. - Visiškai stabdo kraujavimą per 3-4 min. - Baktericidinis vietinis poveikis prieš gram- ir gram+ mikroorganizmus, įskaitant aerobus ir anaerobus, - Rezorbuojasi per 7-14 dienų. - Sterili. - Hemostatinės medžiagos savybės turi būti kliniškai patvirtintos (pateikti tai įrodančius dokumentus). Siūlome papildyti pirkimo dalies nr. 20 technines specifikacijas šiais reikalavimais: 1. Sunkiųjų metalų kiekis produkte turi būti ≤0,012%M/M (masės procentinė dalis). Argumentai: šis rodiklis apibūdina galimas produkto priemaišas, atsiradusias gamybos ir apdorojimo metu ir tiesiogiai daro įtaką produkto kokybei bei savybėms, todėl parametro įtraukimas leidžia užtikrinti, kad produktas bus pagamintas iš aukštos kokybės oksiduotos regeneruotos celiuliozės. Preliminari pirkimo dalies nr. 20 vieneto kaina – 13,29 EUR be PVM. | Tenkinti Tenkinti Tenkinti Tenkinti Tenkinti Tenkinti. Padidinti pirkimo dalies vertę iki 5500,00 Eur be PVM. |
| 22. | Stentas ureterinis trumpalaikio naudojimo | 1000 | vnt. | - Sterilus. - Vienkartinis. - Padengtas specialia poliuretano danga. - Drenavimo skylutės per visą kateterio ilgį. - Įvedamas į inkstą stento galas smailėjantis. - Rentgeno kontrastiniai žymekliai. - Abu galai atviri/ arba pūslės galas atviras. - Dydžiai: 5,0± 0,3Fr; 6,0; 7,0; 8,0. - Ilgiai 24±0,5 cm; 26±0,5 cm; 28±0,5 cm. - Rinkinį sudaro: - stentas; - viela-pravedėja (0,028‘‘ diametro – 5 ± 0,3Fr stentų rinkiniuose ir 0,035“ diametro 6,0; 7,0 ir 8,0 Fr dydžio stentų rinkiniuose) 125-135 150 cm ilgio; stento įvedėjas 40-45 cm. - Pakuotė popiereiaus plastiko. | 38000,00 | 22 pirkimo dalies kaina už vnt. 38,72 eur be PVM 22. pirkimo dalis. Siūlome pakeisti: 1. Sterilus. 2. Vienkartinis. 3. Padengtas specialia poliuretano danga. 4. Drenavimo skylutės per visą kateterio ilgį. 5. Įvedamas į inkstą stento galas smailėjantis. 6. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 7. Abu galai atviri/ arba pūslės galas atviras. 8. Dydžiai: 5,0± 0,3Fr; 6,0; 7,0; 8,0. 9. Ilgiai 24±0,5 cm; 26±0,5 cm; 28±0,5 cm. 10. Rinkinį sudaro: 10.1. stentas; 10.2. viela-pravedėja (0,035‘‘ diametro – 5 ± 0,3Fr stentų rinkiniuose ir 0,035-0,038“ diametro 6,0; 7,0 ir 8,0 Fr dydžio stentų rinkiniuose) 125-150 cm ilgio; stento įvedėjas 40-45 cm. Pakuotė popiereiaus plastiko. Planuojama suma 48000,00 be PVM | Tenkinti. Padidinti pirkimo dalies vertę iki 39000,00 Eur be PVM. 10.2. viela-pravedėja (0,035‘‘ diametro – 5 ± 0,3Fr - nekeisti, nes per stora viela. Vielos pravedėjos storis yra svarbus instrumentų suderinamumui – skirtingi stentai ir kateteriai reikalauja tam tikro diametro vielų pravedėjų, kad būtų užtikrintas tinkamas įvedimas ir pozicionavimas. Plonesnes vielos yra lankstesnės, o storesnės nei 0,035“ yra per daug standžios. Tenkinti. 10.2. 125-150 cm ilgio; Netenkinti. Pirkimo dalies kaina nebus didinama. |
| 24. | Laparoskopinis maišelis audinių ištraukimui | 400 | vnt. | - Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. - Nereikalaujantis papildomo trokaro. - Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introdiuserio) viduje. - Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. - Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos. - Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. - Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams arba ant pakuotės aiškiai nurodytas maišelio dydis. - 200±5ml, Ø50 mm±5 mm, naudojamas su 10mm trokaru, baltas | 3500,00 | 8.200±5ml, Ø50mm,±5 mm naudojamas su 10mm trokaru, baltas | Tenkinti. |