DEFIBRILIATORIUS

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys | Ne didesni nei 325x 280 x 210 mm |  |
| 2. | Svoris | Ne daugiau nei 6.5 kg kartu su daugkartinėmis mentelėmis |  |
| 3. | Apsauga nuo vandens bei kietųjų dalelių | Ne mažesnė nei IP 33 |  |
| 4. | Galimybė dirbti tiek nuo elektros tinklo, tiek nuo įmontuotos baterijos | Būtina |  |
| 5. | Baterijos tipas | Ličio jonų arba lygiavertė |  |
| 6. | Baterijos įtampa | Ne daugiau nei 11 V |  |
| 7. | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 6 Ah |  |
| 8. | Veikimo trukmė nuo vidinės baterijos | Ne mažiau 200 smūgių maksimalia energija arba ne mažiau nei 8 valandų monitoravimo |  |
| 9. | Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 90 % įkraunama ne ilgiau nei per 2 valandas, po pilno iškrovimo, kai prietaisas kraunamas išjungtas |  |
| 10. | Defibriliatoriaus/monitorias ekrano tipas | Didelės raiškos spalvotas LCD |  |
| 11. | Ekranas apsaugotas grūdintu stiklu | Būtina |  |
| 12 | Dydis | Ne mažiau nei 154 x 85 mm (7 “) |  |
| 13 | Prietaisas turi integruotą terminį spausdintuvą | Būtina |  |
| 14. | Prietaise naudojama defibriliacijos bangos forma | Bifazinis defibriliacijos impulsas su fiksuota optimalia fiziologine fazių trukme Išlaiko pacientui tiekiamą energiją maždaug pastoviu lygiu atsižvelgiant į paciento atsparumą (varžą) |  |
| 15. | Standartiniai energijos nustatymai automatiniame rėžime | Suaugusiems, ne daugiau nei 150/200/200 J Vaikams, ne daugiau nei 50/50/50 J |  |
| 16. | Automatinis prietaiso persijungimas į vaikų rėžimą, kai prijungiami pediatriniai elektrodai | Būtina |  |
| 17. | Standartiniai energijos nustatymai rankiniame rėžime | Suaugusiems, ne mažiau nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150,170, 200 J Vaikams, ne mažiau nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 70, 90 J |  |
| 18. | Įkrovimo laikas šokui | Laikas reikalingas saugojimo kondensatoriui įkrauti iki maksimalios 200 J energijos, esant rankiniam rėžimui Su visiškai įkrauta baterija – ne ilgiau nei 8 sekundės Dirbant nuo elektros tinklo – ne ilgiau nei 7 sekundės |  |
| 19. | Ciklo laiko ritmo analizė – automatiniame rėžime | Su pilnai įkrauta baterija - 1 šokas ne vėliau nei 11 sekundžių |  |
| 20. | Ciklo laikas tarp šokų (shock-shock) | Ne daugiau nei 15 sekundžių |  |
| 21. | Darbo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta | Sinchronizuotas su širdies veikla <60 ms po R bangos Nesinchronizuotas Automatinis |  |
| 22. | Šoko perdavimas, ne mažiau nei išvardinta | Naudojant vienkartinius, lipnius defibriliacijos elektrodus Naudojant defibriliacijos menteles |  |
| 23. | Defibriliacijos elektrodai | Elektrodų kabelis ne trumpesnis nei 2 metrai |  |
| 24 | Elektrodų dydis | Suaugusių elektrodai ne mažiau nei 80 cm2 aktyvaus paviršiaus Pediatriniai elektrodai ne mažiau nei 42 cm2 aktyvaus paviršiaus |  |
| 25. | Defibriliacijos mentelių dydis | Suaugusiems, ne mažiau nei 69 cm2 aktyvaus paviršiaus Vaikams, ne mažiau nei 17 cm2 aktyvaus paviršiaus |  |
| 26. | Prietaisas turi išorinės kardiostimuliacijos funkciją | Būtina |  |
| 27. | Kardiostimuliatoriaus darbo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta | Pareikalavimo Fiksuoto dažnio |  |
| 28. | Stimuliuojančio impulso forma | Stačiakampė vienfazė su nuolatiniu srovės šaltiniu arba lygiavertė |  |
| 29. | Kardiostimuliacijai naudojami tie patys elektrodai, kaip ir automatiniai defibriliacijai | Būtina |  |
| 30. | Defibriliatoriaus/monitoriaus registruojamos derivacijos | Sinchroniškai įrašoma ne mažiau nei 6 derivacijos |  |
| 31. | EKG paciento kabelis | Ne mažiau nei 4 laidų |  |
| 32. | Širdies susitraukimų dažnis | Diapazonas ne siauriau nei nuo 15 iki 350 dūžių/min |  |
| 33. | Blokada, kuria sukelia defibriliacijos šokas | Ne daugiau nei 5 sekundės |  |
| 34. | Prietaisas turi turėti neinvazinio kraujos spaudimo matavimo modulį | Būtina |  |
| 35. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta: | Automatinis Rankinis |  |
| 36. | Matavimo metodas : Oscilometrinis | Būtina |  |
| 37. | Matavimo diapazonas | Suaugusiems (ir vaikams) sistolinis ne siauriau nei nuo 30 iki 255 mmHg, diastolinis ne siauriau nei nuo 15 iki 220 mmHg |  |
| 38. | Tikslumas | Ne daugiau nei ± 3mmHg ir ± 2 dūžiai/min |  |
| 39. | Prietaisas turi turėti SpO2 matavimo modulį | Būtina |  |
| 40. | SpO2 stiprintuvo tipas | Massimo arba lygiavertis |  |
| 41 | SpO2 matavimo diapazonas | Ne siauriau nei nuo 0 iki 100 % |  |
| 42. | Blokada, sukelta defibriliacijos šoko | Ne daugiau nei 10 sekundžių |  |
| 43. | Prietaisas turi turėti galimybė perduodi duomenis, ne mažiau nei išvardinta | Duomenų perdavimas wifi ryšiu; Duomenų perkėlimas į USB atmintinę |  |
| 44. | Komplektacija: | Defibriliatorius su daugkartinėmis mentelėmis 1 vnt.; SpO2 daviklis suaugusiems -1 vnt., SpO2 daviklis vaikams -1 vnt. Manžetė suaugusiems – 1 vnt. Manžetė vaikams – 1 vnt. Vežimėlis transportavimui – 1 vnt. |  |
|  | Klausimai Tiekėjui: |  |  |
|  | Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekę |  |  |
|  | Kokie techninių parametrų pakeitimai sąlygotų didesnę konkurenciją, išlaikant diagnostinės sistemos paskirtį ir kokybę |  |  |
|  | Ar jūsų siūlomos prekės kainą būtų iki 26 000 su PVM |  |  |
|  | Kitos Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai |  |  |