Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MEDICININĖS KONSOLĖS

2025-   -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu „CE“ ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi įvertinti patalpas, įrangos tvirtinimo taškus (tvirtinimas kiaurai per perdangą neleistinas). Siūloma įranga turi tikti nurodytoms patalpoms. Siūlomos konsolės turi būti sumontuotos patalpose, kurių preliminarūs matmenys pateikti Priedelyje Nr. 1.

2.5. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, montavimo, pritvirtinimo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių montavimas, pritvirtinimas, pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Siūlomų prekių paviršiai nebūtinai turi būti dažyti,  tačiau negalima siūlyti nei tamsių, nei ryškių spalvų. Medicininių konsolių paviršiai turi būti neutralių atspalvių. Konsolių spalvos ir jungčių padėtys suderinamos su Perkančiąja organizacija prieš medicininių konsolių užsakymą. Siūlomų medicininių konsolių paviršių atspalviai turi būti vienodi.

2.8. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

2.9. Prekių pristatymo terminas -  4 mėn.

2.10. Prekių garantijos terminas  ≥ 60 mėnesių.

LUBINĖS KONSOLĖS (REANIMACINĖJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės tvirtinimas | Prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Paliekamas atstumas tarp balkio ir grindų 2000 mm ± 200 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais. |  |
| 2. | Konsolės konstrukcijos tipas | Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo, apšvietimo įrengimai ir du įrangos vežimėliai. |  |
| 3. | Horizontalaus balkio ilgis | Pritaikomas pagal patalpos plotį, su galimybe montuoti vieną šalia kito arba sujungti tarpusavyje. |  |
| 4. | Horizontalaus balkio matmenys | - Gylis ≤ 600 mm. - Aukštis ≤ 260 mm. |  |
| 5. | Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu | - Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 700 mm ribose. Įrangos vežimėlis aprūpintas elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema. - Įrangos vežimėlis su viengubu arba dvigubu stovu laisvai slankiojantis balkiu ≥ 700 mm ribose. - Įrangos vežimėlių išlaikomas svoris ≥ 115 kg. |  |
| 6. | Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona | 1. Vertikalios kolonos ilgis ≥1000 mm. 2. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 180°. 3. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai ir apšvietimo įjungimo bei stabdžių valdymo įrengimai. |  |
| 6.1. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. |  |
| 6.1.1. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.1.2. | Vakuumas | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.1.3. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 1 jungtis. |  |
| 6.2 | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais sumontuotos konsolės kolonoje | ≥ 10 vnt. (230 V ± 10%). |  |
| 6.3. | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | ≥ 2 vnt. |  |
| 6.4. | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) | ≥ 4 vnt. |  |
| 6.5. | Maitinimo šakos | Vertikali kolonos turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.6. | Prie įrangos vežimėlio su vertikalia kolona teikiami priedai | 1. Dvi lentynos medicininei įrangai su stalčiais arba viena lentyna medicininei įrangai su dviejų stalčių sistema. a) Galimybė keisti lentynos/ų tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 35 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: plotis 420-550 mm; gylis 370-500 mm. e) Po lentyna įrengto stalčiaus aukštis ≥ 125 mm. 2. Pasukama, alkūnė su horizontalia plokštele gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitoriaus tvirtinimui. a) Alkūnės ilgis 400 mm ± 100 mm. b) Galimybė keisti alkūnės tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. c) Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 15 kg. d) Tiekėjas turi įvertinti ir užtikrinti įstaigoje naudojamų gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitorių tvirtinimą. |  |
| 6.7. | Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas | Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba, arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos pagalba. |  |
| 6.8. | Prie konsolės kolonos tvirtinamas horizontalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis | Medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis tvirtinamas vertikalios kolonos apačioje (padėtis derinama su Perkančiąja organizacija). |  |
| 7. | Įrangos vežimėlis su vertikaliu viengubu arba dvigubu stovu. | 1. Stovo ilgis ≥ 1400 mm. 2. Stovo diametras 38 mm ±2 mm. 3. Stovas skirtas švirkštinių pompų ir kitų konsolės priedų tvirtinimu. 4. Jeigu siūlomas vežimėlis su vertikaliu dvigubu stovu, tai atstumas tarp dviejų stovų turi būti 300 ±50 mm. |  |
| 7.1. | Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu viengubu arba dvigubu stovu teikiami priedai | Alkūnių sistema infuzijų stovo tvirtinimui - 1 vnt. a) Alkūnių ilgis ≥ 300 mm b) Kintamo aukščio stovas su keturiais kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. |  |
| 8. | Konsolės horizontaliame balkyje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai | Įvadai montuojami virš įrangos vežimėlio su vertikaliu viengubu arba dvigubu stovu. |  |
| 8.1 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. |  |
| 8.1.1 | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 8.1.2. | Vakuumas | ≥ 2 jungtis. |  |
| 8.1.3. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 1 jungtis. |  |
| 8.2 | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje | ≥ 6 vnt. (230 V ± 10%). |  |
| 8.3. | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | ≥ 2 vnt. |  |
| 8.4. | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) | ≥ 4 vnt. |  |
| 8.5. | Maitinimo šakos | Vertikalios kolonos turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 9. | Horizontaliame balkyje integruota apšvietimo sistema | Būtina |  |
| 10. | Galimybė ateityje keisti konsolės architektūrą, pakeičiant slankiuosius įrangos laikymo elementus (vežimėlius), nekeičiant konsolės balkio. | Būtina |  |
| 11. | Sistemos balkis uždaros konstrukcijos, be neuždengtų ertmių. Konsolės ir priedų paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms. | Lengvai valomi ir dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus. (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

„LUBINĖS KONSOLĖS (REANIMACINĖJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lubinės konsolės (reanimacinėje ir izoliacinėje palatoje) |  | 7 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Siūloma garantija mėnesiais: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

Techninės specifikacijos priedėlis Nr. 1.

Atkreiptinas dėmesys, kad priede patalpų  Nr. S165 ir S166 matmenys nurodyti apytiksliai.

Patalpos Nr. S165: Ilgis  - 13,8 m; Plotis  - 7,5 m.

Patalpos Nr. S166: Ilgis  - 8 m; Plotis  - 3,5 m.