## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMUI (9212)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų ar lygiaverčio dokumento reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
6. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | PVM dydis % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Firminis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas, kodas gamintojo kataloge*
1 | Radiodažnuminės destrukcijos adata | Vienkartinė, sterili, 14,8-15,2cm ilgio, 20G storio, 10mm aktyvus galas, lenktu galu, aštri. | Vnt. | 50 | 5
2 | Epidurinė adata | Vienkartinė, sterili, su “Tuohy” tipo nuopjova, 9-10cm ilgio, 20G storio, su gylio žymėjimu, su mandrenu, tiesiu galu. | Vnt. | 665 | 5
3 | Tracheostominis vamzdelis su vidinėmis kaniulėmis | Pagamintas iš medicininio poliuretano. Rentgeno kontrastinis ir supakuotas po vieną sterilioje pakuotėje. Be manžetės. Su autonomiškai išlenktu kaklo flangu, kuris juda dvejomis ašimis (vertikaliai ir horizontaliai), kas leidžia pacientui laisviau judėti nesukeliant spaudimo trachėjoje. Rinkinyje turi būti: Išorinis vamzdelis. 2 vidinės kaniulės su 15 mm konketoriais. Perforuotas obturatorius ir platus kaklo raištis. Galimybė rinktis iš dydžių: 7 dydis: vidinis diametras 7,0 mm, išorinis - 12,0 mm, ilgis 80,5 mm, vamzdelis lenktas 95° kampu. 8 dydis: vidinis diametras 8,0 mm, išorinis - 12,7 mm, ilgis 33,0 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. 9 dydis: vidinis diametras 9,0 mm, išorinis - 14,2 mm, ilgis 88,5 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. 10 dydis: vidinis diametras 10,0 mm, išorinis - 15,2 mm, ilgis 89,5 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. Galima 0,1 mm paklaida. Kalbėjimo vožtuvas suderintas su tracheostominiais vamzdeliais, 15 mm jungtis. | Rink. | 20 | 5
4 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 1 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr, 10-12cm ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 20 | 5
5 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 2 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 4-4,5Fr kateteriais. 5Fr, 7-8cm ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 20 | 5
6 | Tracheostominio vamzdelio rinkinys | Vienkartinis, sterilus, tracheostomijai po diliatacinės tracheostomijos. Iš silikono arba analogiškos medžiagos. Vamzdelio svoris ne daugiau 15g. Rinkinio sudėtis: tiesus trach. vamzdelis su reguliuojamu fiksatoriumi. Adapteris įkišimui. Minkštas laikiklis. Matmenys: ilgis 79-81mm, išorinis diametras 12,9-13,1mm. | Vnt. | 20 | 5
7 | Abrazyvinis gelis (EEG tyrimams) | Sudėtis: vanduo, aliuminio oksidas, propanediolas, natrio poliakrilatas, metilparabenas, FD C mėlynas 1, FD C raudonas 40, FD C geltonas 5. Išfasuotas po 100–120g. | kg | 13 | 5
8 | Pasta EEG tyrimams | EEG elektrodinė pasta, skirta klijuoti "Gold Cup" elektrodus, atliekant poligrafijos ar polisomnografijos tyrimus. | kg | 12 | 5
9 | Nosies kaniulė su filtru | Vienkartinio naudojamo, 85-95cm. Ilgio, oro srauto slėgis, filtras turi jungtis tiesiai į slėgio jungtį "NOX" registravimo prietaisuose. | Vnt. | 500 | 5
10 | Kreipiklių komplektas | Sterilių biopsinių adatų kreipiklių komplektas, tinkantis ultragarso aparatui "Logiq 180" davikliui C364CBE. | Rink. | 150 | 5