Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu „I-125 radioaktyvieji šaltiniai ir priemonės mažų dozių prostatos brachiterapijai su panaudos būdu suteikiama sistema“ Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

________________________________

(Tiekėjo rekvizitai)

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės

Santaros klinikų filialui

Nacionaliniam vėžio centrui

PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„I-125 radioaktyvieji šaltiniai ir priemonės mažų dozių prostatos brachiterapijai su panaudos būdu suteikiama sistema“

______________ Nr.______

(Data)

________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |
| Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Reikalaujamas prekės parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Kiekis, vnt. | PVM dydis % | Mat. vnt. kaina, Eur be PVM | Mat. vnt. kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Radioaktyvieji šaltiniai – (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą ir gamintoją) |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Į prostatą implantuojamų radioaktyviųjų šaltinių grandinėlės, skirtos lokalizuotiems prostatos navikams gydyti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šaltinių grandinėlės sandara | Šaltinių grandinėlė susideda iš nuosekliai besikeičiančių radioaktyviųjų sėklų ir tarpiklių, apgaubtų biologiškai skaidoma medžiaga. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šaltinių grandinėlės skersmuo | Ne daugiau 1 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tarpiklis | Biologiškai suyrantys tarpikliai apsaugo nuo šaltinių sustūmimo implantavimo adatoje ar kūne implantacijos metu ir po jos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Atstumas tarp šaltinių centrų grandinėlėje | 1 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Radioaktyviojo šaltinio sandara | Jodo sėkla – sandari cilindro formos 0,8 mm diametro, 4,5 mm ilgio titano kapsulė, kurioje yra sidabro lazdelė, padengta radioaktyviu I-125 jodo junginiu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas | Nuo 7 iki 35,5 MBq. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Šaltinių grandinėlių dėtuvė | Šaltinių grandinėlės tiekiamos dėtuvėje su nerūdijančio plieno korpusu, užtikrinančioje pakankamą apsaugą nuo radiacijos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Šaltinių dėtuvės talpa | Šaltinių dėtuvė gali talpinti šaltinių grandinėles, kurias sudaro iki 70 sėklų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Šaltinių dėtuvės suderinamumas | Šaltinių dėtuvė turi būti suderinama sėklų implantavimo adatų užpildymo sistema. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Maksimali radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms | Teikiama įranga privalo užtikrinti, kad sėklų paruošimo, implantavimo procedūros metu radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms neviršys 0,25 mSv per vieną procedūrą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Sėklų grandinėlių pozicijos stebėjimas | Sėklų grandinėlių padėtis gali būti stebima taikant tokius vaizdavimo metodus kaip fluoroskopija, ultragarsas, rentgeno spinduliai ar BMR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Šaltinių aktyvumas procedūros dieną | Šaltiniai reikalingi kiekvienai procedūrai turi būti pageidaujamo aktyvumo procedūros atlikimo dieną. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jodo I-125 sėklų implantavimo adatų užpildymo sistema suteikiama panaudos būdu – 1 vnt.

Siūloma sistema turi tikti siūlomiems I-125 radioaktyviesiems šaltiniams ir priemonėms mažų dozių prostatos brachiterapijai.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninių atsiskaitymo dokumentų pateikimo išlaidas.

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo rekvizitai | Subtiekėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši*:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

________________