## Lapas1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Biopsinio kanalo vožtuvas
1.1 | Biopsinio kanalo vožtuvas | vnt | 60
1.1.1 | Sterilus, vienkartinis, skirtas videobronchoskopui OLYMPUS, arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
2 | Lašinės sistemos
2.1 | Lašinės sistemos | vnt | 500
2.1.1 | Lašinės sistemos tūrinei infuzinei pompai DF-12M, arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
3 | Filtrai vienkartiniai
3.1 | Filtrai vienkartiniai | vnt | 100
3.1.1 | Filtrai turi tikti Olympus siurbliui KV-5, arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
4 | Filtrai vienkartiniai
4.1 | Filtrai vienkartiniai | vnt | 300
4.1.1 | Filtrai turi tikti Olympus siurbliui KV-6, arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
5 | Filtrai
5.1 | Filtrai | vnt | 160
5.1.1 | Skirti gleivių atsiurbėjui New Hospivac, arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
5.1.2 | Vienkartiniai, hidrofobiniai, antibakteriniai
5.1.3 | Sulaiko ne mažiau 99,9% bakterijų ir apsaugo atsiurbėją nuo skysčių patekimo į jį
5.1.4 | Išmatavimai 10cm x 8cm x 3cm (±2mm)
6 | Absorbento filtrai anestezijos aparatui
6.1 | Absorbento filtrai anestezijos aparatui | vnt | 200
6.1.1 | Absorbento filtrai skirti sugerti drėgmei absorberinėje
6.1.2 | Absorbento filtrai anestezijos aparatui "Maquet Getinge", arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
7 | Vandens gaudyklės anestezijos aparatui
7.1 | Vandens gaudyklės anestezijos aparatui | vnt | 50
7.1.1 | Skirtos pašalinti vandeniui CO2 matavimo modulyje
7.1.2 | Vandens gaudyklės anestezijos aparatui "Maquet Getinge", arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai
8 | Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema
8.1 | Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema | vnt | 200
8.1.1 | Sterili, vienkartinė infuzinė sistema
8.1.2 | Sistemą sudaro spaudimo matavimo lustas, rezervuaras ir 2 jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi
8.1.3 | Rezervuaro stūmoklis ovalus ar lygiavertės formos ir prasiplaunantis išcentriškai. Rezervuaro talpa 12 ml (±1 ml)
8.1.4 | Beadatinio konektoriaus korpuse integruoti kraniukai su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe
8.1.5 | Sistemos bei įpakavimo sudėtyje neturi būti latekso
8.1.6 | Sistema turi būti tiekiama su laikikliais bei adapteriais
9 | Adatos biopsinės
9.1 | Adatos biopsinės | vnt | 200
9.1.1 | Vienkartinės, sterilios
9.1.2 | Rankenėlė briaunuota ar lygiavertė taikliam adatos valdymui
9.1.3 | Adatos ilgis 96mm (±5mm)
9.1.4 | Pjaunančios dalies skersmuo 3mm (±0,5 mm). Pjaunanti dalis besiūlio nerūdyjančio plieno ar lygiavertės medžiagos
9.1.5 | Pjaunačios dalies ilgis 7 mm (±1 mm), Ilgosios/Iššovusios būsenos - 15 mm (±1 mm)
9.2 | Adatos biopsinės | vnt | 780
9.2.1 | Vienkartinės, sterilios
9.2.2 | Rankenėlė briaunuota ar lygiavertė taikliam adatos valdymui
9.2.3 | Adatos ilgis 96mm (±5mm)
9.2.4 | Pjaunančios dalies skersmuo 5mm (±0,5 mm). Pjaunanti dalis besiūlio nerūdyjančio plieno ar lygiavertės medžiagos
9.2.5 | Pjaunačios dalies ilgis 7 mm (±1 mm), Ilgosios/Iššovusios būsenos - 15 mm (±1 mm)
10 | Adatos intrakaulinės
10.1 | Adatos intrakaulinės | vnt | 10
10.1.1 | G16
10.1.2 | Reguliuojamo ilgio
10.1.2 | Tribriauniu galu
10.1.2 | Su gylio stabdikliu
11 | Adatos spinalinės
11.1 | Adatos spinalinės | vnt | 200
11.1.1 | 22G Quinke tipo
11.1.2 | 0,80mm x 120mm (±2mm)
11.1.3 | Sterilios, vienkartinės
11.1.4 | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
12 | Adatos spinalinės
12.1 | Adatos spinalinės | vnt | 1500
12.1.1 | G25 Quinke tipo
12.1.2 | 0,5mm-0,55mm x 88-90mm su introduseriu (pravedėju)
12.1.3 | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
12.1.4 | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
13 | Adatos spinalinės
13.1 | Adatos spinalinės | vnt | 200
13.1.1 | G25 Quinke tipo
13.1.2 | 0,5mm-0,55mm x 120mm (± 2mm) su introduseriu (pravedėju)
13.1.3 | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
13.1.4 | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
14 | Adatos spinalinės
14.1 | Adatos spinalinės | vnt | 1200
14.1.1 | 21G 0,80mm x 120mm (±2mm)
14.1.2 | Sterilios, vienkartinės
14.1.3 | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
15 | Adatos spinalinės pieštuko tipo su pravedėju
15.1 | Adatos spinalinės pieštuko tipo su pravedėju | vnt | 300
15.1.1 | 27G 90mm (± 2mm). Atraumatinė
15.1.2 | Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius
15.1.3 | Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui
15.1.4 | Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai,
15.1.5 | Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai
15.1.6 | Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu
15.1.7 | Komplektuojama kartu su pravedėju
16 | Punkcinės adatos
16.1 | Punkcinės adatos | vnt | 50
16.1.1 | Vienkartinė, sterili, Renodrain tipo
16.1.2 | Rentgenokontrastinė
16.1.3 | Dydis 18G 40mm x 90 mm (±2mm)
16.1.4 | 2-jų dalių kaniulės galas matomas ultragasu
17 | Drenai
17.1 | Drenai | vnt | 100
17.1.1 | Pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos
17.1.2 | CH15 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio
17.1.3 | Sterilūs, vienkartiniai
17.1.4 | Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį
17.1.5 | Ne mažiau 2 gylio žymos
17.1.6 | Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm
18 | Drenai
18.1 | Drenai
18.1.1 | T formos | vnt | 400
18.1.2 | Sterilūs
18.1.3 | Vienkartinio naudojimo
18.1.4 | Pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos
18.1.5 | Išmatavimai 80cm x 5cm x 80cm (±1cm)
18.1.6 | Dydžiai CH9, CH10, CH12, CH14, CH16 bus perkami pagal poreikį, nurodant užsakymo metu
19 | Kero arba lygiaverčio tipo drenai
19.1 | Kero arba lygiaverčio tipo drenai | vnt | 60
19.1.1 | Kero arba lygiaverčio tipo drenas, tulžies latakų drenažui CH9 - CH10
20 | Vamzdeliai
20.1 | Vamzdeliai | metrai | 400
20.1.1 | Pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos
20.1.2 | Nesterilūs
20.1.3 | Dydis 6mm x 10mm (±0,5mm)
20.1.4 | Pagaminta iš skaidraus silikono
20.1.5 | Rulone ne daugiau kaip 25m
21 | Vamzdelis tracheostominis su vidiniu išimamu vamzdeliu ir manžete
21.1 | Vamzdelis tracheostominis su vidiniu išimamu vamzdeliu ir manžete | vnt | 20
21.1.1 | Nr. 8,0
21.1.2 | Su manžete
21.1.3 | Rentgenokontrastinis
21.1.4 | Atraumatiniai vamzdelio fiksavimo sparneliai
21.1.5 | Be latekso
21.1.6 | Sterilus
21.1.7 | Rinkinyje turi būti vamzdelis, tvirtinamas prie kaklo sterilia juostele
22 | Kateteris arterijų punkcijai
22.1 | Kateteris arterijų punkcijai | vnt | 250
22.1.1 | Sterilus
22.1.2 | Vienkartinis
22.1.3 | Skirtas arterijos punkcijai pagal Seldingerio metodiką
22.1.4 | Pagamintas iš FEP arba lygiavertės medžiagos
22.1.5 | Nepirogeniškas, netoksiškas
22.1.6 | Punkcinė adata 0,95mm x 50mm (±0,1mm)
22.1.7 | Kateteris 20G x 80mm (±0,1mm)
22.1.8 | Styga 35-0,025ʺ
22.1.9 | Su integruotu atbulinės tėkmės vožtuvu, su Luer Lock arba lygiaverte jungtimi
23 | Kateteris embolektominis
23.1 | Kateteris embolektominis CH2 | vnt | 50
23.1.1 | Ilgis ne mažiau 60 cm
23.1.2 | Pagaminti iš virutano, poliamido arba lygiavertės medžiagos su silkolateksiniu balionėliu ar lygiavertės medžiagos
23.1.3 | Rentgenokontrastiniai
23.1.4 | Sterilūs
23.2 | Kateteris embolektominis CH3 | vnt | 50
23.2.1 | Ilgis ne mažiau 60 cm
23.2.2 | Pagaminti iš virutano, poliamido arba lygiavertės medžiagos su silkolateksiniu balionėliu ar lygiavertės medžiagos
23.2.3 | Rentgenokontrastiniai
23.2.4 | Sterilūs
23.3 | Kateteris embolektominis CH5 | vnt | 50
23.3.1 | Ilgis ne mažiau 60 cm
23.3.2 | Pagaminti iš virutano, poliamido arba lygiavertės medžiagos su silkolateksiniu balionėliu ar lygiavertės medžiagos
23.3.3 | Rentgenokontrastiniai
23.3.4 | Sterilus
24 | Gimdos gleivinės biopsijos kateteris
24.1 | Gimdos gleivinės biopsijos kateteris | vnt | 40
24.1.1 | Atraumatinis apvalus galas
24.1.2 | Išorinis skersmuo 3mm (±0,1mm)
24.1.3 | Ilgis 25cm (±0,5cm)
24.1.4 | Sterilus
24.1.5 | Gradacija kas ≤1cm
25 | Rinkinys ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių
25.1 | Rinkinys ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių | vnt | 18
25.1.1 | Zondas stemplės varikoziniam kraujavimui stabdyti
25.1.2 | Zondas suspaudžiantis stemplės veninius mazgus
25.1.3 | Sterilus, vienkartinis
25.1.4 | Zondą sudaro: PVC ar lygiavertės medžiagos vamzdelis, trys kanalai, proksimalinis galas piltuvėlio formos, distalinis galas su ertmėm praplovimams, du balionai, pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos
25.1.5 | Radiokontrastiniai žymenys balionų pradžiose ir galuose
25.1.6 | Trijų kanalų CH21 (Lygiavertis Blekmoro zondui)
26 | Rinkinys koniotomijos
26.1 | Rinkinys koniotomijos | vnt | 10
26.1.1 | Komplektą sudaro: kaniulė su konusine koniotomijos adata, fiksavimo sparneliais ir apsauginiu stabdeliu, skalpelis, švirkštas, jungiamasis vamzdelis (jungiamojo vamzdelio matmenys I.D. 15 mm (± 0,5mm)/O.D. 22 mm (± 0,5mm), kaniulės fiksavimo juosta
26.1.2 | Kaniulės vidinis diametras 2.0mm/4.0 mm (± 0,5mm).
27 | Nefrostomijos punkcinis rinkinys
27.1 | Nefrostomijos punkcinis rinkinys | vnt | 100
27.1.1 | Nefrostomijos kateteris pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos
27.1.2 | Dengtas ilgalaikį naudojimą užtikrinančia danga, pasižyminčia antibakterinėmis savybėmis ir neleidžiančiomis formuotis urokristalams
27.1.3 | „Luer lock“ tipo jungtimi
27.1.4 | 2-jų dalių punkcinė adata, matoma rentgenu ir ultragarsu, 18G ilgis 20cm (± 0,5cm)
27.1.5 | Nukreipiamoji viela standi, Lunderquist tipo su J tipo minkštu galiuku 0,035 - 0,038'', 85cm (± 5cm) ilgio
27.1.6 | Smailūs rentgeno kontrastiniai dilatoriai - dviejų skirtingų diametrų
27.1.7 | Universalus adapteris su ,,Luer lock'' tipo jungtimi
27.1.8 | Ilgis 30cm - 38 cm
27.1.9 | Įvairūs dydžiai: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14 Fr (pasirenkami užsakymo metu)
28 | Daugkartinė žarnelė histeroskopijoms
28.1 | Daugkartinė žarnelė histeroskopijoms | vnt | 20
28.1.1 | Daugkartinė žarnelė histeroskopijoms suderinta su Olympus skyščių valdymo sistema HYSTERO FLOW II, arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai
29 | Rinkinys žaizdų atsiurbimui su perforuotu angaliu
29.1 | Rinkinys žaizdų atsiurbimui su perforuotu angaliu | vnt | 120
29.1.1 | Rinkinį sudaro lenkta perforuota atsiurbimo rankena, konektorius skersmuo 10mm (±1mm), 3m (±10cm) sujungimo vamzdelis, Pool ar lygiaverčio tipo kaniulė.
30 | Yankauer tipo atsiurbimo rinkiniai
30.1 | Yankauer tipo atsiurbimo rinkiniai | vnt | 550
30.1.1 | Sistema operacinio lauko atsiurbimams Yankauer tipo
30.1.2 | Jungiamosios grandies ilgis 245 cm - 300 cm
30.1.3 | Kaniulės vidinis diametras 4mm (±0,5mm) CH25
31 | Rinkinys spinalinei punkcijai
31.1 | Rinkinys spinalinei punkcijai | vnt | 4000
31.1.1 | Sterilus, vienkartinis
31.1.2 | Apklotas neperšlampantis 45 x 45 cm (±1cm) - ne mažiau 1 vnt.
31.1.3 | Apklotas neperšlampantis 90 x 75 cm (±1cm), su lipnia anga 7-10cm - ne mažiau 1 vnt.
31.1.4 | Neaustinės medžiagos servetėlės ne mažiau, 4 sluoksnių 7,5 x 7,5 cm (±1cm) - 5-10 vnt.
31.1.5 | Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 10 x 8 cm (± 1cm) - ne mažiau 1 vnt.
31.1.6 | Plastikinis pincetas 13 cm (± 1cm) - ne mažiau 1 vnt
32 | Vienkartinių priemonių rinkinys šlapimo pūslės kateterizavimui
32.1 | Vienkartinių priemonių rinkinys šlapimo pūslės kateterizavimui | vnt | 2000
32.1.1 | Vienkartinis paklotas 60cm x 60cm (±1cm), sugėrimas ne mažiau 600ml - ne mažiau 1vnt.
32.1.2 | Vienkartinės nitrilinės pirštinės M dydžio – ne mažiau 4vnt.
32.1.3 | Servetėlės marlinės ne mažiau 17 siūlų, ne mažiau 8 sluoksnių 7,5cm x 7,5cm (±0,5cm) – ne mažiau 8vnt.
32.1.4 | Švirkštas su steriliu vandeniu ir glicerinu 10ml - ne mažiau 2vnt.
32.1.5 | Švirkštas su lubrikantu ir lidokainu (2%) ir chlorheksidinu (0,25%) 6ml (± 0,5ml) - ne mažiau 1vnt.
32.1.6 | Plastikinis pincetas 13 cm (± 1 cm)- ne mažiau 1 vnt.
32.1.7 | Dezinfektantas/odos valymo priemonė ne mažiau 40ml - ne mažiau 1vnt. Viskas supakuota į sterilų paketą
33 | Vienkartinių priemonių rinkinys centrinės venos punkcijai
33.1 | Vienkartinių priemonių rinkinys centrinės venos punkcijai | vnt | 3000
33.1.1 | Chirurginis chalatas L dydžio - ne mažiau 1vnt.
33.1.2 | Medicininė kaukė trijų sluoksnių II tipo - ne mažiau 1vnt.
33.1.3 | Medicininė kepuraitė (šarlotė) - ne mažiau 1vnt.
33.1.4 | Chirurginės pirštinės 8 dydžio - ne mažiau 1 pora
33.1.5 | Švirkštas trijų dalių 20ml - ne mažiau 1vnt.
33.1.6 | Švirkštas trijų dalių 10ml - ne mažiau 1vnt.
33.1.7 | Adata vienkartinė 1,2mm x 40mm - ne mažiau 2vnt.
33.1.8 | Skalpelis vienkartinis su apsauga 11dydis - ne mažiau 1vnt.
33.1.9 | Servetėlės marlinės ne mažiau 17 siūlų, 8 sluoksnių 7,5cm x7,5cm (±0,5cm) – ne mažiau 8vnt.
33.1.10 | Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 5cm x 7,2 cm (± 0,5cm) - ne mažiau 1 vnt.
33.1.11 | Apklotas 90cm x 75cm (±2cm), ne mažiau 2 sluoksnių, vienas iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos - ne mažiau 1vnt.
33.1.12 | Apklotas 2x75x45cm (±2cm) su lipniomis U formos angomis ne mažiau 6 x10cm, ne mažiau 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos, bei Webster arba Mayo Hegar metalinis adatų laikiklis – tiesus 13cm (±1cm)
33.1.13 | Metalinis adatų laikiklis - tiesus 13cm (±1cm) - ne mažiau 1vnt. Viskas supakuota į sterilų paketą
34 | Žarnelių rinkinys dūmų ir skysčių atsiurbimui
34.1 | Žarnelių rinkinys dūmų ir skysčių atsiurbimui | vnt | 20
34.1.1 | Sterilus, vienkartinis
34.1.2 | Tinkamas naudoti su ligoninės operacinėje esančia pompa S-Pilot UP501, arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai. Pakuotėje ne daugiau 10vnt.
35 | Žarnelių rinkinys insufliacijai
35.1 | Žarnelių rinkinys insufliacijai | vnt | 20
35.1.1 | Sterilus, vienkartinis
35.1.2 | Su pašildymu ir filtru
35.1.3 | Tinkamas naudoti su ligoninės operacinėje esančiu insufliatoriumi Endoflator 50 UI500, arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai. Pakuotėje ne daugiau 10vnt.
36 | Žarnelių rinkinys tirpalo padavimui
36.1 | Žarnelių rinkinys tirpalo padavimui | vnt | 20
36.1.1 | Sterilus, vienkartinis
36.1.2 | Tinkamas naudoti su ligoninės operacinėje esančia pompa Endomat Select UP220, arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai. Pakuotėje ne daugiau 10vnt.
37 | Infuzijos rinkinys
37.1 | Infuzijos rinkinys | vnt | 800
37.1.1 | Infuzijos sistema skirta naudoti su infuzijų siurbliu“Aitecs 3017“, arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai.
37.1.2 | Lašų kamera (universalus kaištis, filtras su apsauginiu dangteliu, 15 arba 20 lašų/ml kamera, 15mcm skysčio filtras)
37.1.3 | Linija pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos be DEHP
37.1.4 | Laisvo tekėjimo apsauga
37.1.5 | Vyriška jungtis su apsauginiu dangteliu
37.1.6 | Ritininis spaustukas
37.1.7 | Infuzijos ilgis 266cm (± 5cm)
37.1.8 | Nuorinimo tūris 21ml (± 2ml)
37.1.9 | Netinkamas naudoti antrinėms infuzijoms
37.1.10 | Netinka naudoti su krauju ar kraujo komponentais
38 | Rinkinys perkutaninei dilatacinei tracheostomijai
38.1 | Rinkinys perkutaninei dilatacinei tracheostomijai | vnt | 20
38.1.1 | Sterilus, vienkartinis
38.1.2 | Skalpelis
38.1.3 | Švirkštas sterilus
38.1.4 | Adata 14G su plastikine ar lygiaverte kaniule
38.1.5 | Pravedėjas (vedlys)
38.1.6 | Styga lanksti
38.1.7 | Dilatatorius
38.1.8 | Vieno žingsnio lygus trachėjos dilatatorius, graduotas, užvedamas ant stygos
38.1.9 | Tracheostominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris)
38.1.10 | Tracheostominis vamzdelis 7 dydžio
38.1.11 | Tracheostominio vamzdelio fiksacijos priemonė
38.1.12 | Sterilus gelis
38.1.13 | Individuliame įpakavime
38.1.14 | Pakuotė su numatyta atidarymo vieta
38.1.15 | Ant pakuotės privalomas galiojimo laiko žymėjimas
39 | Rinkinys perkutaninei dilatacinei tracheostomijai
39.1 | Rinkinys perkutaninei dilatacinei tracheostomijai | vnt | 10
39.1.1 | Sterilus, vienkartinis
39.1.2 | Skalpelis
39.1.3 | Švirkštas sterilus
39.1.4 | Adata 14G su plastikine ar lygiaverte kaniule
39.1.5 | Pravedėjas (vedlys)
39.1.6 | Styga lanksti
39.1.7 | Dilatatorius
39.1.8 | Vieno žingsnio lygus trachėjos dilatatorius, graduotas, užvedamas ant stygos
39.1.9 | Tracheostominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris)
39.1.10 | Tracheostominis vamzdelis 8 dydžio
39.1.11 | Tracheostominio vamzdelio fiksacijos priemonė
39.1.12 | Sterilus gelis
39.1.13 | Individuliame įpakavime
39.1.14 | Pakuotė su numatyta atidarymo vieta
39.1.15 | Ant pakuotės privalomas galiojimo laiko žymėjimas
40 | Rinkinys perkutaninei dilatacinei tracheostomijai
40.1 | Rinkinys perkutaninei dilatacinei tracheostomijai | vnt | 10
40.1.1 | Sterilus, vienkartinis
40.1.2 | Skalpelis
40.1.3 | Švirkštas sterilus
40.1.4 | Adata 14G su plastikine ar lygiaverte kaniule
40.1.5 | Pravedėjas (vedlys)
40.1.6 | Styga lanksti
40.1.7 | Dilatatorius
40.1.8 | Vieno žingsnio lygus trachėjos dilatatorius, graduotas, užvedamas ant stygos
40.1.9 | Tracheostominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris)
40.1.10 | Tracheostominis vamzdelis 9 dydžio
40.1.11 | Tracheostominio vamzdelio fiksacijos priemonė
40.1.12 | Sterilus gelis
40.1.13 | Individuliame įpakavime
40.1.14 | Pakuotė su numatyta atidarymo vieta
40.1.15 | Ant pakuotės privalomas galiojimo laiko žymėjimas
41 | Kaukė su filtru
41.1 | Kaukė su filtru | vnt | 30
41.1.1 | Kaukė su filtru aparatui Respironics, arba lygiaverčių savybių įrangai teikiamai Ligoninei panaudai.
41.1.2 | Kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai
41.1.3 | Kaukė su filtru
41.1.4 | Kaukė dengia nosį ir burną
41.1.5 | Su iškvėpimo vožtuvu
41.1.6 | Kaukė tinkanti CPAP ventiliacijos rėžimui
41.1.7 | M dydžio
42 | Kaukė deguonies
42.1 | Kaukė deguonies | vnt | 500
42.1.1 | Vidutinės koncentracijos
42.1.2 | Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso
42.1.3 | Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai
42.1.4 | Kaukės kraštai priglundantys prie veido. Korpusas iš standžios ir skaidrios medžiagos
42.1.5 | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis 2,1 m (± 10 cm)
42.1.6 | Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)
42.1.7 | Dydžiai M, L, XL pasirinktinai užsakymo metu
43 | Kaukė laringinė apsunkintai intubacijai
43.1 | Kaukė laringinė apsunkintai intubacijai | vnt | 10
43.1.1 | Sterili vienkartinė, skaidri pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos
43.1.2 | Elipsės ar lygiavertės formos
43.1.3 | Stabilus, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms
43.1.4 | 2 angų technologija, su stempline ir orofaringine angomis
43.1.5 | Integruotas sukandimo blokatorius
43.1.6 | Laikiklis kaukės pozicijos pakeitimui ir/ar fiksavimui
43.1.7 | Padidinta, išgaubta PVC ar lygiavertės medžiagos manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo
43.1.8 | Dydžiai 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 pasirinktinai užsakymo metu
44 | Spirometro kandiklis
44.1 | Spirometro kandiklis | vnt | 4000
44.1.2 | Forma – cilindrinė. Ilgis – 140mm (± 5mm), išorinis skersmuo – 21mm, vidinis skersmuo – 19mm, sienelės storis – 1mm
44.1.3 | Bakterijos filtro membrana turi būti sumontuota viduje
44.1.4 | Medžiaga turi būti pagaminta iš polietileno (PE) arba lygiavertės medžiagos
44.1.5 | Vienkartinis
44.1.6 | Tinkamas naudoti su ligoninėje turimais spirometrais Easy On PC, arba lygiaverčių savybių įrangai teikiamai Ligoninei panaudai.
45 | Akušerinis rinkinys gimdyvėms
45.1 | Akušerinis rinkinys gimdyvėms | vnt | 5000
45.1.1 | Neperšlampama paklodė ne mažiau 90 cm x 120 cm - ne mažiau 1 vnt.
45.1.2 | Apsauginis apklotas ne mažiau 75 cm x 120 cm - ne mažiau 1 vnt.
45.1.3 | Absorbuojantis paklotas ne mažiau 60 cm x 90 cm - ne mažiau 1 vnt.
45.1.4 | Absorbuojantis paklotas ne mažiau 60 cm x 60 cm - ne mažiau 1 vnt.
45.1.5 | Paklodė kūdikiui ne mažiau 56 cm x 75 cm - ne mažiau 1 vnt.
45.1.6 | Servetėlės - ne mažiau 4 vienetai; dydis ne mažiau 20 cm x 25 cm
45.1.7 | Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema
45.1.8 | Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai.
46 | Operacinio lauko plėvelė
46.1 | Operacinio lauko plėvelė | vnt | 200
46.1.1. | Sterili, lipni, antibakterinė incizinė plėvelė, dengta jodo turinčia veikliąja medžiaga
46.1.2 | Elastinga, prisitaikanti prie įvairių kūno linijų
46.1.3 | Dydis ne mažiau 44 cm x 30 cm
47 | Operacinio lauko plėvelė
47.1 | Operacinio lauko plėvelė | vnt | 200
47.1.1 | Sterili, lipni, antibakterinė incizinė plėvelė, dengta jodo turinčia veikliąja medžiaga
47.1.2 | Elastinga, prisitaikanti prie įvairių kūno linijų
47.1.3 | Dydis ne mažiau 45 cm x 65 cm
48 | Operacinio lauko plėvelė antimikrobinė
48.1 | Operacinio lauko plėvelė antimikrobinė | vnt | 2000
48.1.1 | Vienkartinio naudojimo, sterili
48.1.2 | Antimikrobinė
48.1.3 | Elastinga, permatoma, padengta hipoalerginiais klijais
48.1.4 | Nealergizuoja odos, turi du nelimpančius kraštus
48.1.5 | Lipnios dalies dydis 50-60 cm x 90 cm (± 5 cm)
49 | Troakarų kepurėlės
49.1 | Troakarų kepurėlės | vnt | 40
49.1.1 | Tinkamos ligoninės turimiems firmos „Olympus“ trokarams
49.1.2 | Dydžiai nuo 5,5mm iki 11mm (± 0,5mm) bus perkami pagal poreikį pasirinktinai užsakymo metu
50 | Troakarų kepurėlės
50.1 | Troakarų kepurėlės | vnt | 40
50.1.1 | Tinkamos ligoninės turimiems firmos „Karl Storz“ trokarams
50.1.2 | Dydžiai nuo 5,5mm iki 13mm (± 0,5mm) bus perkami pagal poreikį pasirinktinai užsakymo metu
51 | Gleivių atsiurbėjai
51.1 | Gleivių atsiurbėjai | vnt | 2000
51.1.1 | Gleivių atsiurbėjai su rezervuaru bronchoskopijoms
51.1.2 | Vienkartiniai
51.1.3 | CH10 40 cm (± 1cm)
52 | Žemo vakumo sistema žaizdų drenavimui
52.1 | Žemo vakumo sistema žaizdų drenavimui | vnt | 40
52.1.1 | Sistemą sudaro 50ml gofruotas plastikinis indas, komplektuojamas su Redon tipo drenu ir adata CH8
52.1.2 | Redon drenas su skylutėm distaliniame gale, geresnei sekreto evakuacijai
52.1.3 | Sterilus įpakavimas
53 | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
53.1 | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema | vnt | 1000
53.1.1 | Aukšto slėgio vakuminio žaizdos drenažo sistema su jungiančiu vamzdeliu ir varijuojančiu konektoriumi (Ch6-Ch18), su konteineriu.
53.1.2 | Dydis 600ml (±100ml)
54 | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
54.1 | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema | vnt | 600
54.1.1 | Aukšto slėgio vakuminio žaizdos drenažo sistema su jungiančiu vamzdeliu ir varijuojančiu konektoriumi (Ch6-Ch18), su konteineriu.
54.1.2 | Dydis 300ml (±100ml)
55 | Adapteris nefrostomos kateriui prijungti
55.1 | Adapteris nefrostomos kateriui prijungti | vnt | 500
55.1.1 | Adapteris nefrostomos prie katerio prijungti šlapimo surinkimo maišelį CH8- CH10
55.1.2 | Vienkartinis
55.1.3 | Vienas galas prisisuka prie nefrostominio kateterio galo, kitas prisijungia prie šlapimo surinkimo maišelio
56 | Priemonės aparatui ,,Avance CS2''
56.1 | Priemonės aparatui ,,Avance CS2'' | vnt | 200
56.1.1. | Vandens ,,gaudyklės''
56.2 | Priemonės aparatui ,,Avance CS2'' | vnt | 5
56.2.1 | Įkvėpimo ir iškvėpimo tėkmės jutikliai
57 | Sistema pleuros drenavimui
57.1 | Sistema pleuros drenavimui | vnt | 150
57.1.1 | Daugkartinė
57.1.2 | 2 litrų stiklinė talpa su 38mm (± 1mm) diametro kakleliu
57.1.3 | Krūtininio drenažo sistema stiklinei talpai | vnt | 150
57.1.4 | Pritaikyta 38mm (± 1mm) skersmens stiklinei talpai
57.1.5 | Skaidri, diametras 6 - 7mm
57.1.6 | Ilgis 150cm (±5cm)
58 | Uždara sistema žarnyno praplovimui
58.1 | Uždara sistema žarnyno praplovimui | vnt | 60
58.1.1 | Maišelis 1500-2000ml talpos, kūginiu konektoriumi, išleidimo kamštelis
58.1.2 | Maišelis tvirtinamas prie lovos
58.1.3 | Sujungimo žarnelė 150-160cm ilgio, su užspaudėju
58.1.4 | Rektalinis kateteris (su balionu)
58.1.5 | 50-60ml švirkštas (Luer Lock, 3 dalių)
58.1.6 | Sterilus, supakuota vienoje pakuotėje
59 | Šepetėlis dantų
59.1 | Šepetėlis dantų | vnt | 2000
59.1.1 | Dantų šepetėlis su užpildoma kapsule ir galimybe atsiurbti
59.1.2 | Vienkartinis, kliniškai švarus, gaminio sudėtyje nėra latekso
59.1.3 | Skirtas sunkios būklės ligonių burnos higienos priežiūrai
59.1.4 | Šepetėlis su atrauminiais šereliais, kurie su korpusu vientisi, išlydyti iš tos pačios medžiagos
59.1.5 | Turi būti speciali jungtis kapsulei pritvirtinti ir užpildyti.
59.1.6 | Kapsulė gali būti užpildoma burnos skalavimo ar kitu skysčiu
59.1.7 | Šepetėlis turi tvirtintis prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos
59.1.8 | Supakuota po 1 komplektą
60 | Antgaliai
60.1 | Antgaliai | vnt | 1400
60.1.1 | Antgaliai skirti OtoRead aparatui, arba lygiaverčių savybių įrangai teikiamai Ligoninei panaudai.
60.1.2 | Naujagimiams
60.1.3 | 4mm (±0,1mm), gofruoti.
61 | Antgalis zondo
61.1 | Antgalis zondo | vnt | 5000
61.1.1 | Antgaliai zondo naudojami naujagimių klausos patikrai OAE metodu
61.1.2 | Tinkami EroScan modeliui, arba lygiaverčių savybių įrangai teikiamai Ligoninei panaudai.
62 | Bronchoskopų kanalų valymo šepetėlis
62.1 | Bronchoskopų kanalų valymo šepetėlis | vnt | 500
62.1.1 | Vienkartinis
62.1.2 | Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0mm - 3,2mm
62.1.3 | Darbinis ilgis 950mm-1200mm
62.1.4 | Dviejų darbinių galų, su šereliais
62.1.5 | Vienas darbinis galas skirtas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti, antras darbinis galas skirtas siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti
62.1.6 | Supakuota po 1vnt.
63 | Higieniniai įklotai į basonus
63.1 | Higieniniai įklotai į basonus | vnt | 500
63.1.1 | Vienkartiniai
63.1.2 | Sugeriančio pado pagalba skystis per keletą minučių virsta geliu
63.1.3 | Pado sugeriamumas ne mažesnis nei 450ml
63.1.4 | Higieninis įdėklas turi užtraukimo virveles arba lygiavertę įdėklo uždarymo/užtraukimo sistemą
64 | Gelis echoskopijoms
64.1 | Gelis echoskopijoms | vnt | 2000
64.1.1. | Dydis 20 g (±2g)
64.1.2 | Sterilus, naudojamas operacinėje
64.1.3 | Gelis turi būti supakuotas dviguboje, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje t.y. gelio maišelis supakuotas į papildomą popieriaus-plastiko pakuotę ar lygiavertę pakuotę
65 | Kempinėlės vienkartinės anglies pluošto elektrodams
65.1 | Kempinėlės vienkartinės anglies pluošto elektrodams | vnt | 200
65.1.1 | Drėgnos kempinėlės guminiams anglies pluošto elektrodams
65.1.2 | 6cm x 8cm (±1 cm)
66 | Kempinėlės vienkartinės anglies pluošto elektrodams
66.1 | Kempinėlės vienkartinės anglies pluošto elektrodams | vnt | 100
66.1.1 | Drėgnos kempinėlės guminiams anglies pluošto elektrodams
66.1.2 | 8cm x 12cm (±1 cm)
67 | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui
67.1 | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui | vnt | 200
67.1.1 | Sterilios, vienkartinės
67.1.2 | Kasetės efektyvus ilgis 34mm (±1mm)
67.1.3 | Kabutės pagamintos iš titano
67.1.4 | Kabutės aukštis 4,5mm (±0,5mm), plotis 4mm (±0,5mm)
67.1.5 | Kabučių skaičius kasetėje ne mažiau 11 vnt.
67.1.6 | Kasetė suderinta su daugkartinio naudojimo linijiniu siuvimo aparatu F30, arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
68 | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui
68.1 | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui | vnt | 200
68.1.1. | Sterilios, vienkartinės
68.1.2 | Kasetės efektyvus ilgis 55mm (±1mm)
68.1.3 | Kabutės pagamintos iš titano
68.1.4 | Kabutės aukštis 4,5mm (±0,5mm), plotis 4mm (±0,5mm)
68.1.5 | Kabučių skaičius kasetėje ne mažiau 19 vnt.
68.1.6 | Kasetė suderinta su daugkartinio naudojimo linijiniu siuvimo aparatu F60, arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
69 | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui
69.1 | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui | vnt | 160
69.1.1 | Sterilios, vienkartinės
69.1.2 | Kasetės efektyvus ilgis 94mm (±1mm)
69.1.3 | Kabutės pagamintos iš titano
69.1.4 | Kabutės aukštis 4,5mm (±0,5mm), plotis 4mm (±0,5mm)
69.1.5 | Kabučių skaičius kasetėje ne mažiau 33 vnt.
69.1.6 | Kasetė suderinta su daugkartinio naudojimo linijiniu siuvimo aparatu F90, arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
70 | Kempinėlė
70.1 | Kempinėlė | vnt | 4000
70.1.1 | Skirta sveikos odos plovimui ir dezinfekcijai
70.1.2 | Kempinėlė inpregnuota: chlorheksidino digliukonatas 4 g, propan-2-olis 3,9 g, citrinų rūgšties monohidratas 1,5 g, pagalbinės medžiagos q.s. 100 g.
70.1.3 | Tankis 1,02 g/ml (± 0,025 g/ml)
70.1.4 | Dydis 100mm x 100mm x 25 mm (±2,5 mm)
71 | Alergenų rinkinys
71.1 | Alergenų rinkinys | vnt | 6
71.1.1 | Europinio standarto serija.
71.1.2 | Alergenai švirkštuose po 5ml ir buteliukuose po 8 ml.
71.1.3 | 32 skirtingų alergenų rinkinys. Rinkinį sudaro:1) Kalio dichromatas, 2) Parafenilendiaminas (ppd), 3) Tiuramų mišinys, 4) Niomicino sulfatas, 5) Kobalto chloridas, 6) Benzokainas, 7) Nikelio sulfatas, 8) 2-Hydroxyethyl methacrylatas, 9) Kanifolija, 10) Parabenų mišinys, 11) N-Izopropil-n-fenil-4 Parafenilendiaminas, 12) Vilnos alkogoliai (lanolinas), 13) Merkaptatų mišinys, 14) Epoksidinės dervos, 15) Peru Balzamas, 16) 4-butilifenol formaldehido derva, 17) Merkaptobenzotiazolis, 18) Formaldehidas, 19) Aromatų mišinys I, 20) Seskviterpenelaktonų mišinys, 21) Natrio metabisulfitas, 22) Propolis, 23) Methylchloroisothiazolinonasa/Methylisothiazolinonas, 24) Budesonidas, 25) Tiksokortolio privalastas, 26) Metildibromogliutaronitrilas, 27) Aromatų mišinys II, 28) Hidroksimetilpertilcikloheksen karboksaldehidas, 29) Metilizotiazolinonas c. 0,2%, 30) Benzisothiazolinonas, 31) Tekstilės dažai, 32) Decyl gliukozidas
72 | Kontūras
72.1 | Kontūras | vnt | 400
Kontūras, tinkamas didelės tėkmės priemonėms prie DPV modulio Evita V800/V600, arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
72.1.1. | Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema
72.1.2 | Kontūre privalo būti du spiraliniai besikryžiuojantys kaitinimo laidai
72.1.3 | Turi turėti Microcell technologiją arba lygiaverčio tipo
72.1.4 | Vienkartiniai kliniškai švarūs, be latekso
72.1.5 | Skirti tiekti srovei iki 60l/min
72.1.6 | Suspaudžiamas tūris 1 l (± 10ml)
72.1.7 | Esant 30l/min tėkmei, pasipriešinimas įkvėpime - 0,85 cmH2O ( ±0,07 cmH2O)
72.1.8 | Kvėpimo kontūro ilgis 150cm (± 5cm)
72.1.9 | Kontūro vidinis diametras 14mm (± 1mm)
72.1.10 | Vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu
72.1.11 | Su atžyma įpilamo vandens kiekiui
72.1.12 | Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata, žarnelės ilgis 50cm-60cm
72.1.13 | Su 2 atvadais 22mm (± 0,5mm) diametro kontūro prijungimui ir prie DPVsu didelės tėkmės moduliu
72.1.14 | Rinkinys naudojamas vienam pacientui ne daugiau 14dienų
73 | Šviesolaidžio rinkinys lazeriui
73.1 | Šviesolaidžio rinkinys lazeriui | vnt | 1500
73.1.1 | Skirta venų varikozės gydymui
73.1.2 | Auksinis apvalkalas kartu su stiklo lydinio antgaliu
73.1.3 | Vienkartinis, sterilus
73.1.4 | Ilgis ne mažiau 85cm
73.1.5 | Į rinkinį įeina 21G echogeninė įvedimo adata, 4F 10cm (±0,5cm) introdiuseris/ plėtėjas, 45cm (±1cm) 0,018" nitinolinė/nerūdijančio plieno viela
73.1.6 | Šviesos srautas nukreiptas į venos spindį.
73.1.7 | Šviesolaidžio antgalio skersmuo 905µm (±2µm)
74 | Elektrodai
74.1 | Elektrodai | vnt | 260000
74.1.1 | 42 mm - 45 mm
74.1.2 | Kontaktinė dalis Ag/AgCl skystas gelis, putos
74.1.3 | Vienkartiniai
75 | Elektrodai
75.1 | Elektrodai | vnt | 2000
75.1.1 | 26 mm - 30 mm
75.1.2 | Kontaktinė dalis Ag/AgCl skystas gelis, putos
75.1.3 | Vienkartiniai
76 | Elektrodai viršodiniai elektrostimuliacijai
76.1 | Elektrodai viršodiniai elektrostimuliacijai | vnt | 2100
76.1.1 | Vienkartiniai, lipnūs elektrodai
76.1.2 | Skirti elektrostimuliacijai su elektrostimuliacijos aparatais
76.1.3 | Skirti individualiam naudojimui
76.1.4 | Tvirtinami tokiose vietose kaip peties sąnarys, čiurna
76.1.5 | Nereikia naudoti tvirtinančių medžiagų
76.1.6 | 50mm x 50mm (±2 mm)
76.2 | Elektrodai viršodiniai elektrostimuliacijai | vnt. | 1500
76.2.1 | Vienkartiniai, lipnūs elektrodai
76.2.2 | Skirti elektrostimuliacijai su elektrostimuliacijos aparatais
76.2.3 | Skirti individualiam naudojimui
76.2.4 | Tvirtinami tokiose vietose kaip peties sąnarys, čiurna
76.2.5 | Nereikia naudoti tvirtinančių medžiagų
76.2.6 | 50mm x 100mm (±10 mm)
77 | Bipoliariniai artroskopiniai elektrodai
77.1 | Bipoliariniai artroskopiniai elektrodai | vnt | 1800
77.1.1 | Vienkartiniai. Ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų
77.1.2 | Elektrodo darbinės dalies iki rankenos ilgis ne didesnis nei 15 cm
77.1.3 | Elektrodo darbinės dalies galiukai pasirinkimui turi būti lenkti 45°, 90° kampu arba tiesūs
77.1.4 | Skirti peties, kelio artroskopinėms operacijoms
77.1.5 | Jungiamojo laido ilgis ne trumpesnis nei 3m
77.1.6 | Kartu su elektrodais turi būti pateikiami du generatoriai panaudai sutarties laikotarpiu
78 | Neutralus elektrodas
78.1 | Neutralus elektrodas | vnt | 14500
78.1.2 | Vienkartinis, bendras plotas ne mažiau 200cm², laidus paviršius ne mažiau 137cm².
78.1.3 | Dvipolis, tinkamas elektrochiruruginiams generatoriams turintiems REM technologiją.
78.1.4 | Lipnus paviršius padengtas vandens pagrindu pagamintu hidrogeliu su akriline limpančia medžiaga, aplinkui elektrodą lipnus kraštelis galimam skysčių patekimui sumažinti.
78.1.5 | Vienkartinis, sandariose pakuotėse.
79 | Elektrodai defibriliacijos
79.1 | Elektrodai defibriliacijos | vnt | 100
79.1.1 | Elektrodai skirti išorinei stimuliacijai - defibriliacijai
79.1.2 | Vienkartiniai, kliniškai švarūs.
79.1.3 | Elektrodai su ne mažiau 1 m laidu
79.1.4 | Sukurtas pacientams sveriantiems ne mažiau 15kg
79.1.5 | Skirtas prijungti prie defibriliatoriaus „LIFEPAK 20e“ 11/12/15, arba lygiaverčių savybių aparatui teikiamu Ligoninei panaudai.
80 | Smegenų oksigenacijos elektrodai
80.1 | Smegenų oksigenacijos elektrodai | vnt | 50
80.1.1 | Nesterilūs, vienkartiniai, mišraus kraujo saturacijai matuoti
80.1.2 | Ilgis 75mm(±5 mm) su jungiamuoju kabeliu, kurio ilgis 80mm (±5 mm)
80.1.3 | Prijungiamas prie kabelio per specialai hermetizuotą jungtį
80.1.4 | Techniškai suderinamas su "SOMANETICS" smegenų oksigenacijos monitoriais INVOS 5100c, arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
80.1.5 | Individualiame įpakavime.
81 | Sensoriai miego gyliui matuoti
81.1 | Sensoriai miego gyliui matuoti | vnt | 50
81.1.1 | Davikliai tinka BIS miego gylio matavimo monitoriams ar monitorių moduliams
81.1.2 | Neinvaziniai, vienkartiniai
81.1.3 | Be latekso,kliniškai švarūs
81.1.4 | Tinka suaugusiems
82 | Neutralus paciento elektrodas
82.1 | Neutralus paciento elektrodas | vnt | 8000
82.1.1 | Vienkartinis, neutralus paciento elektrodas. Individualiose pakuotėse
82.1.2 | Laidus plotas 135 cm² (±7cm²), be latekso
82.1.3 | Biosuderinamas
82.1.4 | Padalintas, perdavimo medžiaga PET/aliuminis
82.1.5 | Drugelio formos
82.1.6 | Paviršius padengtas hidrogeliu, lipnus.
83 | Neutralus elektrodas
83.1 | Neutralus elektrodas | vnt | 6100
83.1.1 | Vienkartinis 2-jų dalių paciento elektrodas
83.1.2 | Viso elektrodo plotas 215cm (±6cm)
83.1.3 | Aktyvaus elektrodo plotas 118 - 128 cm
83.1.4 | Skirtas pacientams sveriantiems ne mažiau 15kg
83.1.5 | Padengtas lipniu geliu
83.1.6 | Laidas ne mažiau 3m
83.1.7 | Su universalia jungtimi
83.1.8 | Sandariose pakuotėse
83.1.9 | Suderintas su įstaigoje turimu elektrochirurginiu generatoriumi Force Triad Olympus ESG-400, arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
84 | Pasta elektrodų klijavimo
84.1 | Pasta elektrodų klijavimo | vnt | 70
84.1.1 | Skirta EEG elektrodų klijavimui. Pakuotė po 228g (± 2g)
84.1.2 | Sudėtyje yra: Polyoxyethylene20 cetyl Ether, Glycerin, CalciumCarbonate, 1,2 Propanediol, Potassium Chloride, Gelwhite, Sodium Chloride, Polyoxythylene 20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben tinkama EEG elektrodų klijavimui
85 | Abrazyvinė pasta
85.1 | Abrazyvinė pasta | vnt | 40
85.1.1 | Abrazyvinė pasta EEG odos elektrinės varžos sumažinimui
85.1.2 | Sudėtis: Vanduo, Aloiuminio oksidas, 1,2-propanediolis, Sodos poliakrilatas, metylparabenas, propylparabenas, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5
85.1.3 | Kiekis pakuotėje 100-150 g
86 | Klijų nuėmėjas
86.1 | Klijų nuėmėjas | vnt | 8
86.1.1 | Valiklis be acetono, gali būti naudojamas žmonėms, turintiems jautrią odą (nedirginantis odos).
86.1.2 | Sudėtyje nėra toksiškų medžiagų
86.1.3 | Gerai tirpsta vandenyje, nelakus
86.1.4 | Kiekis pakuotėje 400-500 ml
87 | Monopolinė rankenėlė
87.1 | Monopolinė rankenėlė | vnt | 2000
87.1.1 | Vienkartinė
87.1.2 | Sterili
87.1.3 | Monopolinių elektrodų laikiklis su 2 mygtukų valdymo jungtimi, skirtas darbui su 2,38 mm (±0,5mm)diametro elektrodais
87.1.4 | Rankenėlė su 320 cm (±10 cm) ilgio kabeliu ir tiesiu 70 mm (±1 mm) ilgio peiliuko formos elektrodu ir Valleylab tipo jungtimi į generatorių
88 | Jutiklis entropijos
88.1 | Jutiklis entropijos | vnt | 200
88.1.1 | Vienkartiniai, vientisi, su specialia jungtimi prie entropijos interfeisinio kabelio
88.1.2 | Pajungimo vietos su geliu ir specialiu abrazyvu tinkleliu
88.1.3 | Numeruotos pajungimo vietos
88.1.4 | Elektrodo sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido
88.1.5 | Naudojamas su GE entropijos matavimo prietaisais
89. | Apklotų rinkinys
89.1 | Apklotų rinkinys | vnt | 800
89.1.1 | Apklotų rinkinys skirtas artroskopijoms
89.1.2 | Pagamintas iš skysčiams atsparios, ne mažiau 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis - sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis - skysčiams nepralaidaus polietileno arba iš neaustinės SMS medžiagos su papildomu sugeriamuoju sluoksniu kritinėje zonoje
89.1.3 | Rinkinio sudėtis: Apklotas iš neaustinio pluošto, centre – elastinė medžiaga su anga
89.1.4 | Dydis ne mažiau 230 cm x 320 cm – 1 vnt.
89.1.5 | Prie apkloto pritvirtintas skysčių kontrolės maišas su 2 elastinėmis išleidimo angomis
89.1.6 | Apklotas instrumentų staliukui ne mažiau 150 cm x 190 cm – 1 vnt.
90 | Rinkinys epidūrinei anestezijai
90.1 | Rinkinys epidūrinei anestezijai | vnt | 1000
90.1.1 | Sterilus
90.1.2 | Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo arba lygiaverčio tipo adata 18G 80mm (± 2mm)
90.1.3 | Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos
90.1.4 | Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis
90.1.5 | Rentgenokontrastinis
90.1.6 | Su nukreipėju
90.1.7 | Kateterio sujungiklis "click" tipo arba lygiavertis, be latekso komponentų
90.1.8 | Be latekso komponentų
90.1.9 | 10ml (± 2ml) LOR švirkštas
90.1.10 | Antibakterinis filtras, filtro porų dydis 0,2µm, filtro fiksatorius
90.2 | Rinkinys epidūrinei anestezijai | vnt | 300
90.2.1 | Sterilus
90.2.2 | Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo arba lygiaverčio tipo adata 18G 130 mm (± 10mm)
90.2.3 | Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos
90.2.4 | Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis
90.2.5 | Rentgenokontrastinis
90.2.6 | Su nukreipėju
90.2.7 | Kateterio sujungiklis "click" tipo arba lygiavertis, be latekso komponentų
90.2.8 | Be latekso komponentų
90.2.9 | 10ml (± 2ml) LOR švirkštas