KLAUSIMYNAS

BIPOLIARINĖS BEI ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS LAPAROSKOPINĖMS BEI ATVIROMS OPERACIJOMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

BIPOLIARINĖS BEI ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS LAPAROSKOPINĖMS BEI ATVIROMS OPERACIJOMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės. Instrumentai turi būti suderinami su ligoninės turimu Ethicon generatoriumi GEN11 arba lygiavertis aparatas suteikiamas ligoninei panaudai (ne mažiau nei 2 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai |  |  |
|  | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 90 mm |  |  |
|  | Lenkta darbinė dalis |  |  |
|  | Atraminis padas apačioje |  |  |
|  | Žirklių tipo rankena |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |
|  | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo |  |  |
|  | Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai |  |  |
|  | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių |  |  |
|  | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą |  |  |
|  | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms |  |  |
|  | Sterilios |  |  |
| 1.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai |  |  |
|  | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 170 mm |  |  |
|  | Lenkta darbinė dalis |  |  |
|  | Atraminis padas apačioje |  |  |
|  | Žirklių tipo rankena |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |
|  | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo |  |  |
|  | Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai |  |  |
|  | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių |  |  |
|  | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms |  |  |
|  | Sterilios |  |  |
|  | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą |  |  |
| 1.3. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės |  |  |
|  | Dydis: 5,0 mm ±0,5 mm x 360 mm ±10 mm |  |  |
|  | Lenkta darbinė dalis |  |  |
|  | Pistoleto tipo rankena |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |
|  | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo |  |  |
|  | Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai |  |  |
|  | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą |  |  |
|  | Sterilios |  |  |
|  | Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai |  |  |
| 1.4. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu laparoskopinėms operacijoms |  |  |
|  | Laido ilgis: 5 m ilgio |  |  |
|  | Autoklavuojamas |  |  |
|  | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms |  |  |
|  | Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti |  |  |
|  | Rankena tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms |  |  |
| 1.5. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu atviroms operacijoms |  |  |
|  | Laido ilgis: 5 m ilgio |  |  |
|  | Autoklavuojamas |  |  |
|  | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms |  |  |
|  | Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti |  |  |
|  | Rankena tinka instrumentams, skirtiems atvirai chirurgijai |  |  |
| 2 | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės. Generatorius pateikiamas panaudai - 2 vnt. |  |  |
| 2.1. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės |  |  |
|  | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm |  |  |
|  | Instrumento diametras: 5 mm |  |  |
|  | Instrumento darbinis ilgis: 370 mm ±1 mm |  |  |
|  | Pistoleto arba žirklių tipo rankena |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |
|  | Galima užlydyti ir nupjauti |  |  |
|  | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo |  |  |
|  | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360° |  |  |
|  | Darbinė dalis lenkta |  |  |
|  | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm |  |  |
|  | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm |  |  |
|  | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s |  |  |
|  | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm |  |  |
|  | Instrumentas vienkartinis, sterilus |  |  |
| 2.2. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės |  |  |
|  | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm |  |  |
|  | Instrumento diametras: 5 mm |  |  |
|  | Instrumento darbinis ilgis: 230 mm ±1 mm |  |  |
|  | Pistoleto arba žirklių tipo rankena |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |
|  | Galima užlydyti ir nupjauti |  |  |
|  | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo |  |  |
|  | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360° |  |  |
|  | Darbinė dalis lenkta |  |  |
|  | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm |  |  |
|  | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm |  |  |
|  | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s |  |  |
|  | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm |  |  |
|  | Instrumentas vienkartinis, sterilus |  |  |
| 2.3. | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės atvirai chirurgijai |  |  |
|  | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm |  |  |
|  | Instrumento darbinis ilgis: 190 mm ± 3 mm |  |  |
|  | Pistoleto arba žirklių tipo rankena |  |  |
|  | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu |  |  |
|  | Darbinė dalis lenkta |  |  |
|  | Pjovimo ilgis: 15 mm ± 0,5 mm |  |  |
|  | Koaguliacija: 17 mm ± 0,5 mm |  |  |
|  | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s |  |  |
|  | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm |  |  |
|  | Instrumentas vienkartinis, sterilus |  |  |