KLAUSIMYNAS
BIPOLIARINĖS BEI ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS LAPAROSKOPINĖMS BEI ATVIROMS OPERACIJOMS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



BIPOLIARINĖS BEI ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS LAPAROSKOPINĖMS BEI ATVIROMS OPERACIJOMS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1
	Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės. Instrumentai turi būti suderinami su ligoninės turimu Ethicon generatoriumi GEN11 arba lygiavertis aparatas suteikiamas ligoninei panaudai (ne mažiau nei 2 vnt.)
	 
	

	1.1.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai 
	 
	

	 
	Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 90 mm
	 
	

	 
	Lenkta darbinė dalis
	 
	

	 
	Atraminis padas apačioje
	 
	

	 
	Žirklių tipo rankena
	 
	

	 
	Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
	 
	

	 
	Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo
	 
	

	 
	Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai
	 
	

	 
	Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių
	 
	

	 
	Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą
	 
	

	 
	Žnyplės skirtos atviroms operacijoms
	 
	

	 
	Sterilios
	 
	

	1.2.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai 
	 
	

	 
	Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 170 mm
	 
	

	 
	Lenkta darbinė dalis
	 
	

	 
	Atraminis padas apačioje
	 
	

	 
	Žirklių tipo rankena
	 
	

	 
	Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
	 
	

	 
	Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo
	 
	

	 
	Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai
	 
	

	 
	Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių
	 
	

	 
	Žnyplės skirtos atviroms operacijoms
	 
	

	 
	Sterilios
	 
	

	 
	Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą
	 
	

	1.3.
	Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės
	 
	

	 
	Dydis: 5,0 mm ±0,5 mm x 360 mm ±10 mm
	 
	

	 
	Lenkta darbinė dalis
	 
	

	 
	Pistoleto tipo rankena
	 
	

	 
	Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
	 
	

	 
	Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo
	 
	

	 
	Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai
	 
	

	 
	Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
	 
	

	 
	Sterilios
	 
	

	 
	Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai
	 
	

	1.4.
	Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu laparoskopinėms operacijoms
	 
	

	 
	Laido ilgis: 5 m ilgio
	 
	

	 
	Autoklavuojamas
	 
	

	 
	Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms
	 
	

	 
	Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti
	 
	

	 
	Rankena tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms
	 
	

	1.5.
	Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu atviroms operacijoms
	 
	

	 
	Laido ilgis: 5 m ilgio
	 
	

	 
	Autoklavuojamas
	 
	

	 
	Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms
	 
	

	 
	Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti
	 
	

	 
	Rankena tinka instrumentams, skirtiems atvirai chirurgijai
	 
	

	2
	Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės. Generatorius pateikiamas panaudai - 2 vnt.
	 
	

	2.1.
	Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės
	 
	

	 
	Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
	 
	

	 
	Instrumento diametras: 5 mm
	 
	

	 
	Instrumento darbinis ilgis: 370 mm ±1 mm
	 
	

	 
	Pistoleto arba žirklių tipo rankena
	 
	

	 
	Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
	 
	

	 
	Galima užlydyti ir nupjauti
	 
	

	 
	Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
	 
	

	 
	Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360°
	 
	

	 
	Darbinė dalis lenkta
	 
	

	 
	Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm
	 
	

	 
	Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm
	 
	

	 
	Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
	 
	

	 
	Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm
	 
	

	 
	Instrumentas vienkartinis, sterilus
	 
	

	2.2.
	Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės
	 
	

	 
	Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
	 
	

	 
	Instrumento diametras: 5 mm
	 
	

	 
	Instrumento darbinis ilgis: 230 mm ±1 mm
	 
	

	 
	Pistoleto arba žirklių tipo rankena
	 
	

	 
	Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
	 
	

	 
	Galima užlydyti ir nupjauti
	 
	

	 
	Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
	 
	

	 
	Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360°
	 
	

	 
	Darbinė dalis lenkta
	 
	

	 
	Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm
	 
	

	 
	Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm
	 
	

	 
	Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
	 
	

	 
	Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm
	 
	

	 
	Instrumentas vienkartinis, sterilus
	 
	

	2.3.
	Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės atvirai chirurgijai
	 
	

	 
	Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
	 
	

	 
	Instrumento darbinis ilgis: 190 mm ± 3 mm
	 
	

	 
	Pistoleto arba žirklių tipo rankena
	 
	

	 
	Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
	 
	

	 
	Darbinė dalis lenkta
	 
	

	 
	Pjovimo ilgis: 15 mm ± 0,5 mm
	 
	

	 
	Koaguliacija: 17 mm ± 0,5 mm
	 
	

	 
	Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
	 
	

	 
	Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm
	 
	

	 
	Instrumentas vienkartinis, sterilus
	 
	



2

