- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KP-3430 Reagentai ir eksploatacinės medžiagos bendro hematologinio tyrimo su leukocitų diferencijavimu atlikimui bei įrangos įsigijimas panaudos būdu

techninė specifikacija

BVPŽ kodai: pagrindinis - 33696500-0 Laboratoriniai reagentai; papildomi - 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 50312000 Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas

I. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas savo sąskaita pristato  analizatorius (2 vnt.) arba dviejų analizatorių sistemą / įrangą Pirkėjui adresu: L. Asanavičiūtės 27a, Vilnius.

- Siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.

- Su įrangos pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas Pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu, teikimas lietuvių kalba, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimai.

- Analizatoriai / sistema pristatoma kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (-iais) (papildomas BVPŽ kodas  31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai), spausdintuvu, programine įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) ir kitomis reikalingomis priemonėmis. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu ir jo priedais (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga).

- Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

- Visas bendravimas ir susirašinėjimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo personalo apmokymu dirbti su įranga, konsultacijų teikimu, bendravimu visais įrangos remonto ir techninės priežiūros klausimais, turi vykti lietuvių kalba.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Asanmeda“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūloma įranga visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimo instrukcijos ir gamintojo parengti techniniai aprašai anglų ir lietuvių kalba, ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretus techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas.

- Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą  arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Su pasiūlymu pateikti įrangos galiojantį CE ženklinimo sertifikatą ar galiojančią EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalbomis.

- Reagentai ir papildomos priemonės turi būti patvirtintos įrangos gamintojo, skirtos tiekėjo siūlomiems analizatoriams. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir papildomų priemonių instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

- Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (6 dienas per savaitę atliekama ne mažiau kaip dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (60 mėn.), siūlomas analizatorių skaičius. Daryti prielaidą, kad tyrimai abiem analizatoriais bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės (dirbama 6 dienas per savaitę), kalibracijų (jei reikalinga), metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.

- Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatorių darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM.

II. Techniniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga | Automatinis hematologinis analizatorius (5 Diff, 2 vnt.) arba dviejų analizatorių sistema. | Įrašomi siūlomų analizatorių modeliai, gamintojas, kilmės šalis. |  |
|  | Matuojami ne mažiau kaip šie klinikiniai parametrai | RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDV-CV, PLT, PDW, MPV, PCT, WBC, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %). |  |  |
|  | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams | Matuojami nesubrendę granulocitai, pakitę limfocitai, blastai, branduolėti eritrocitai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (flags). |  |  |
|  | Mėginys | Veninis, kapiliarinis kraujas. |  |  |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) veninio kraujo mėgintuvėlių (13x75 mm); b) kapiliarinio kraujo mikromėgintuvėlių. |  |  |
|  | Tyrimui atlikti reikalingas mėginio tūris | Ne daugiau 110 μl |  |  |
|  | Mėginių talpa | Automatiniam mėginių padavimui: - ne mažiau kaip 50 veninio kraujo mėgintuvėlių - nepertraukiamas mėginių talpinimas |  |  |
|  | Našumas | Ne mažiau 100 tyrimų per valandą dirbant automatiniu režimu. |  |  |
|  | Mėginio paėmimas | a) iš uždarų veninio kraujo mėgintuvėlių automatiniame režime, automatiškai adata praduriant kamštį; b) iš uždarų arba atvirų kapiliarinio kraujo mėgintuvėlių rankiniame režime. |  |  |
|  | Kokybės kontrolės atlikimas | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį. |  |  |
|  | Skubūs (STAT) mėginiai | Privaloma funkcija |  |  |
|  | Tyrimo kartojimas | Automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją. |  |  |
|  | Reagentų monitoringas | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo arba galiojimo laiko stebėjimas; c) įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. |  |  |
|  | Mėginių identifikavimas | a) pacientų mėginių identifikavimas nuskaitant brūkšninį kodą; b) kontrolinio kraujo mėginių identifikavimas nuskaitant brūkšninį kodą arba QR kodą arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID). |  |  |
|  | Galimybė įvesti paciento duomenis | Vardas, pavardė, gimimo data, lytis. |  |  |
|  | Kokybės kontrolė | a) kasdien (dirbama 6 dienas per savaitę) atliekama ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija (aukšta ir / arba /žema)); b) Levey-Jennings grafikai. |  |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip: WBC 0,5 – 299 (109/L) RBC 0,5 – 8 (1012/L) HGB 8 – 240 (g/l) HCT 2 – 60 (L/L) PLT 20 – 1450 (109/L) |  |  |
|  | Atmintis | ne mažiau 10 000 paciento rezultatų su histogramomis. |  |  |
|  | Saugus nuotolinis prisijungimas techniniam aptarnavimui (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas) | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. - Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus. |  | Pateikiama tiekėjo laisvos formos savo ir/ar nuotolinės pagalbos teikimo centro patvirtinimas, kad toks pagalbos teikimo centras egzistuoja ir funkcionuoja ir bus užtikrinami saugaus nuotolinio prisijungimo reikalavimai. |
|  | Prietaisas autonominis arba jungiamas prie nuotekų sistemos. Jei analizatorius jungiamas prie nuotekų sistemos, tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą reikiamą papildomą įrangą ir pajungia analizatorius savo lėšomis*. |  |  | Įrodymų nereikalaujama, tiekėjas nurodo pajungimo būdą |

* Tiekėjams bus suteikiama galimybė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos apžiūrėti Pirkėjo patalpą, kurioje turės būti sumontuoti panaudai siūlomi analizatoriai. Apžiūros tvarka nurodyta pirkimo sąlygose.

Tyrimų sąrašas ir kiekis

| Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu | 500 000 |

_______________________