Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1. Mokymai ≥1specialistui. Mokymų trukmė ≥ 2 akademinė val.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazerinė sistema | Naudojimo sritis: dermatologija |  |  |
| 2. | Elektros srovė | 100-240VAC, 50/60Hz |  |  |
| 3. | Valdymas | Lietimui jautrus ekranas ≥ 12 colių |  |  |
| 4. | Galia | ≥ 30W |  |  |
| 5. | Lazerio bangos ilgis | 10,6µm |  |  |
| 6. | Impulso trukmė ne mažesniame diapazone | Nuo 20 iki 5000 µs |  |  |
| 7. | Pasikartojimo dažnis | 0.2 sek; 0.5 sek; 0.7 sek; 1 sek; 1.5 sek; 2 sek; / vienkartinis |  |  |
| 8. | Persidengimas | Nuo 1 iki 10 |  |  |
| 9. | Lazerio dėmės dydis (frakcinis) | ≤ 120 mikronų |  |  |
| 10 | Lazerio dėmės dydis (frakcinis) visame skenavimo plote | ≤ 200 mikronų |  |  |
| 11. | Maksimali pulso energija (frakcinis) | ≤ 150 mJ |  |  |
| 12. | Lazerio konstrukcija | Mobilus su ratukais |  |  |
| 13. | Kartojimo dažnis | Nuo 0,2 iki 2 s |  |  |
| 14. | Pulsų dažnis ne mažesniame diapazone | Nuo 1Hz iki 999Hz |  |  |
| 15. | Procedūros plotas | ≥ 20 x ≥20mm |  |  |
| 16. | Antgaliai: |  |  |  |
| 16.1. | Frakcinis antgalis | Būtina |  |  |
| 16.2. | Chirurginis antgalis | Būtina |  |  |
| 16.2. 1 | Reguliuojamas lazerio pjūvio skersmuo chirurginiame antgalyje (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 0,2 – 1,3 mm |  |  |
| 17. | Lazerio režimai ne mažiau kaip | Frakcinis – abliacijai, ne frakcinis – coaguliacijai arba lygiaverčiai rėžimai |  |  |
| 18. | Lazerio šaudymo režimai ne mažiau kaip | Nuolatinis (CW), serijomis (pulse), pavieniai (single) arba lygiaverčiai rėžimai |  |  |
| 19. | Impulsų kaupimas (pulse stacking) technologija arba lygiavertė | Būtina |  |  |
| 20. | Vėsinimas | Vėsinimas oru |  |  |
| 21. | Optinis kreipimas | Artikuliuota rankena |  |  |
| 22. | Taikymosi lazeris | ≥ 4 mW, raudonos spalvos |  |  |
| 23. | Svoris | ≤ 50 kg |  |  |
| 24. | Komplektacija: | - Lazerio sistema, 1 vnt.; - Chirurginis antgalis, 1 vnt.; - Frakcinis antgalis, 1 vnt. |  |  |
| 25. | Klasifikacija | Ne žemiau kaip IIb klasė |  |  |
| 26. | Atitikimas IEC standartams | IEC60601-1 IEC60601-1-2 IEC60601-2-22 IEC 60825-1 arba lygiaverčiai standartai |  |  |
| 27. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 28. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |