ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIŲ PASTABAS

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) įvykdė Lazerinės sistemos pirkimo rinkos konsultaciją ir pateikia atsakymus:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių pastabos | PO atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Pasikartojimo dažnis | 0.2 sek; 0.5 sek; 0.7 sek; 1 sek; 1.5 sek; 2 sek; / vienkartinis | Nurodyti pasikartojantys dažniai su tiksliais laiko matais, siūlau nurodyti intervalus, nes ribojama konkurencija. | Šie skaičiai yra rinkos standartai, kuriuose dažniausiai dirba gydymo įstaigų specialistai, todėl į pateiktą pastabą PO neatsižvelgs. |
| 9. | Lazerio dėmės dydis (frakcinis) | ≤ 100 mikronų | Siūloma 120 mikronų, nes ribojama konkurencija | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakeistas taip: „≤ 120 mikronų“ |
| 10. | Maksimali pulso energija (frakcinis) | ≤ 150 mJ | 5-100mj | Reikalavimas nustatytas tikslu, kad įsigyti prietaisą kurio atliktos procedūros sukeltų kuo mažesnę komplikacijų riziką ir greitesnį gijimą, tam reikalinga didesnė impulso energija. Parametras nebus keičiamas. |
| 13. | Pulsų dažnis ne mažesniame diapazone | Nuo 1Hz iki 1000Hz | Nuo 1 iki 999Hz, ribojama konkurencija, 1HZ nedaro įtakos darbui. | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakeistas taip: „Nuo 1Hz iki 999Hz“ |
| 14. | Procedūros plotas | ≥ 20 x ≥20mm | 15x15mm, ribojama konkurencija nurodant procedūros plotą nuo 20mm | Dirbant 202 plotas yra beveik 2 kartus didesnis nei 152, taip atliekama beveik 2 kartus perpozicionavimų plotui padengti. Parametras nebus keičiamas. |
| 18. | Chirurginio antgalio skersmuo | 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3mm | Turbūt turėjote omenyje cm, mūsų parametrai 50mm, 75mm, 100m. prašome į tai atsižvelgti, nes ribojama konkurencija. Jei pakeistume matavimo vienetus iš mm i cm, tuomet rinkoje yra vienas lazeris atitinkantis šį reikalavimą, kas riboja konkurenciją. | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakeistas taip: „Reguliuojamas lazerio pjūvio skersmuo chirurginiame antgalyje (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) 0,2 – 1,3 mm“ |
| 19. | i-Stack arba lygiavertė technologija | Būtina | Prašome patikslinimo technologijos arba lygiavertės technologijos. Pagal pateiktus parametrus, panašumu rasta tik pas vieną gamintoją. | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakeistas taip: „Impulsų kaupimas (pulse stacking) technologija arba lygiavertė“ |
| 26. | Atitikimas IEC standartams | IEC60601-1 IEC60601-1-2 IEC60601-2-22 IEC 60825-1 arba lygiaverčiai standartai | Šis reikalavimas yra perteklinis, nes medicininiai lazeriai pagal savo prigimtį ir sertifikavimo tvarką jau atitinka tarptautinius standartus IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-22 bei IEC 60825-1. Šių standartų laikymasis yra privalomas tiek gamybos, tiek rinkos priežiūros procese, todėl papildomai akcentuoti šį punktą nebereikia. | PO norėdama įsigyti medicininį lazerį, saugų ir pritaikytą darbui su pacientais, privalo užtikrinti, kad lazeris atitinka šiuos standartus. Parametras nebus keičiamas. |