TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis

	1. dalis (Sutartis raštu)
	Endoskopų plovimo mašina
	
	

	1.1. objektas
	Dviejų talpyklų endoskopų plovimo – dezinfekcijos mašina
	vnt.
	1

	1.1.1. parametras
	Mašina vienu metu gali plauti ≥ 4 mažesnių endoskopų: bronchoskopai, cistoskopai, laringoskopai, choledochoskopai
	
	

	1.1.2. parametras
	Endoskopų tipai lankstūs ir kieti
	
	

	1.1.3. parametras
	Asinchroninis endoskopų plovimo - dezinfekcijos talpyklos veikia nepriklausomai viena kuo kitos. Galimybė skirtingu metu pakrauti talpyklas ar paleisti plovimo ciklus.
	
	

	1.1.4. parametras
	Endoskopų kanalų prijungimo prie mašinos kasečių sistema naudojama transportavimui, prijungimui prie mašinos ir laikymui aktyviose endoskopų spintose.
	
	

	1.1.5. parametras
	Endoskopų jungtys: viena bendra jungtis prijungti endoskopą prie plovimo mašinos, ta pati jungtis naudojama prijungti endoskopą prie aktyvios endoskopų laikymo spintos.
	
	

	1.1.6. parametras
	Endoskopų plovimo mašina suderinama su skirtingų gamintojų endoskopais: Fujifilm, Pentax, Olympus, Karl Storz.
	
	

	1.1.7. parametras
	Galia ≤ 1000 W.
	
	

	1.1.8. parametras
	Dubens dydis ≥ 48 x 43 cm.
	
	

	1.1.9. parametras
	Mašinos korpuse įmontuoti ratukai transportavimui.
	
	

	1.1.10. parametras
	Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą, viso ciklo metu sistema monitoruoja slėgį endoskope ir esant slėgio nuokrypiui nutraukia plovimo ciklą.
	
	

	1.1.11. parametras
	Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra paskirtas sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę. Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 7 kanalų.
	
	

	1.1.12. parametras
	Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 35 min.
	
	

	1.1.13. parametras
	Nuotolinis prisijungimas prie mašinos diagnostikai, valdymui, programinės įrangos atnaujinimui ir servisui.
	
	

	1.1.14. parametras
	Nuotolinis prisijungimas prie mašinos diagnostikai, valdymui, programinės įrangos atnaujinimui ir informacija.
	
	

	1.1.15. parametras
	Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje naudojama neperdirbamos dezinfekcijos priemones (angl. single-shot, vienkartinė chemija).
	
	

	1.1.16. parametras
	Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė - Peracto rūgštis.
	
	

	1.1.17. parametras
	Aukšto lygio dezinfekcijos priemonei reikalinga temperatūra 20º - 40ºC diapazone.
	
	

	1.1.18. parametras
	Dezinfekcijos priemonės sunaudojimas per ciklą ≤ 450 ml.
	
	

	1.1.19. parametras
	Ploviklio (detergento) sunaudojimas per ciklą ≤ 20 ml.
	
	

	1.1.20. parametras
	Vandens sunaudojimas per ciklą: pilnas plovimodezinfekcijos ciklas ≤ 50 l; dezinfekcijos fazėje ≤ 20 l.
	
	

	1.1.21. parametras
	Privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
	
	

	1.1.22. parametras
	Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn.
	
	



