TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Endoskopų plovimo mašina |  |  |
| 1.1. objektas | Dviejų talpyklų endoskopų plovimo – dezinfekcijos mašina | vnt. | 1 |
| 1.1.1. parametras | Mašina vienu metu gali plauti ≥ 4 mažesnių endoskopų: bronchoskopai, cistoskopai, laringoskopai, choledochoskopai |  |  |
| 1.1.2. parametras | Endoskopų tipai lankstūs ir kieti |  |  |
| 1.1.3. parametras | Asinchroninis endoskopų plovimo - dezinfekcijos talpyklos veikia nepriklausomai viena kuo kitos. Galimybė skirtingu metu pakrauti talpyklas ar paleisti plovimo ciklus. |  |  |
| 1.1.4. parametras | Endoskopų kanalų prijungimo prie mašinos kasečių sistema naudojama transportavimui, prijungimui prie mašinos ir laikymui aktyviose endoskopų spintose. |  |  |
| 1.1.5. parametras | Endoskopų jungtys: viena bendra jungtis prijungti endoskopą prie plovimo mašinos, ta pati jungtis naudojama prijungti endoskopą prie aktyvios endoskopų laikymo spintos. |  |  |
| 1.1.6. parametras | Endoskopų plovimo mašina suderinama su skirtingų gamintojų endoskopais: Fujifilm, Pentax, Olympus, Karl Storz. |  |  |
| 1.1.7. parametras | Galia ≤ 1000 W. |  |  |
| 1.1.8. parametras | Dubens dydis ≥ 48 x 43 cm. |  |  |
| 1.1.9. parametras | Mašinos korpuse įmontuoti ratukai transportavimui. |  |  |
| 1.1.10. parametras | Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą, viso ciklo metu sistema monitoruoja slėgį endoskope ir esant slėgio nuokrypiui nutraukia plovimo ciklą. |  |  |
| 1.1.11. parametras | Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra paskirtas sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę. Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 7 kanalų. |  |  |
| 1.1.12. parametras | Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 35 min. |  |  |
| 1.1.13. parametras | Nuotolinis prisijungimas prie mašinos diagnostikai, valdymui, programinės įrangos atnaujinimui ir servisui. |  |  |
| 1.1.14. parametras | Nuotolinis prisijungimas prie mašinos diagnostikai, valdymui, programinės įrangos atnaujinimui ir informacija. |  |  |
| 1.1.15. parametras | Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje naudojama neperdirbamos dezinfekcijos priemones (angl. single-shot, vienkartinė chemija). |  |  |
| 1.1.16. parametras | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė - Peracto rūgštis. |  |  |
| 1.1.17. parametras | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonei reikalinga temperatūra 20º - 40ºC diapazone. |  |  |
| 1.1.18. parametras | Dezinfekcijos priemonės sunaudojimas per ciklą ≤ 450 ml. |  |  |
| 1.1.19. parametras | Ploviklio (detergento) sunaudojimas per ciklą ≤ 20 ml. |  |  |
| 1.1.20. parametras | Vandens sunaudojimas per ciklą: pilnas plovimodezinfekcijos ciklas ≤ 50 l; dezinfekcijos fazėje ≤ 20 l. |  |  |
| 1.1.21. parametras | Privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |  |
| 1.1.22. parametras | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn. |  |  |