TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Infuzinių pompų stotelė ir infuzinės pompos |  |  |
| 1.1. objektas | Infuzinių pomnpų stotelė | vnt. | 7 |
| 1.1.1. parametras | Įstatomų pompų skaičius ≥ 6 vietų |  |  |
| 1.1.2. parametras | Galimų pompų rūšys: švirkštinės ir tūrinės |  |  |
| 1.1.3. parametras | Aliarmai: vizualiniai, akustiniai |  |  |
| 1.1.4. parametras | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 1 val. |  |  |
| 1.1.5. parametras | Jungtys: 1. RJ45 arba lygiavertė 2. Personalo iškvietimo |  |  |
| 1.1.6. parametras | Klasifikacija: 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė)2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės (arba lygiavertė) |  |  |
| 1.1.7. parametras | Skausmo kontrolės pultelis: jungiasi prie švirkštinės pompos arba pompų stotelės |  |  |
| 1.2. objektas | Infuzinė švirkštinė pompa | vnt. | 42 |
| 1.2.1. parametras | Pompos ekranas: spalvotas, ≥ 5 colių lietimui jautrus ekranas |  |  |
| 1.2.2. parametras | Naudojamų švirkštų dydžiai: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml |  |  |
| 1.2.3. parametras | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas: būtina |  |  |
| 1.2.4. parametras | Smūginė dozė (boliusas) : 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris)2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |  |
| 1.2.5. parametras | Aliarmai: 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |  |
| 1.2.6. parametras | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 10 val. |  |  |
| 1.2.7. parametras | Infuzijos greitis:ne siauresnėse nei 0,1 ml/val. - 1200 ml/val. ribose |  |  |
| 1.2.8. parametras | Vaistų biblioteka: 1. ≥ 5000 vaistų sąrašas 2. ≥ 30 vaistų kategorijų 3. Spalvinis vaistų žymėjimas4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) |  |  |
| 1.2.9. parametras | Infuzijos tikslumas ≤ 2 % |  |  |
| 1.2.10. parametras | Okliuzijos aptikimas 1. 80 - 800 mmHg2. 9 jautrumo nustatymo lygiai |  |  |
| 1.2.11. parametras | Pompos svoris ≤ 2 kg |  |  |
| 1.2.12. parametras | KVO (atviros venos palaikymo) funkcija: būtina |  |  |
| 1.2.13. parametras | Galimybė užprogramuoti infuzijos greitį per tūrį ir laiką: būtina |  |  |
| 1.2.14. parametras | Klasifikacija: 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) |  |  |
| 1.3. objektas | Infuzinė tūrinė pompa | vnt. | 14 |
| 1.3.1. parametras | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis: 1. Parenteriniam, enteriniam maitinimui 2. Tirpalų lašinimui |  |  |
| 1.3.2. parametras | Pompos ekranas: spalvotas, 5 colių, lietimui jautrus ekranas |  |  |
| 1.3.3. parametras | Smūginė dozė (boliusas) : 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris)2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |  |
| 1.3.4. parametras | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo - būtina |  |  |
| 1.3.5. parametras | Aliarmai: 1. Akustiniai ir vizualiniai2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |  |
| 1.3.6. parametras | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 10 val. |  |  |
| 1.3.7. parametras | Infuzijos greitis 0,1 – 1500 ml/val |  |  |
| 1.3.8. parametras | Vaistų biblioteka: 1. 5000 vaistų sąrašas 2. 30 vaistų kategorijų 3. Spalvinis vaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) |  |  |
| 1.3.9. parametras | Infuzijos tikslumas ≤ ±3% |  |  |
| 1.3.10. parametras | Okliuzjos aptikimas 1. 75 - 825 mmHg 2. 9 jautrumo nustatymo lygių |  |  |
| 1.3.11. parametras | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) :0,01 – 9999 ml |  |  |
| 1.3.12. parametras | Pompos svoris ≤ 2 kg |  |  |
| 1.3.13. parametras | Klasifikacija: 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 2. 2.Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasė |  |  |