# Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklių Techninė specifikacija

- Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti, validuoti (IQ/OQ/PQ) ir ištestuoti 45 vnt. ultra žemos temperatūros šaldiklius (toliau – Prekės) per 45 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes ir/arba geresnių techninių parametrų prekes, jeigu su pasiūlymu pateikia prekių lygiavertiškumo įrodymus. Nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su Prekėmis privalės pristatyti Prekių naudojimo ir priežiūros instrukciją.

- Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti pasiūlymo pateikimo metu.

- Tiekėjas privalo apmokyti Užsakovo personalą dirbti su įranga.

- Tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu  turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

- Tiekėjas garantinį aptarnavimą, įvykus gedimui ar nenumatytam atvejui, privalo atlikti 24 val. per parą, darbo dienomis, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas. Minimalus reagavimo laikas į iškvietimą iki 4 val.

- Perkančiajai organizacijai Prekės turi būti pateiktos naujos (nenaudotos), pilnai sukomplektuotos, galinčios atlikti visas gamintojo numatytas funkcijas.

- Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo reikšmė | Siūlomos prekės techninės charakteristikos ir nuoroda į šaltinį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis. Šaldiklis privalo palaikyti ne mažiau nei -75 C temperatūrą. |  |
|  | Šaldiklio tipas | Vertikalus |  |
|  | Durys | - Izoliuotos, užrakinamos išorinės durys sumontuotos ant masyvių vyrių, leidžiančių atlikti durų reguliavimą eksploatacijos metu ir ne mažiau nei 2 vidinės durys; - Durų tarpiklis, blokuojantis drėgmės patekimą ir pašalinantis prišalimą; - Durų perimetro apšildymo sistema. - Galimybė atrakinti duris naudojant įrenginio ekraną, apsaugotu PIN kodu arba naudojant kortelę. |  |
|  | Vakuumo eliminavimas | 1. Rankiniu būdu atidaromas vakuumo eliminavimo vožtuvas ar/arba automatinis vakuumo eliminavimo vožtuvas. |  |
|  | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo -50 C – -86ºC. |  |
|  | Talpa | Kameros talpa ne mažiau nei 720 litrų. |  |
|  | Skyriai | 1. Šaldiklio vidus padalintas ne mažiau nei į 4 skyrius; 2. Lentynos reguliuojamo aukščio su galima apkrova ne mažiau kaip 50kg; 3. Izoliuotos, ne mažiau kaip 2 vidinės durys. |  |
|  | Komplektacija | CO2 rezervinio šaldymo įrenginys (CO2 „back-up“) – skirtas išlaikyti žemą temperatūrą, sutrikus elektros energijos tiekimui. |  |
|  | Ekranas | 1. Spalvotas LCD arba lygiaverčio tipo, prisilietimui, jautrus ekranas. 2. Grafinis palaikomos temperatūros atvaizdavimas pasirinktame laikotarpyje. 3. Durų užraktas nustatomas ir užprogramuojamas ekrane. |  |
|  | Valdymas | Mikroprocesorinis |  |
|  | Šaldymo sistema | Ne mažiau kaip du kompresoriai; Kaskadinė arba dviejų kontūrų. |  |
|  | Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo | Būtina, su pranešimo parodymo ekrane funkcija. |  |
|  | Jungtys ir sąsajos | USB, su galimybe perkelti duomenis CSV formatu ar į excel failu. |  |
|  | Apsauga | Slaptažodžio arba kodo apsauga. |  |
|  | Monitoringo ir aliarmu sistema (integruota arba papildoma su siūlomu šaldikliu suderinama sistema) | Būtinos funkcijos: 1. Visų sutrikimų garsinis ir vizualinis aliarmas, ribotas distancinis aliarmas; 1.1. kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema įspėjimas rodomas ekrane, kartu su garsiniu signalu. 1.2. Garsinis, vizualinis ir distancinis aliarmas sutrikus elektros energijos tiekimui; 1.3. Vizualinis ir garsinis atidarytų durų aliarmas; 1.4 Vidinės baterijos keitimo įspėjimas; 1.5. Išorinės temperatūros ribų pažeidimo rodomas ekrane; 1.6. Filtro keitimo įspėjimas (jei siūloma šaldiklio konstrukcija befiltrė – šis reikalavimas netaikomas); 2. Specialus kontaktinis terminalas aliarmo signalo distanciniam perdavimui trumpąja žinute SMS (papildomai gali būti el.paštu); 3. Programuojamas duomenų kaupimas su vidine atmintimi. Pasirenkamas matavimo intervalas nuo 2 min., fiksuojantis temperatūrą, durų atidarymo laikus, aliarmų istoriją. |  |
|  | Baterija | Būtina integruota baterija palaikanti valdiklio darbą dingus elektros |  |
|  | 4 ratukai, bent 2 iš jų su fiksatoriais ar stabdžiais. | Būtina. |  |
|  | Maitinimo įtampa | Nominalios vertės 230V 50 Hz. El. tinklas. |  |
|  | Instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų ar lietuvių kalba. |  |
|  | Validavimas | Prietaisui privalo būti atliktas IQ, OQ ir PQ validavimas pagal gamintojo reikalavimus. Kvalifikavimo (PQ) apimtis: 1) Temperatūros pasiskirstymo pakrautoje šaldiklio kameroje (ne mažiau kaip 70 proc. Tūrio) matavimo trukmė 72 val. (temperatūros registravimas 5 min. intervalais). Nemažiau 10 temperatūros matavimo daviklių; 2) Atlikti atidarytų durų testą (temperatūros registravimas 5 sek. Intervalais), palaikant atidarytas duris 1 min. Po durų atidarymo užfiksuoti laiką, per kurį šaldiklio visų daviklių išmatuojama temperatūra stabilizuojasi ir atitinka priimtinumo kriterijų; 3) Atlikti elektros dingimo testą registruojant temperatūrą 5 min. intervalais (kol bent vienas temperatūros matavimo daviklis išmatuos nuokrypį nuo priimtinumo kriterijų); 4) Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo šonų, viršaus ir apačios; 5) Visų matavimo testų metu papildomai registruoti aplinkos temperatūrą; 6) Įvertinti ir interpretuoti atliktų testų ir matavimų rezultatai, suformuluoti išvadas. - Matavimams skirta įranga turi būti paslaugos teikėjo nuosavybė (paslaugų atlikimo terminams užtikrinti) arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios matavimus. - Rekvalifikavimo metu matavimų įranga turi turėti galiojančius kalibravimo liudijimus (turi būti kalibruojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus). Matavimų įranga turi būti kalibruota tuose taškuose, kuriuose veikia rekvalifikuojama įranga. Kalibruojami ne mažiau nei trys taškai (kalibravimo liudijimų kopijos turi būti pateiktos prie rekvalifikavimo ataskaitų). Terminių procesų matavimams naudoti „ultra premium“ tipo termoporas (maksimali variacija 0,05 °C). Matavimo prietaisai turi būti kalibruojami prieš atliekant matavimus ir po jų (calibration verification). Turi būti pateiktos tai įrodančios ataskaitos prieš atliekant paslaugas. |  |
|  | Gamintojo garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |

PASTABOS:

1) Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.

2) Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

__________________________