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	Eil.
Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomo parametro atitikimas,
konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Darbo režimai
	
	

	1.1
	Skaitmeninė 2D mamografija;
	Būtina
	

	1.2
	Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė);
	Būtina
	

	1.3
	Kombinuotas 2D ir 3D mamografijos (tomosintezės) tyrimas vienu mentelės prispaudimu
	Būtina
	

	2.
	Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė);
	
	

	2.1
	Nuskaitymo kampas
	≥ 15˚
	

	2.2
	Skenavimo laikas
	≤ 5 s
	

	2.3
	Vaizdų rekonstrukcijos laikas
	≤ 10 s
	

	2.4
	Maksimalus tiriamojo  objekto storis
	≥ 15 cm
	

	3.
	Rentgeno spindulių generatorius
	
	

	3.1
	Generatoriaus tipas
	Aukšto dažnio
	

	3.2
	Galia
	≥ 7 kW
	

	3.3
	Įtampos diapazonas
	≥ (20-49) kV
	

	3.4
	mAs diapazonas
	≥ (3-500) mAs
	

	4.
	Rentgeno spindulių vamzdis
	
	

	4.1
	Anodo kampų skaičius
	≥ 2
	

	4.2
	Anodo šiluminė talpa
	≥ 300 kHU
	

	4.3
	Židinio dėmių skaičius
	≥ 2
	

	4.4
	Židinio dėmių skersmuo
	0,1 mm ± 0,1 mm
0,3 mm ± 0,1 mm
	

	4.5
	Filtravimo sistema
	Būtina, ≥ 4 filtrai
	

	5.
	Kolimatorius
	
	

	5.1
	Kolimatoriaus valdymas
	Būtina, pilnai automatinis ir rankinis
	

	6.
	C – lankas
	
	

	6.1
	Motorizuotas vertikalus judėjimas 
	Būtina
	

	6.2
	Motorizuoto vertikalaus judėjimo diapazonas
	≥ (710 - 1400) mm
	

	6.3
	Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus
	≥ 660 mm
	

	6.4
	Motorizuotas C-lanko pasukimas
	≥ 320o
	

	6.5
	Paciento veido apsauga
	Būtina
	

	6.6
	Kojinis C-lanko judėjimo valdymas 
	Būtina
	

	7.
	Kompresijos sistema
	
	

	7.1
	Kompresijos tipai
	Automatinė kompresija;
Rankinė kompresija.
	

	7.2
	Maksimali automatinės kompresijos jėga
	≥ 170 N
	

	7.3
	Maksimali rankinės kompresijos jėga
	≥ 250 N
	

	7.4
	Prispaudimo plokštelės 
	Ne mažiau nei dviejų dydžių: 
(24 x 29) cm ± 1 cm. 
(18 x 24) cm ± 1 cm su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms.
	

	8.
	Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema
	
	

	8.1
	Didinimo lygių skaičius
	≥ 2
	

	8.2
	Didinimo faktoriai
	≥ 1,5 kartų;
≥ 1,8 kartų.
	

	9.
	Rentgeno spindulių detektorius
	
	

	9.1
	Detektoriaus tipas
	Tiesioginės konversijos (a-Se)
	

	9.2
	Detektoriaus aktyvios zonos plotas
	≥ (240 x 290) mm
	

	9.3
	Pikselio dydis
	≤ 70 µm
	

	9.4
	Skiriamoji geba 2D mamografijai
	≥ 7 lp/mm
	

	9.5
	Skiriamoji geba 3D mamografijai (tomosintezei)
	≥ 3,5 lp/mm
	

	9.6
	Pilkumo lygių skaičius
	≥ 14 bitų
	

	10.
	Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema
	
	

	10.1
	Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą
	Būtina
	

	10.2
	Programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti
	Būtina
	

	11.
	Radiologijos technologo darbo vieta
	
	

	11.1
	Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus
	Būtina
	

	11.2
	Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai
	Būtina
	

	11.3
	Reguliuojamo aukščio technologo darbo vieta
	Būtina
	

	11.4
	Kojinis ekspozicijos jungiklis
	Būtina
	

	11.5
	Monitorių kiekis
	≥ 2
	

	11.6
	Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai
	Būtina
	

	11.7
	Vaizdų peržiūros monitorius
	Būtina, ≥ 3,0 megapikselių  
	

	11.8
	Galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka)
	Būtina
	

	11.9
	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)
	Būtina
	

	11.10
	Galimybė perduoti DICOM standarto vaizdus į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Store)
	Būtina
	

	11.11
	Galimybė spausdinti DICOM standarto  vaizdus (DICOM Print)
	Būtina
	

	11.12
	Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve)
	Būtina
	

	11.13
	Apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR)
	Būtina
	

	11.14
	Rentgeno apsauginis skydas
	Būtina, ≥ 0,5 mm Pb
	

	11.15
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu;
	Būtina
	

	12.
	Kiti reikalavimai
	
	

	12.1
	Garantinis laikotarpis
	≥ 12 mėnesiai
	





