SKAITMENINĖS MAMOGRAFIJOS SISTEMOS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo režimai |  |  |
| 1.1 | Skaitmeninė 2D mamografija; | Būtina |  |
| 1.2 | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė); | Būtina |  |
| 1.3 | Kombinuotas 2D ir 3D mamografijos (tomosintezės) tyrimas vienu mentelės prispaudimu | Būtina |  |
| 2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė); |  |  |
| 2.1 | Nuskaitymo kampas | ≥ 15˚ |  |
| 2.2 | Skenavimo laikas | ≤ 5 s |  |
| 2.3 | Vaizdų rekonstrukcijos laikas | ≤ 10 s |  |
| 2.4 | Maksimalus tiriamojo objekto storis | ≥ 15 cm |  |
| 3. | Rentgeno spindulių generatorius |  |  |
| 3.1 | Generatoriaus tipas | Aukšto dažnio |  |
| 3.2 | Galia | ≥ 7 kW |  |
| 3.3 | Įtampos diapazonas | ≥ (20-49) kV |  |
| 3.4 | mAs diapazonas | ≥ (3-500) mAs |  |
| 4. | Rentgeno spindulių vamzdis |  |  |
| 4.1 | Anodo kampų skaičius | ≥ 2 |  |
| 4.2 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |
| 4.3 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2 |  |
| 4.4 | Židinio dėmių skersmuo | 0,1 mm ± 0,1 mm 0,3 mm ± 0,1 mm |  |
| 4.5 | Filtravimo sistema | Būtina, ≥ 4 filtrai |  |
| 5. | Kolimatorius |  |  |
| 5.1 | Kolimatoriaus valdymas | Būtina, pilnai automatinis ir rankinis |  |
| 6. | C – lankas |  |  |
| 6.1 | Motorizuotas vertikalus judėjimas | Būtina |  |
| 6.2 | Motorizuoto vertikalaus judėjimo diapazonas | ≥ (710 - 1400) mm |  |
| 6.3 | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus | ≥ 660 mm |  |
| 6.4 | Motorizuotas C-lanko pasukimas | ≥ 320o |  |
| 6.5 | Paciento veido apsauga | Būtina |  |
| 6.6 | Kojinis C-lanko judėjimo valdymas | Būtina |  |
| 7. | Kompresijos sistema |  |  |
| 7.1 | Kompresijos tipai | Automatinė kompresija; Rankinė kompresija. |  |
| 7.2 | Maksimali automatinės kompresijos jėga | ≥ 170 N |  |
| 7.3 | Maksimali rankinės kompresijos jėga | ≥ 250 N |  |
| 7.4 | Prispaudimo plokštelės | Ne mažiau nei dviejų dydžių: (24 x 29) cm ± 1 cm. (18 x 24) cm ± 1 cm su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms. |  |
| 8. | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema |  |  |
| 8.1 | Didinimo lygių skaičius | ≥ 2 |  |
| 8.2 | Didinimo faktoriai | ≥ 1,5 kartų; ≥ 1,8 kartų. |  |
| 9. | Rentgeno spindulių detektorius |  |  |
| 9.1 | Detektoriaus tipas | Tiesioginės konversijos (a-Se) |  |
| 9.2 | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | ≥ (240 x 290) mm |  |
| 9.3 | Pikselio dydis | ≤ 70 µm |  |
| 9.4 | Skiriamoji geba 2D mamografijai | ≥ 7 lp/mm |  |
| 9.5 | Skiriamoji geba 3D mamografijai (tomosintezei) | ≥ 3,5 lp/mm |  |
| 9.6 | Pilkumo lygių skaičius | ≥ 14 bitų |  |
| 10. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema |  |  |
| 10.1 | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | Būtina |  |
| 10.2 | Programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti | Būtina |  |
| 11. | Radiologijos technologo darbo vieta |  |  |
| 11.1 | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina |  |
| 11.2 | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina |  |
| 11.3 | Reguliuojamo aukščio technologo darbo vieta | Būtina |  |
| 11.4 | Kojinis ekspozicijos jungiklis | Būtina |  |
| 11.5 | Monitorių kiekis | ≥ 2 |  |
| 11.6 | Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai | Būtina |  |
| 11.7 | Vaizdų peržiūros monitorius | Būtina, ≥ 3,0 megapikselių |  |
| 11.8 | Galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) | Būtina |  |
| 11.9 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |
| 11.10 | Galimybė perduoti DICOM standarto vaizdus į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Store) | Būtina |  |
| 11.11 | Galimybė spausdinti DICOM standarto vaizdus (DICOM Print) | Būtina |  |
| 11.12 | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina |  |
| 11.13 | Apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) | Būtina |  |
| 11.14 | Rentgeno apsauginis skydas | Būtina, ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 11.15 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu; | Būtina |  |
| 12. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 12.1 | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesiai |  |