Pirkimo sąlygų priedas Nr. 11

„6 pd. Techninė specifikacija. Operacinis stalas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

6 pirkimo objekto dalis. Operacinis stalas, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | OPERACINIS STALAS |  |  |
|  | Stalo tipas | Mobilus operacinis stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde. |  |
|  | Valdymo būdas | Elektrohidraulinis |  |
|  | Stalo elektrinis maitinimas | Akumuliatorių baterija, integruota operaciniame stale, pakraunama iš 220V±10% 50Hz elektros tinklo. |  |
|  | Keliamoji galia | ≥ 350 kg |  |
|  | Didžiausia rekomenduojama saugi darbinė (dinaminė – kai stalą galima pilnai reguliuoti) apkrova | Įprastinėje padėtyje ≥ 250 kg. |  |
|  | Fiksavimas darbinėje padėtyje | Darbinėje padėtyje operacinis stalas fiksuojamas elektriniu arba kojiniu pedalu aktyvuojamu stabdžiu |  |
|  | STALVIRŠIS |  |  |
|  | Stalviršio konstrukcija | Stalviršis susideda iš ne mažiau 4 sekcijų: 1. Galvos (su išmontavimo galimybe); 2. Nugaros atrama; 3. Dubens atrama; 4. Vienos arba dviejų dalių kojų sekcija. |  |
|  | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
|  | Išmontuojamos stalviršio sekcijos su nuėmimo-uždėjimo mechanizmais, turinčios fiksavimo priemones: fiksavimo rankenas, sraigtus ar kitus būdus. | Būtina |  |
|  | Stalviršio galvos ir kojų pusių sekcijas galima sukeisti vietomis, jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus. Normali ir reversinė stalviršio padėtis | Būtina. Galvos pusės stalviršio sekcijos gali būti montuojamos kojų pusėje ir atvirkščiai |  |
|  | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti | Būtinas abiejose stalo pusėse |  |
|  | Stalviršio matmenys | Ilgis ≥ 2000 mm; Plotis be šoninių bėgelių ≥ 500 mm. |  |
|  | ČIUŽINYS |  |  |
|  | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
|  | Pagamintas iš viskoelastinės ar analogiškos medžiagos, apsaugančios nuo pragulų | Būtina |  |
|  | Čiužinio storis | ≤ 90 mm |  |
|  | STALVIRŠIO PADĖTIES REGULIAVIMAS |  |  |
|  | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 250 |  |
|  | Motorizuotas anti –Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 250 |  |
|  | Motorizuotas lateralinės pozicijos nustatymas | ≥ 200 į abi puses |  |
|  | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (aukštis nurodytas be čiužinio) | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 700 iki 900 mm |  |
|  | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo – 350 iki + 700 |  |
|  | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo – 900 iki + 100 |  |
|  | Galvos sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo –450 iki + 200 |  |
|  | Išilginis stalviršio poslinkis | ≥ 300 mm |  |
|  | Motorizuotas stalviršio „0“ padėties nustatymas | Būtina |  |
|  | NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS |  |  |
|  | Su laidu. 1 vnt. | Būtina |  |
|  | KOMPLEKTACIJOJE OPERACINIŲ STALŲ PRIEDAI |  |  |
|  | Galvos sekcija 3 stalams | 3 vnt. |  |
|  | Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu tvirtinama prie šoninio operacinio stalo bėgelio 3 stalams | 6 vnt. |  |
|  | Kojų sekcija 3 stalams | 3 vnt. |  |
|  | Diržas paciento fiksavimui prie operacinio stalo 3 stalams | 3 vnt. |  |
|  | Geliniai paciento pozicionavimo priedai 3 stalams | Pagalvėlė galvai - 3 vnt. |  |
|  | Operacinio stalo metaliniai komponentai pagaminti iš AISI 304 arba AISI 316L klasės nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio). | Būtina |  |
|  | Atitikimas standartams IEC 60601-1-2 arba lygiaverčiams. | Būtina |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |