Pirkimo sąlygų priedas Nr. 13

„8 pd. Techninė specifikacija. Pacientų šildymo prietaisas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

8 pirkimo objekto dalis. Pacientų šildymo prietaisas, 5 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Paciento šildymo įrenginio paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą. |  |
|  | Reikalavimai įrenginio konstrukcijai: | Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba |  |
|  | Mobilus vežimėlis | Reguliuojamo aukščio ne mažesnėje amplitudėje 70-90 cm Su ne mažiau kaip 4 rateliais Su krepšiu vienkartinėms antklodėms laikyti |  |
|  | Prietaiso matmenys | Svoris ≤ 6,5 kg Išoriniai matmenys 30 cm x 35cm x 40 cm ± 2 cm (IxPxA) |  |
|  | Oro tiekimo į apklotą žarna | Ilgis 1,5-2 m |  |
|  | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | 1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 2. Su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 3. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus ne daugiau kaip 560C (sutinkamai IEC 80601—2-35) |  |
|  | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas), 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |
|  | Temperatūros pasirinkimo variantai | 32°C; 38°C arba 43°C |  |
|  | Pasiekiama nustatyta temperatūra | Ne ilgiau kaip per 40 s |  |
|  | Palaikomos temperatūros tikslumas | +/- 2.5ºC |  |
|  | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | - Techniniai aliarmai, - Viršytos temperatūros aliarmas, - Galimybė aliarmus laikinai išjungti |  |
|  | Šildymo įrenginio našumas | Ne mažiau 900 l/min. |  |
|  | Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema | 1. HEPA filtras arba lygiavertis, 2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 1000 val. |  |
|  | Komplektacija | - Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarą - Mobilus stovas įrenginio tvirtinimui - Komplekte turi būti 10 vnt. vienkartinių apklotų skirtų visam kūnui. |  |
|  | Triukšmingumas | ≤ 50 dBa |  |
|  | Maitinimas | 220V 10 50Hz |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |