Pirkimo sąlygų priedas Nr. 24

„19 pd. Techninė specifikacija. Gulimo paciento transportavimo vežimėliai su svarstyklėmis“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

19 pirkimo objekto dalis. Gulimo paciento transportavimo vežimėliai su svarstyklėmis, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Paskirtis | Pacientų transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse |  |
|  | Vežimėlio tipas | Paciento transportavimo vežimėlis: - su motorizuota pavara arba mechaniniu valdymu, - su integruotomis svarstyklėmis |  |
|  | Vežimėlio gulimas pagrindas | Ne mažiau keturių dalių; |  |
|  | Sėdimoji, kardiologinė pozicija | Būtina |  |
|  | Aukščio keitimas | - Vežimėlis su ne mažiau 2 teleskopinių kolonų kėlimo mechanizmu. - Aukštis valdomas hidrauliniu būdu, kojinių pedalų pagalba. - Kolonos be gofruotos gumos. |  |
|  | Važiuoklė | Keturi pagrindiniai, ne mažiau 20 cm skersmens ratukai ir penktas pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (manevringumui užtikrinimui) ratukas su spyruokliniu arba elektriniu mechanizmu. |  |
|  | Vežimėlio išoriniai matmenys | - Ilgis ribose nuo 215 cm iki 220 cm. - Plotis ribose nuo 85 cm iki 90 cm. |  |
|  | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau 300 kg |  |
|  | Centrinė stabdžių sistema | - Centrinė stabdžių sistema valdoma pedalais. - Ne mažiau kaip du pedalai skirtingose pusėse. |  |
|  | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | - Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 60 cm iki 85 cm. Matuojant nuo žemės iki čiužinio platformos. - Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais prieinamais iš abiejų vežimėlio šonų. - Pedalo/-ų pagalba gali būti atskirai nuleidžiamas galvūgalis ir kojūgalis ar visa čiužinio platforma vienu metu. - Aukštis reguliuojamas kolonų pagalba. |  |
|  | Nugarinės dalies reguliavimas | - Pakėlimo kampo nustatymas norimoje padėtyje amplitudė ne mažiau 0-85°. - Kampas fiksuojamas dujinės spyruoklės pagalba. - Valdoma rankenėlėmis sumontuotomis čiužinio platformos galvūgalio dalyje iš kairės ir dešinės pusių arba kampuose. |  |
|  | Šoniniai porankiai | - Šoninių porankių ilgis 125 cm – 150 cm ribose. - Aukštis 30 cm – 42 cm ribose nuo čiužinio platformos. |  |
|  | Integruotos rankenos | 1. Kojūgalyje integruotos stūmimo ir traukimo rankenos. 2. Nenaudojamas rankenas galima suskleisti/nulenkti. |  |
|  | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas | Ne mažiau 15°/-15° |  |
|  | Integruoti bamperiai | Smūgiams atsparūs bamperiai |  |
|  | Vežimėlio čiužinys | - Danga atspari valymui ir dezinfekcijai; - Čiužinio storis ne mažiau 8 cm; - Išmatavimai tinka vežimėlio čiužinio pagrindui; - Čiužinys tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba diržais arba kitokiu tvirtinimu su galimybe nuimti. |  |
|  | Deguonies baliono laikiklis | Laikiklis lengvai nuimamas/ pritvirtinamas arba integruotas į vežimėlio rėmą. |  |
|  | Infuzinių skysčių laikiklis | - Integruoti du teleskopinis infuzinių skysčių laikikliai-stūmimo rankenos. - Sumontuoti galvūgalio dalies kampuose, skirti infuzijai ir stumti vežimėlį. - Nulenkiami. |  |
|  | Rentgeno tyrimų atlikimas | Integruotas rentgeno kasetės laikiklis. |  |
|  | Fiksacijos diržai | Fiksacijos diržų tvirtinimo vietos- būtinos. Diržų komplekte pristatyti nebūtina. |  |
|  | Integruotos svarstyklės | - Su ekranu: rodo svorio rodmenis ir baterijos būklę. - Integruotas paciento išlipimo iš lovos aliarmas. - Svarstyklių valdymas integruotas vežimėlio kojūgalyje. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |