Pirkimo sąlygų priedas Nr. 27

„22 pd. Techninė specifikacija. Instrumentų plovimo mašina“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

22 pirkimo objekto dalis. Instrumentų plovimo mašina, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Pirminio nukenksminimo įrenginys | Paskirtis-atsiurbimo indų, šlapimo indų, skysčių, grindų plovimo kibirų, vienalyčių chirurginių instrumentų plovimas ir terminė dezinfekcija. Kraujo ir kūno skysčių išpylimas ir nukenksminimas, plovimas ir terminė dezinfekcija, su automatiniu ištuštinimo funkcija. |  |
|  | Konstrukcinis išpildymas | Pakrovimas turi būti iš viršaus arba iš priekio, modelis statomas ant grindų |  |
|  | Išorės matmenys | Ne daugiau 660x660x1800 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
|  | Valdymas | Pilnas plovimo ir dezinfekavimo proceso mikroprocesorinis valdymas |  |
|  | Įrenginys turi būti komplektuojamas: | Universalus laikiklis; Laikiklis atsiurbimo indams; Laikiklis instrumentų krepšeliui Automatinis išturštinimas uždarius duris. |  |
|  | Įrenginio kamera ir dangčio vidus arba durys be suvirinimo siūlių. | Nerūdijantis plienas 316 L arba lygiavertis |  |
|  | Kameros matmenys | Ne mažiau 400 x 460 x 400 mm (plotis x ilgis x gylis) |  |
|  | Elektros sunaudojimas procesui | ≤ 0,25 kWh |  |
|  | Įrenginyje turi būti nemažiau kaip šeši fiksuoti ir vienas besisukantis su vandens srove antgaliai | Būtina |  |
|  | Dezinfekcijos proceso metu turi vykti ir visos vamzdžių ir antgalių sistemos dezinfekcija | Būtina |  |
|  | Siekiant užtikrinti daiktų dezinfekciją dangtis ar durys negali būti atidaryti kol nesibaigė dezinfekcijos procesas | Dangtis ar durys neatsidaro kol nesibaigė dezinfekcija arba kol temperatūra nenusileido iki 55 °C |  |
|  | Įrenginio korpuso temperatūra turi neviršyti +60oC. | Būtina |  |
|  | Įrenginyje turi būti integruotas garo generatorius | Būtina |  |
|  | Įrenginys turi turėti nemažiau 3-jų standartinių programų: ekonominę, standartinė ir intensyvią – pasirinktinai | Būtina |  |
|  | Programos metu vandens sunaudojimas pilnam procesui su aušinimu: Ekonominės Standartinė Intensyvi | Ne daugiau 21 litro Ne daugiau 32 litrai Ne daugiau 40 litrų |  |
|  | Programos laikas: Ekonominės Standartinė Intensyvi | Ne daugiau 6 min. Ne daugiau 7 min. Ne daugiau 8 min. |  |
|  | Elektros maitinimas ir galingumas | Trifazis 380 V ±10%, ne daugiau 5,5 kW |  |
|  | Plovimas ir dezinfekcija | Pagal LST EN ISO 15883 arba lygiavertį standartą. Terminei dezinfekcijai garas gaminamas iš įmontuoto garo generatoriaus |  |
|  | Plovimo skysčio pompos ir lygio davikliai | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |