Pirkimo sąlygų priedas Nr. 31

„26 pd. Techninė specifikacija. Gyvybinių funkcijų monitorius su išplėstinėmis monitoravimo galimybėmis”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

26 pirkimo objekto dalis. Gyvybinių funkcijų monitorius su išplėstinėmis monitoravimo galimybėmis, jungimusi į centrinę stotį su duomenų archyvavimo galimybe, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Centrinės monitoravimo stoties serveris | 1 vnt. |  |
|  | Centrinės monitoravimo stoties serverio paskirtis | 1. Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle siūlomų paciento monitorių apjungimas ir valdymas 2. Išsaugoti paciento monitorių registruojamus duomenis |  |
|  | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) | ≥ 72 valandų |  |
|  | Centrinė monitoravimo stotis | 2 vnt. |  |
|  | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Pacientų monitorių valdymas nuotoliniu būdu 2. Naujų pacientų prijungimas, administravimas 3. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 4. Apjungia ≥ 30 paciento lovų |  |
|  | Stebėjimo stotis | 2 vnt. |  |
|  | Stebėjimo stoties funkcijos | 1. Pacientų monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 2. Individualus paciento monitorių registruojamų parametrų informacijos išdėstymas 3. Gali vaizduoti ≥ 30 paciento lovų |  |
|  | Centrinės monitoravimo stoties reikalavimai |  |  |
|  | Galimas vienu metu rodomų įrenginių skaičius centrinės stoties ekrane | ≥ 16 įrenginių |  |
|  | Stotys turi aliarmų sistemą | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |  |
|  | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma. |  |
|  | Nuotolinis prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties paciento monitoravimo duomenų peržiūrai ir stebėjimui realiu laiku | 1. Per tame pačiame tinkle esantį kompiuterį 2. Per Android ir IOS platformoms skirtas aplikacijas |  |
|  | Centrinės stoties programinė įranga pasirengusi integracijos darbams į ligoninės informacinę sistemą | 1. HL7 formatu 2. ADT funkcijų palaikymas (angl. admit discharge transfer) integracijai su ligoninės HIS 3. Neriboto galiojimo. |  |
|  | Centrinei monitoravimo ir stebėjimo stotims naudojami kompiuteriai | Atstovo parenkama įranga, užtikrinanti centrinės ir stebėjimo stočių pilną funkcionalumą. |  |
|  | Modulinis paciento monitorius | 3 vnt. |  |
|  | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 3. Ekrano įstrižainė ≥ 15 colių 4. Raiška ≥ (1200 x 750) taškų 5. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių |  |
|  | Transportinis paciento monitorius | 27 vnt. |  |
|  | Ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 5 colių įstrižainės |  |
|  | Registruojami parametrai | - EKG; - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - SpO₂; - Temperatūra; - Neinvazinis kraujospūdis; - Invazinis kraujospūdis. |  |
|  | Transportiniai paciento monitoriai (arba moduliniai) pateikiami su išplėstinėmis EKG galimybėmis | 1. iki 12 derivacijų EKG; 2. ST pokyčio grafinis atvaizdavimas; |  |
|  | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas. |  |
|  | Temperatūros matavimo kanalai | > 1 |  |
|  | Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10 % - 100 % |  |
|  | Saturacijos (SpO2) matavimo paklaida | < ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |
|  | ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) | Ne siauresnis nei 30 – 300 k./min |  |
|  | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius | > 1 |  |
|  | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei -30 – +300 mmHg |  |
|  | Transportinio paciento monitoriaus krovimo stotelės funkcijos | 1. Maitinimas ir baterijos krovimas 2. Vaizdo dubliavimas į išorinį ekraną 3. Suderinama su lietimui jautriu ekranu |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitorius | 2 vnt. |  |
|  | Monitoriaus ekranas | 1. ≥ 8 colių įstrižainės 2. Lietimui jautrus |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitorius palaiko EWS arba NEWS, arba NEWS 2, arba MEWS standartus | Galimybė standartus koreguoti pagal įstaigos protokolą |  |
|  | Registruojami parametrai | 1. Kvėpavimas iš SpO₂ 2. SpO₂ 3. Pulso dažnis iš SpO₂ 4. Temperatūra 5. Neinvazinis kraujospūdis |  |
|  | Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10% - 100% |  |
|  | Monitoriaus baterija | 1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė) 2. Užtikrina ≥ 2 valandos autonominį darbą iš baterijos |  |
|  | Bendri reikalavimai paciento monitoriams |  |  |
|  | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | - Maitinimo indikatorius - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius - Baterijos krovimo indikatorius |  |
|  | Monitoriaus aušinimas | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
|  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
|  | Bendri priedai paciento monitoriams: |  |  |
|  | Invazinio kraujospūdžio IBP modulis | 3 vnt. |  |
|  | CO₂ modulis (šalutinio srauto) | 3 vnt. |  |
|  | 3 elektrodų EKG kabelis | 54 vnt. |  |
|  | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 27 vnt. |  |
|  | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui | 27 vnt. |  |
|  | Skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 1. S dydžio manžetė – 10 vnt. 2. Standartinio dydžio manžetė - 27 vnt. 3. L dydžio manžetė - 27 vnt. 4. Manžetė dedama ant šlaunies – 27 vnt. |  |
|  | Vežimėlis gyvybinių funkcijų monitoriui | 2 vnt. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |