Pirkimo sąlygų priedas Nr. 32

„27 pd. Techninė specifikacija. Videolaringoskopas ir bronchoskopas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

27 pirkimo objekto dalis. Videolaringoskopas ir bronchoskopas, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
| 1 | Videolaringoskopas ir bronchoskopas – 1 kompl. |  |  |
| 1.1 | Video monitorius 1 vnt. | - Ekrano skersmuo ≥ 8“ - Raiška ≥ (1024 x 768) taškų; - ≥ 1 jungtis instrumentams; - Galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas; - Galimybė iškelti video vaizdus ir nuotraukas į laikmenas per USB tipo jungtį; - Monitorius turi turėti laikiklį pritvirtinamą prie stovo; - Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Komplektuojamas tinkamas akumuliatoriaus pakrovėjas ir laidas laringoskopo pleištui ir video monitoriui sujungti. |  |
| 1.2 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; - Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.3 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; - Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; - Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.4 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 2 dydžio pleištas; - Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; - Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.5 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | - Pleištas pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygomis (D- pleišto tipo arba lygiavertis); - Suaugusiems; - Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodu (LED) apšvietimu; - Kameros raiška: ≥ 1280 x 800 taškų; - Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.6 | Lankstus video endoskopas intubacijai 1 vnt. | - Techniškai suderinamas su p. 2.1 video monitoriumi; - Su siurbimo vožtuvu; - CMOS (arba lygiavertė) technologija; - Matymo kryptis 0 ± 10; - Matymo kampas 100 ± 10; - Darbinis ilgis 65 cm ± 5 cm; - Išorinis skersmuo 5,5 mm ± 0,2 mm; - Darbinio kanalo vidinis skersmuo 2,2 mm ± 0,1 mm; - Lenkimasis a/ž: (140 / 140) ± 10; - Komplektuojamas su vonele mirkymui ir konteineriu sterilizacijai dujose. |  |
| 1.7 | Vežimėlis 1 vnt. | - Pritaikytas komplektuojamam vaizdo monitoriui tvirtinti; - Aukštis 130 ± 15 cm; - Su ≥ 4 antistatiniais ratukais; - Su krepšiu ar spec. vietomis laringoskopo pleištams ir reikmenims susidėti; - Su laikikliu lanksčiam video endoskopui. |  |
| 2. | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
| 3. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 5. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |