Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6

„1 pd. Techninė specifikacija. Gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine stotimi“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

1 pirkimo objekto dalis. Gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine stotimi, 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
| I. | Gyvybinių funkcijų monitorius | 6 vnt. |  |
| 1. | Reikalavimai paciento monitoriui: |  |  |
| 1.1. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo; 2. TFT tipo arba lygiavertis; 3. Lietimui jautrus („touchscreen“); 4. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 43 cm; 5. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1920 x 1080 taškų |  |
| 1.2. | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“); 2. Parametrų valdymas ratuku, kompiuterinės klaviatūros ir pelytės pagalba |  |
| 1.3. | Monitoriaus konstrukcija | 1. Aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; 2. Integruota aliarmų pranešimų juosta arba LED indikatoriai, matomi iš prietaiso priekio ir šonų. |  |
| 1.4. | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius | ≥10 |  |
| 1.5. | Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų | ≥10 |  |
| 1.6. | Reikalavimas aušinimui | Pasyvus (be aušinimo ventiliatorių) |  |
| 1.7. | Sąsajos | 1. ≥1 USB jungtys; 2. ≥2 kompiuterinio tinklo jungtys; 3. ≥1 jungtis papildomam ekrano pajungimui |  |
| 1.8. | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | 1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa; 2. ST segmento analizė; |  |
| 1.9. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; 2. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje su ≥ 15 sek kreivių vaizdu; 3. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; 4. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu |  |
| 1.10. | Maitinimo šaltiniai | 1. Iš 230±10% V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Integruotas akumuliatorius arba išorinis nepetraukiamo maitinimo šaltinis, užtikrinantis monitoriaus darbo laiką ≥ 15 min. |  |
| 2. | Reikalavimai multiparametrų moduliui su ekranu: |  |  |
| 2.1. | Konstrukcija | 1. Mobilus; 2. Tvirtinamas ant įkrovimo stotelės |  |
| 2.2. | Funkcionalumas | Modulis gali būti naudojamas su visais siūlomais monitoriais |  |
| 2.3. | Reikalavimai modulio ekranui | 1. Spalvoto vaizdo; 2. Įstrižainė ≥ 6 colių; 3. Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius ≥ 3; 4. Lietimui jautrus ekranas („Touchscreen“), funkcijų pasirinkimui ir valdymui; 5. Apvertus monitorių 180 laipsnių, vaizdas turi apsiversti atininkamai 180 laipsnių. |  |
| 2.4. | Reikalavimai modulio akumuliatoriui | Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ≥ 180 min. |  |
| 3. | Monitoruojami parametrai: | - EKG - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - SpO2 - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - Invazinis kraujospūdis - Kapnometrija - ST segmento analizė - Tiesioginis spaudimo matavimas, ne mažiau kaip 2 kanalai |  |
| 3.1. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V; 2. ŠSD matavimo ribos ne siauresnės kaip 20-300 k/min; 3. ST segmento matavimas; 4. Aritmijų detekcija ir aliarmai |  |
| 3.2. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-45ºC; 2. Matavimo paklaida ≤ 0,1ºC (diapazone nuo 25-45ºC) |  |
| 3.3. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-250 mmHg; 2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis 3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  |
| 3.4. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 10-100%; 2. Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%); 3. Monitorius turi registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor, Masimo, arba lygiaverčiu jutikliu |  |
| 3.5. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo - 40 mmHg iki +340 mmHg; 2. Matavimo paklaida ≤ ±1,5 mmHg arba ≤ ± 3 % priklausomai kuri mažesnė. |  |
| 3.6. | Reikalavimai kapnometrijos matavimo moduliui | Matavimo metodika pagrindinės tėkmės technologija (arba lygiavertė) |  |
| 3.7. | Reikalavimai širdies funkcijos, hemodinamikos matavimo moduliui | 1.Matavimai: širdies minutinis tūris ir tiesioginis arterinis kraujo spaudimas; 2. Širdies minutinio tūrio matavimo metodika: invazinė (termodiliucijos metodu) arba lygiavertė; 3. Širdies minutinio tūrio matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,5 - 20 L/min. 4. Tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo kanalai – ne mažiau 4-i |  |
| 3.8. | Modulio pakrovimo stotelė | Būtina |  |
| 4. | Centrinė monitoravimo stotis | 1 kompl. |  |
| 4.1. | Minimalus prijungiamų paciento monitorių kiekis | ≥ 6 |  |
| 4.2. | Parametrų atvaizdavimas ekrane | Vieno monitoriaus ekrane, vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 6-ių pacientų hemodinaminius parametrus ir kreives |  |
| 4.3. | EKG matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 15 sek. |  |
| 4.4. | Tendencijų duomenų pateikimas ekrane | Skaitine arba grafine (kreivių) išraiška |  |
| 4.5. | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai |  |
| 4.6. | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus | ≥ 48 val. |  |
| 4.7. | Duomenų spausdinimas | Galimybė spausdinti stebėjimo rezultatų trendus, kreives, įvykius ir kt. |  |
| 4.9. | Centrinės stoties kompiuteris ir periferinė įranga: |  |  |
| 4.9.1. | Kompiuteris | 1. Kompiuteris turi būti iš siūlomos įrangos gamintojo (centrinės monitoravimo stoties programa instaliuota gamykloje) ir atitikti programinės įrangos keliamus reikalavimus; 2. Pagrindinė atmintis ne mažiau kaip 8 GB 3. Vidinis kietasis diskas ne mažiau kaip 256 GB SSD arba lygiaverčio tipo. 4. Programinė įranga negali būti riboto galiojimo laiko. |  |
| 4.9.2. | Ekranas su papildomais komponentais | 1. 2 vnt. 2. ≥ 43“ (109 cm) įstrižainės 3. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x1080 taškų 4. Vaizdo iš centrinės stoties perdavimui į gydytojų ir personalo kabinetus reikalinga įranga 5. Ekranų laikikliai jų tvirtinimui prie lubų ar sienų |  |
| 4.9.3. | Kompiuterio komplektacija: | 1. Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt. 2. Garsiaklabio kolonėlės – 1 kompl. 3. Kompiuterinė bevielė klaviatūra atspari valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms – 1 vnt. 4. Bevielė kompiuterinė pelytė – 1 vnt. |  |
| 5. | Komplektuojami monitoravimo moduliai ir kompenentai | 1. Paciento monitorius – 6 vnt. 2. Multiparametrų monitoravimo modulis su ekranu - 6 vnt. 2. Širdies funkcijos, hemodinaminių matavimų analizės modulis – 1 vnt. 2.1. Kabelis širdies minutinio tūrio monitoravimui – 1 vnt. 2.2. Kabelis tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo linijos prijungimui – 12 vnt. |  |
| 6. | Komplektuojami multiparametrų modulių priedai: | 1.EKG elektrodų prijungimo kabelis 5-ių elektrodų – 6 vnt. 2.EKG kabelio prailginimo laidas – 6 vnt. 2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems (Nellcor arba lygiavertė technologija) – 12 vnt., daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu. 3.SpO2 matavimo daviklio kabelio prailginimo laidas – 6 vnt. Reikalavimas nebūtinas jei SpO2 matavimo daviklio kabelis virš 2,5m ir prailginimo laidas netaikomas gamintojo. 3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte trijų skirtingų dydžių – 6 kompl. 4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus – 6 kompl. 5. Odos temperatūros matavimo daviklis – 6 vnt. 6. Kabelis tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo linijos prijungimui prie monitoriaus – 12 vnt. daugkartinio naudojimo; 7. Kapnometrijos matavimo jutiklis, daugkartinio naudojimo – 6 kompl. 8. Multiparametrų monitoravimo modulio su ekranu tvirtinimo stotelė atliekanti modulio elektros maitinimo, akumuliatoriaus įkrovimo ir kompiuterinio tinklo jungties funkcijas – 6 vnt. 9. Multiparametrų monitoravimo modulio su ekranu transportavimo stotelė modulio tvirtinimui prie paciento transportavimo vežimėlio jo pervežimo metu – 1 vnt. |  |
| 7. | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |