Konkurso sąlygų

priedas Nr. 1

Techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto dalims:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) pirkėjo specialistus, ne trumpiau  kaip 2 valandas.

1 pirkimo objekto dalis – Gyvūnų inkubatoriai – 2 vnt.

| Eil. nr. | Pirkimo objekto parametrai | Reikalaujama pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Paskirtis | Gyvūnų inkubatorius |  |
|  | Temperatūros/ drėgmės kontrolė ir nustatymai | Automatinė |  |
|  | Centrinė šildymo sistema | Būtina |  |
|  | Temperatūros kiekio intervalas | Ne nežiau nei 37°C |  |
|  | Instaliuota vandens pompa | Būtina |  |
|  | Drėgmės kiekio intervalas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 40% iki 60% |  |
|  | Netinkamos temperatūros aliarmo indikatorius | Būtina |  |
|  | 5 pakopų pritemdomasis įtaisas vidaus apšvietimo valdymui | Būtina |  |
|  | Šildoma drėkinimo sistema naikinanti mikrobus | Būtina |  |
|  | Ventiliatorius optimaliam vidinės aplinkos valdymui | Būtina |  |
|  | Turi būti galima pajungti inhaliatorius (kvėpavimo terapijos aparatas) ir deguonies balionas. | Jie turi turėti galimybę būti naudojami atskirai arba tuo pačiu metu |  |
|  | Įmontuotas oro filtras | Turi pašalinti dulkes |  |
|  | Sukamos durys | Būtina |  |
|  | Įdubęs dugno dėklas | Būtina |  |
|  | Įrenginio neto svoris | 10 kg +/- 0,1kg. |  |
|  | Matmenys | Plotis x ilgis x aukštis: 855x470x440 mm (+/-0,1mm) |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėn |  |
|  | Apmokymai | Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas. |  |

2 pirkimo objekto dalis – Išmanusis inkubatorius - 1 vnt.

| Eil. nr. | Pirkimo objekto parametrai | Reikalaujama pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Paskirtis | Išmanusis inkubatorius |  |
|  | Liečiamas (arba lygiavertis) ekranas | LCD arba lygiavertis |  |
|  | Oro temperatūros indikatorius | Būtina |  |
|  | IP kamera | Būtina |  |
|  | Grindų temperatūros indikatorius | Ne didesnė kaip 50°C |  |
|  | Grindų šaldymo sistemos ribos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 8°C iki 50°C |  |
|  | Deguonies koncentracijos indikatoriaus | Ne didesnė kaip 40 % |  |
|  | Anglies dioksido indikatoriaus ir automatinės anglies dioksido emisijos ribos | Ne didesnė kaip 4000ppm |  |
|  | Automatinė drėgmės emisija | Būtina |  |
|  | Drėgmės sistema | Ne didesnė kaip -70% |  |
|  | Gydymo laiko nustatymas ir aliarmo funkcijos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0hiki 24h |  |
|  | Ventiliatoriaus greičio kontrolė | Ne siauresnėse ribose nei nuo 40% iki 100% |  |
|  | Aukštos koncentracijos anglies dioksido aliarmo indikacija | Būtina |  |
|  | Nenormalios temperatūros aliarmo indikacija | Būtina |  |
|  | IV stovo laikiklio anga | Būtina |  |
|  | UVC lempa | Būtina |  |
|  | IR lempa | Būtina |  |
|  | LED lempa | Būtina |  |
|  | Vėdinimo įrenginys | Automatinis |  |
|  | Atliekų dėklas | Būtina |  |
|  | Stovo stulpas greitam įrenginių pajungimui | Būtina |  |
|  | Grūdinto stiklo durys | su ne mažiau kaip 2 angomis rankoms |  |
|  | Išoriniai lizdai | ne mažiau kaip 2 |  |
|  | Oro filtras | Būtina |  |
|  | Inkubatoriaus vidus | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga |  |
|  | Įrenginio neto svoris | 57kg +/- 1kg |  |
|  | Išoriniai matmenys | Plotis x ilgis x aukštis: 916x532x768 mm (+/-0,1mm) |  |
|  | Vidiniai matmenys | Plotis x ilgis x aukštis: 692x470x494 mm (+/-0,1mm) |  |
|  | Talpa | 160 l +/-10 l |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėnesių |  |
|  | Apmokymai | Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas. |  |