TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vykdomos rinkos konsultacijos CVP IS priemonėmis (ID 4344674) dėl pirkimo „VMKL- 55735-4 Medicininė įranga, naujam operacinės blokui (Elektroencefalografas ir elektromiografijos sistema)“ dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL I PIRKIMO OBJEKTO DALIES ( elektroencefalografas ) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 3. Impedanso matuoklis: <....> 4.Impedanso matavimo ribos (1-100) kΩ ±10 %. | Kai EEG elektrodų impedansas yra 100 kΩ, tai yra gerokai per didelis ir neatitinka klinikinių standartų. Rekomenduojamos EEG impedanso ribos: Optimalus impedansas: mažesnis nei 5 kΩ Priimtinas klinikinėje praktikoje: iki 10 kΩ Virš 10 kΩ: gali padidėti triukšmas ir sumažėti signalų kokybė. Siūlome keisti į: ne mažiau kaip nuo 3 iki 50 kohm | Atsakome, kad siūlymas išplėsti reikalavimą netenkinamas. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) nusimatė visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl esami reikalavimai keičiami nebus. Paaiškiname, kad tiekėjas teisingai išdėstė darbines impedanso reikšmes, visgi neatsižvelgė į tai, kad didesnė impedanso riba leidžia nustatyti blogai pajungtus ar sugedusius elektrodus dar prieš pradedant tyrimą, dėl ko padidėja tyrimo kokybė ir sumažėja poreikis kartoti tyrimus. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias elektroencefalografo įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 2. | 11. Stiprintuvo įėjimo varža: Ne mažiau 150 MΏ | Input impedance (liet. įėjimo varža) EEG sistemose yra labai svarbus parametras, nes jis tiesiogiai veikia signalo kokybę ir triukšmo lygį. Aukšta įėjimo varža mažina signalo iškraipymus, sumažina triukšmą, kylantį dėl elektrodų ir odos sąveikos. Norint išlaikyti aukštą EEG signalo kokybę, ypač kai elektrodų varža yra aukšta, būtina naudoti stiprintuvus su kuo aukštesne įėjimo varža. Siūlome keisti į: ne mažiau 200 MΏ | Atsakome, kad siūlymas išplėsti reikalavimą netenkinamas. Perkančioji organizacija nusimatė visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl esami reikalavimai keičiami nebus. Tiekėjo siūlomas techninės specifikacijos keitimas apribotų konkurenciją bei neduotų apčiuopiamos praktinės naudos perkančiajai organizacijai. |
| 3. | 13. Kalibracijos režimas: būtinas | Siūlome papildyti: ne mažiau kaip 3 kalibravimo režimai | Atsakome, kad siūlymas išplėsti reikalavimą netenkinamas. Perkančioji organizacija nusimatė visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl esami reikalavimai keičiami nebus. Tiekėjo siūlomas techninės specifikacijos keitimas apribotų konkurenciją bei neduotų apčiuopiamos praktinės naudos perkančiajai organizacijai. |
| 4. | 14. Matricinis LED stimuliatorius: būtinas | Siūlome papildyti: matricinis LED stimuliatorius arba Xenon tipo | Atsakome, kad siūlymas išplėsti reikalavimą netenkinamas. Perkančioji organizacija nusimatė visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl esami reikalavimai keičiami nebus. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias elektroencefalografo įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL II PIRKIMO OBJEKTO DALIES (Elektromiografijos sistema) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 5. | 15. Ataskaitos sudarymas: Naudotojo nustatomas lentelių išdėstymas, lentelių stulpelių pasirinkimas, nervų ir raumenų eiliškumas lentelėse, teksto laukeliai ir kreivės | Siūlome papildyti: Ultragarsinio tyrimo vaizdai ir rezultatai. | Atsakome, kad siūlymas išplėsti reikalavimą netenkinamas. Perkančioji organizacija nusimatė visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl esami reikalavimai keičiami nebus. Tiekėjo siūlomas techninės specifikacijos keitimas apribotų konkurenciją. Pažymime, kad perkančioji organizacija šį siūlymą, yra įtraukusi į pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, už kurį yra skiriamas balas: „T2 Galimybė pritaikyti prietaisą ultragarsiniams tyrimams ir: 1. Integruotas neuromuskulinis ultragarso tyrimas. 2. EMG ataskaitoje atsispindi ultragarsinio tyrimo vaizdai ir rezultatai.“ |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.