Mobilios odontologinė sistema su priedais

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projekto „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre“ Nr. 09-071-P-0005

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų prekių ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su prekėmis Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: Ukmergės  pirminės sveikatos priežiūros centras, Vytauto g. 105, Ukmergė.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas. Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi  pateikti duomenis, kuriuose būtų nurodoma: medicinos priemonės pavadinimas, tipas-modelis, partijos-serijos numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, CE ženklas, etiketė ir/ar instrukcija lietuvių kalba, atitikties deklaracija 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Reglamentas (ES) 2017/745) arba jam lygiavertį dokumentą (medicinos priemonių aprašo reikalavimas)

- Tiekėjas turės apmokyti personalą. Apmokymai turi būti vedami kontaktiniu būdu ir trukti ne mažiau kaip 3 akademines valandas.  Tiesioginiai mokymai bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas (nurodant dokumento pavadinimą, puslapio numerį, skyrių ir kt.). Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 1 | Mobilus odontologinis įrenginys | Turi būti naujas, neeksploatuotas, ne didesnio kaip 18 kg. svorio |  |  |
| 1.1. | Įrangos elektros maitinimo šaltinis | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 1.2. | Transportavimas | Su ne mažiau 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais. Ištraukiama arba atlenkiama rankena. |  |  |
| 1.3. | Talpa intrumentams ir medžiagoms | Turi būti, ne mažiau 4 stalčių |  |  |
| 1.4. | Integruotas siurblys | Taip turi užtikrinti stabilų nuolatinį darbą be perkaitimo su integruotu surinkimo rezervuaru, filtru ir atbulinio srauto apsauga |  |  |
| 1.5. | Siurblio našumas | Ne mažiau kaip 150 l/min oro srauto |  |  |
| 1.6. | Siurblio surinkimo talpa | Talpa ne mažiau kaip 0,75 l ir ne didesne nei 2 l, tinkama dezinfekuoti ar autoklavuoti, turėti automatinę apsaugą nuo persipildymo, kuri turi sustabdyti siurblio darbą arba duoti garsinį ar šviesos signalą. |  |  |
| 1.7. | Integruotas kompresorius | Betepalinis |  |  |
| 1.8. | Distiliuota vandens talpa | Ne mažesnė 0,7 l iki 2,0 l. Talpa turi būti lengvai išimama ir papildoma, pagaminta iš atsparaus plastiko tinkančio sąlyčiui su vandeniui |  |  |
| 1.9. | Kartu su įranga komplektuojami instrumentai | 1.Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2.Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu (su nemažiau kaip 6-iais pajungimo taškais); 3.Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 4.Rankovė skaleriui; 5.Dulkių ir seilių nusiurbimo žarna. |  |  |
| 1.10. | Distiliuoto vandens tiekimas | Atskirai reguliuojamas kiekvienam instrumentui |  |  |
| 1.11 | Instrumentų valdymo pedalas | Pneumatinis (arba lygiavertis), turi turėti galimybę įjungti ir išjungti oro bei vandens tiekimą instrumentams |  |  |
| 1.13. | Elektrinis variklis su pašvietimu | Būtinas, integruotas šviesos šaltinis per LED ar optinį kabelį |  |  |
| 1.13.1 | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps/min. Su reversu. |  |  |
| 1.13.2 | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina |  |  |
| 1.14 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | - Šviesa per LED ar optinį kabelį - aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; - grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - apsisukimų perdavimo santykis 1:1; - apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; - Antgalio galvutės diametras ≤10 mm; - vientisas nerūdijančio plieno (arba lygeverčiu) korpusas - Grąžto fiksacija mygtuku; - Tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje. |  |  |
| 1.15 | Turbininis antgalis | - Šviesa per LED ar optinį kabelį - ne mažiau 26 W galingumas, - apsisukimų skaičius 325,000-430,000 min-1. - aliuminio ar nerūdijančio plieno korpusas - triukšmo lygis ne daugiau kaip 60 dB - komplekte greitoji jungtis PTL su LED šviesa (arba lygeverte); - grąžto fiksacija mygtuku; - tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje. |  |  |
| 1.16 | Skaleris | Skaleris turi būti integruotas į mobilų įrenginį, o ne atskiras prietaisas, naudoti tą patį skysčių rezervuarą arba turėti atskirą įmontuotą talpą |  |  |
| 1.16.1 | Šviesos šaltinis | LED diodas (arba lygiavertė) |  |  |
| 1.16.2 | Darbo rėžimai | Nemažiau kaip 3 rėžimai – endo, perio ir scaling |  |  |
|  | 2 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 2 | Mobili paciento kėdė | Turi būti nauja, neeksploatuota, lengvi transportuojama ir greitai paruošiama darbui, turi turėti transportavimo dėže |  |  |
| 2.1 | Transportavimas | Sulankstoma, su ratukais |  |  |
| 2.2 | Aukščio reguliavimas | Tolygus reguliavimas (nuo 45 cm iki 85 cm.) |  |  |
| 2.3. | Galvos atlošas | Tolygiai reguliuojamas, turi turėti gulimos padėties funkciją (nuo 900 iki 1800 kampo) |  |  |
| 2.4. | Kojų atrama | Gali būti Integruota arba nuimama |  |  |
| 2.5. | Svoris | Ne daugiau 20 kg |  |  |
| 2.6. | Keliamoji galia | Ne mažiau 130 kg |  |  |
|  | 3 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 3 | Mobili gydytojo kėdutė | Turi būti nauja, neeksploatuota, minkšta, ergonomiškos formos, dvigubo tankio paminkštinimu |  |  |
| 3.1. | Judėjimas | Tvirta 5 ratukų, aliuminio arba chromuota plieno |  |  |
| 3.2. | Apmušalas | Valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |  |  |
| 3.3. | Sėdynės aukščio reguliavimas | Nuo 45 cm, iki 65 cm |  |  |
| 3.4. | Sukimosi funkcija | 360 laipsnių |  |  |
| 3.5. | Transportavimas | Išardoma, su transportavimo krepšiu |  |  |
|  | 4 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 4 | Apekso lokatorius | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |  |
| 4.1 | Svoris | (Be baterijų) ne daugiau 200 g |  |  |
| 4.2. | Naudojimas | visi prietaiso priedai, kontaktuojantys su pacientu turi būti tinkami sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje |  |  |
| 4.3. | Maitinimas | Tinkamomis baterijomis |  |  |
| 4.4. | Failo padėties atvaizdavimas | Ekrane rodomas ne mažiau kaip 3 spalvomis, rodoma viršūnės vieta, kurios padėtis išreiškiama skaičiais |  |  |
| 4.5. | Apekso viršijimas | Rodomas ekrane su vizualine ir garso indikacija |  |  |
| 4.6. | Garsinis signalas | Besikeičiantis priklausomai nuo failo padėties apekso atžvilgiu, reguliuojamas garso stiprumas |  |  |
| 4.7. | Elektrodas | Autoklavuojami, ne mažiau 3 vnt |  |  |
| 4.8. | Adatėles laikiklis | Autoklavuojmi, ne mažiau 3 vnt |  |  |
| 4.9. | Įrenginio patikra | Komplekte esančiu testeriu |  |  |
|  | 5 pirkimo dalis |  |  |  |
| 5 | Polimerizacijos lempa | Turi būti nauja, neeksploatuota |  |  |
| 5.1 | Maitinimas | Pakraunamas, belaidis arba lygiavertis |  |  |
| 5.3 | Darbo rėžimai | Ne mažiau 3 skirtingų darbo rėžimų |  |  |
| 5.4 | Minimalus ekspozicijos laikas | Ne daugiau 1 s |  |  |
| 5.5 | Maksimalus ekspozicijos laikas | Ne mažiau 20 s |  |  |
| 5.6 | Šviesos šaltinis | LED diodas arba lygiavertis |  |  |
| 5.7 | Minimalus šviesos intensyvumas | Ne daugiau 900 mW/cm2 |  |  |
| 5.8 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 2500 mW/cm2 |  |  |
|  | 6 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 6 | Didinamieji akiniai su pašvietimu | Turi būti nauji, neeksploatuoti, komplektuojamui su akumuliatoriumi |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Darbo atstumas | Reguliuojamas, ne mažiau nei 3 skirtingi atstumai |  |  |
| 6.3. | Darbinis laikas | Ne mažiau 4 val. |  |  |
| 6.4. | Svoris | Ne daugiau kaip 30 g. |  |  |
| 6.5. | Šviesos ryškumas | Ne mažiau 35 000 liuksų |  |  |
| 6.6. | Spalvinė temperatūra | 5000-6500 K |  |  |
| 6.7. | Valdymas | Laipsniškas ryškumo reguliavimas |  |  |
|  | 7 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 7 | Intraoralinė kamera | Turi būti nauja, neeksploatuota. Nešiojama. |  |  |
| 7.1. | Fotogrofavimo režimas | Automatinis fokusavimas. Ne mažiau kaip 4 fotogrofavimo režimai. |  |  |
| 7.3. | Apšvietimas | 8 LED (arba lygiavertis), nemažiau kaip 5600 K apšvietimas. |  |  |
| 7.4. | Objektyvas | Nemažiau kaip 105°, Rezoliucija nemažiau kaip 50 vaizdų/sek. |  |  |
| 7.5. | Jungtis | Per USB kabelį. |  |  |
| 7.6. | Programinė įranga | Su nuotraukų redagavimo funkcija. |  |  |