Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

I pirkimo dalis. DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KOKYBĖS PARAMETRAI

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Deguonies tiekimas iš centralizuotos dujų tiekimo sistemos. |  |
|  |  | 2. Oro tiekimas integruota vidinė turbina. |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo ~220 V ± 10 %, 50 Hz elektros tinklas. |  |
|  |  | 2. Vidinis akumuliatorius ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 90 min. |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai | 1. Invazinė ventiliacija. |  |
|  |  | 2. Neinvazinė ventiliacija. |  |
|  |  | 3. Didelės tėkmės deguonies terapija. |  |
| 5. | Ventiliacijos metodai | 1. Tūriu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. |  |
|  |  | 2. Tūriu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija slėgio pagalba. |  |
|  |  | 3. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. |  |
|  |  | 4. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija. |  |
|  |  | 5. Spontaninis kvėpavimas su pagalba slėgiu kiekvienam įkvėpimui. |  |
|  |  | 6. Dvigubos (tūrio / slėgio) kontrolės ventiliacija slėgiu kontroliuojama (APV arba PRVC, arba lygiavertė). |  |
|  |  | 7. Dviejų lygių teigiamo slėgio ventiliacija (BiPAP, Bi-level, DuoPAP, APRV – viena iš paminėtų). |  |
| 6. | Ventiliacijos metodikos ir funkcijos | 1. Pilnai automatinė ventiliacijos metodika, paremta monitoruojamais pulsinės oksimetrijos ir kapnometrijos rodmenimis arba lygiavertė. |  |
|  |  | 2. Plaučių alveolių atvėrimo protokolas (angl. lung recruitment). |  |
|  |  | 3. Apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į privalomą ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui). |  |
|  |  | 4. Automatinė vamzdelio priešinimosi kompensacija. |  |
|  |  | 5. Kapnometrijos (etCO2) tiesioginiame oro sraute nuolatinis monitoravimas. |  |
|  |  | 6. Pulsinė oksimetrija (SpO2). |  |
|  |  | 7. Inspiracijos trigeris (slėgio ir tėkmės). |  |
|  |  | 8. Ekspiracijos trigeris. |  |
|  |  | 9. Atsiurbimo funkcija. |  |
|  |  | 10. Aparato testavimas (deguonies sensoriaus, ventiliacijos kontūro). |  |
|  |  | 11. Atodūsio funkcija. |  |
|  |  | 12. Automatinė dujų nuotėkio kompensacija. |  |
| 7. | Pagrindiniai rodiklių nustatymai (suaugusiems) | 1. Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 100 k. / min. |  |
|  |  | 2. Bendros užtikrinamos vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 100 – 2 000 ml. |  |
|  |  | 3. Įpūtimo trukmės (Ti) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0,3 – 10 s. |  |
|  |  | 4. Įpūtimo tėkmės ribos (Insp Flow) (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 100 l / min. |  |
|  |  | 5. Įpūtimo slėgio (Pinsp) virš PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 60 cm H2O. |  |
|  |  | 6. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje (PEEP) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 45 cm H2O. |  |
|  |  | 7. Pagalbos slėgiu (Psup) virš PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0 – 80 cm H2O. |  |
|  |  | 8. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 21–100 %. |  |
|  |  | 9. Tėkmės trigerio ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0,5 – 15 l / min. |  |
|  |  | 10. Didelės tėkmės deguonies terapijos bendros tėkmės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 - 60 l / min. |  |
| 8. | Ekranas | 1. ≥ 15 colių įstrižainės monitorius su sensoriniu valdymu. |  |
|  |  | 2. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip tris pasirenkamų parametrų kreives (tūris per laiką; slėgis per laiką; tėkmė per laiką). |  |
| 9. | Matuojami parametrai | 1. Teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigos slėgis (PEEP). |  |
|  |  | 2. Plato slėgis (Pplat). |  |
|  |  | 3. Didžiausias įkvėpimo slėgis (Ppeak). |  |
|  |  | 4. Įpūtimo slėgis (Pinsp). |  |
|  |  | 5. Minutinis iškvėpimo tūris: MVe. |  |
|  |  | 6. Įpūtimo ir iškvėpimo tūriai: VTi, VTe. |  |
|  |  | 7. Kvėpavimo dažnis. |  |
|  |  | 8. Deguonies koncentracija įpūtime (FiO2). |  |
|  |  | 9. Anglies dioksido (etCO2) matavimas (kapnometrija) tiesioginėje tėkmėje, ne mažiau kaip 9 skirtingi parametrai. |  |
| 10. | Apskaičiuojami parametrai | 1. Statinis tampumas (angl. compliance). |  |
|  |  | 2. Priešinimasis (angl. resistance). |  |
|  |  | 3. Tūrio nuotėkis (angl. leak). |  |
|  |  | 4. Įkvėpimo / iškvėpimo trukmės santykis (I:E). |  |
|  |  | 5. P0.1 okliuzinis slėgis. |  |
| 11. | Aliarminiai signalai | 1. Minutinis tūris. |  |
|  |  | 2. Įkvėpimų dažnis. |  |
|  |  | 3. Deguonies koncentracija (FiO2). |  |
|  |  | 4. Apnėja. |  |
| 12. | Reikalavimai komplektacijai | 1. Vežimėlis ant ratukų. |  |
|  |  | 2. Ventiliacijos dujų drėkinimo ir šildymo įrenginys. |  |
|  |  | 3. Didelės tėkmės deguonies terapijos integruotas modulis arba atskiras priedėlis. |  |
|  |  | 4. Paramagnetinis deguonies koncentracijos daviklis - 1 vnt. |  |
|  |  | 5. Kapnometrijos (etCO2) matavimo daviklis (tiesioginio srauto) - 1 vnt. |  |
|  |  | 6. Pulsinės oksimetrijos daviklis - 1 vnt. |  |
|  |  | 7. Jungtys: USB jungtis ≥ 1 vnt., HDMI jungtis ≥ 1 vnt. arba lygiavertės. |  |
| 13. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 lentelė. Kokybės kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina | X=80 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai | Y=20 |  |
| T1 | Pirmas parametras Bendros užtikrinamos vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 4 000 ml. (TS 7.2 p.) | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |
| T2 | Antras parametras Vidinis akumuliatorius ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 120 min. (TS 3.2 p.) | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |
| T3 | Trečias parametras Įpūtimo tėkmės ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 180 l/min. (TS 7.4 p.) | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |
| T4 | Ketvirtas parametras Plaučių tausojimo strategijos grafikas ekrane: viename grafike atvaizduojami kvėpavimo tūrio, dažnio, slėgio bei minutinės ventiliacijos tikslinės ir faktinės reikšmės realiame laike bei plaučius tausojančios ventiliacijos parametrų ribos. | Taip = 2 balai Ne = 0 balų |  |
| T5 | Penktas parametras Įpūtimo slėgio (Pinsp) virš PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 80 cm H2O. (TS 7.5 p.) | Taip = 3 balai Ne = 0 balų |  |

PASTABA. Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.               2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

II pirkimo dalis. NEINVAZINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas, pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai | Aparatas, pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |
| 2. | Aparato naudojamos dujos | Deguonis tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos arba deguonies balionų. |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1. ~230V10 , 50Hz elektros tinklas; 2. Maitinimo šaltiniai (akumuliatoriai); aparato veikimo laikas, maitinant iš akumuliatorių 120 min. |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipas: Neinvazinė ventiliacija | Būtina neinvazinė ventiliacija |  |
| 5. | Ventiliacijos darbo režimai: |  |  |
| 5.1. | Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija | Būtina tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija. |  |
| 5.2. | Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija | Būtina tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija. |  |
| 5.3. | Privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija | Būtina privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija su slėgio ir srauto korekcijomis priklausomai nuo paciento plaučių mechanikos pokyčių. |  |
| 5.4. | Slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija | Būtina slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija (arba lygiavertis režimas). |  |
| 5.5. | Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija | Būtina slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija. |  |
| 6. | Funkcijos/režimai: |  |  |
| 6.1. | CO2 koncentracijos matavimas | Būtinas. |  |
| 6.2. | SpO2 matavimas | Būtinas. |  |
| 7. | Pagrindiniai nustatymai: |  |  |
| 7.1. | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 80 k/min. |  |
| 7.2. | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20 – 2 000 ml |  |
| 7.3. | Maksimalus (nuolatinis) srautas įkvėpime | Ne mažiau kaip iki 210 l/min. |  |
| 7.4. | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0,2 – 10 s |  |
| 7.5. | Slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5 – 80 cmH2O |  |
| 7.6. | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 45 cmH2O |  |
| 7.7. | Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas) | 0,5 – 15 l/min |  |
| 7.8. | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % |  |
| 8. | Rankiniu būdu atliekamas valdymas: |  |  |
| 8.1. | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas | Būtinas iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas. |  |
| 8.2. | Vaistų įpurškimas – „nebulaizeriu“ | Būtinas vaistų įpurškimas – „nebulaizeriu“. |  |
| 8.3. | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate) | Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 4-60 l/min diapazone. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos 21-100 % (ne siauresnės už nurodytas). |  |
| 9. | Atodūsio funkcija | Būtina atodūsio funkcija. |  |
| 10. | Apnėjos ventiliacija | Būtina apnėjos ventiliacija. |  |
| 11. | Ekranas: |  |  |
| 11.1. | Ventiliacijos proceso atvaizdavimas spalvotame, ne mažesniame kaip 30 cm įstrižainės ekrane su sensoriniu valdymu ir/arba parametrų nustatymo ratuku | Būtinas ventiliacijos proceso atvaizdavimas spalvotame, ne mažesniame kaip 30 cm įstrižainės ekrane su sensoriniu valdymu ir/arba parametrų nustatymo ratuku. |  |
| 12. | Matuojami parametrai: |  |  |
| 12.1. | Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP) | Būtinas teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP). |  |
| 12.2. | Plato slėgis (Pplat) | Būtinas plato slėgis (Pplat). |  |
| 12.3. | Pikinis įkvėpimo slėgis | Būtinas pikinis įkvėpimo slėgis. |  |
| 12.4. | Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean) | Būtinas vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean). |  |
| 12.5. | Minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis | Būtinas minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis. |  |
| 12.6. | etCO2 koncentracija | Būtina etCO2 koncentracija. |  |
| 13. | Įkvėpiamo deguonies koncentracija | Būtinas įkvėpiamo deguonies koncentracijos matavimas. |  |
| 14. | Apskaičiuojami parametrai: |  |  |
| 14.1. | Elastingumas (angl. compliance) | Būtinas elastingumas (angl. compliance). |  |
| 14.2. | Pasipriešinimas (angl., resistance) | Būtinas pasipriešinimas (angl., resistance). |  |
| 15. | Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 72 valandas | Būtinas išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 72 valandas. |  |
| 16. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema | Būtina garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema. |  |
| 17. | Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui | HDMI jungtis ≥ 1 vnt., USB jungtis ≥ 1 vnt. arba lygiavertės. |  |
| 18. | Kilpinės kreivės | Būtina |  |
| 19. | Reikalavimai komplektacijai: |  |  |
| 19.1. | Vežimėlis aparatui | 1 vnt. |  |
| 19.2. | Medikamentų purkštuvas, daugiakartinis, autoklavuojamas | 1 vnt. |  |
| 20. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

III pirkimo dalis. NEŠIOJAMOJO DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamasis (transportinis) dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Būtina |  |
| 2. | Pagrindiniai techniniai parametrai: | 1. Skirtas suaugusiųjų ir vaikų ventiliacijai. 2. Išoriniai prietaiso matmenys be deguonies baliono tvirtinimo sistemos: ≤ 350 x 350 x 300 mm; 3. Aparato svoris be baterijos: ≤ 6,5 kg; 4. Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas: 2.7 iki 6.0 kPa (ne siauresnis už nurodytą); 5. Maitinimo šaltiniai: a) 230 V±10 %, 50/60 Hz elektros tinklas; b) Įkraunama, darbo laikas iš jos ≥ 4 val. 6. Aparato korpuse integruotas spalvotas, lietimui jautrus (touch screen), ≥ 7 colių įstrižainės ekranas; 7. Integruota vidinė turbina; 8. Nebulaizerio funkcija. |  |
| 3. | Į aparatą tiekiamos dujos | Deguonis iš deguonies balionų ir centrinės dujų tiekimo sistemos. |  |
| 4. | Ventiliacijos režimai: | 1. Slėgiu valdoma ventiliacija; 2. Slėgiu valdoma sinchronizuota, pertraukiama privaloma ventiliacija; 3. Slėgiu palaikoma apnėjos ventiliacija; 4. Pastovaus teigiamo slėgio spontaninė ventiliacija su parėmimo slėgiu; 5. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija su parėmimo slėgiu; 6. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 7. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 5. | Pasirenkami darbo parametrų nustatymai: | 1. Kvėpavimo dažnis: 2 -80 k/min. (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 2. Vienkartinis įkvėpimo tūris: 30 iki 2 000 ml (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 3. Įkvėpimo laikas: 0,1 iki 12 s (ne siauresnėse už nurodytas ribose); 4. PEEP: 0 iki 25 cmH2O (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 5. I:E santykis: ne mažesnis nei 1:4 iki 4:1; 6. Maksimalaus slėgio nustatymo diapazonas: 4 – 60 cmH2O (ne siauresnis už nurodytą ribą); 7. Srauto trigerio jautrumo ribos: 1 iki 20 l/min (ne siauresnės už nurodytas ribas). |  |
| 6. | Monitoriaus ekrane pateikiamos išmatuotos parametrų reikšmės: | 1. Minutinis tūris iškvėpime (MVe); 2. Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe); 3. Kvėpavimo dažnis (RR); 4. Slėgis kvėpavimo takuose. |  |
| 7. | Ventiliacijos kreivės (ne mažiau kaip) | 1. Slėgis-laikas; 2. Srautas-laikas; 3. etCO2. |  |
| 8. | Garsinė apsauga (aliarmas, ne mažiau kaip) | 1. Minutinis tūris per aukštas/žemas; 2. Įkvėpimo tūris per aukštas/žemas; 3. Kvėpavimo takų slėgis per aukštas/žemas; 4. Per dažnas kvėpavimas; 5. Apnėja; 6. Dujų tiekimo sutrikimas. |  |
| 9. | Komplektacija: | 1. DPV aparato vežimėlis – 1 vnt.; 2. Deguonies baliono (iki 2 l) laikiklis, turintis tvirtinimą prie paciento pervežimo vežimėlio ar lovos – 1 vnt.; 3. Maitinimo laidas – 1 vnt.; 4. Deguonies padavimo žarnelė tarp slėgio reduktoriaus ir DPV aparato – 1 vnt.; 5. Pernešimo krepšys – 1 vnt.; 6. Paciento kontūro laikiklis – 1 vnt. |  |
| 10. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

IV pirkimo dalis. NEŠIOJAMOJO DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamasis (transportinis) dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Būtina |  |
| 2. | Pagrindiniai techniniai parametrai: | 1. Skirtas suaugusiųjų ir vaikų ventiliacijai; 2. Išoriniai prietaiso matmenys be deguonies baliono tvirtinimo sistemos: ≤ 350 x 350 x 300 mm; 3. Aparato svoris be baterijos: ≤ 6,5 kg; 4. Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas: 2.7 iki 6.0 kPa (ne siauresnis už nurodytą); 5. Maitinimo šaltiniai: a) 230 V±10 %, 50/60 Hz elektros tinklas; b) Įkraunama, darbo laikas iš jos ≥ 4 val. 6. Aparato korpuse integruotas spalvotas, lietimui jautrus (touch screen), ≥ 7 colių įstrižainės ekranas; 7. Integruota vidinė turbina; 8. Nebulaizerio funkcija. |  |
| 3. | Į aparatą tiekiamos dujos | Deguonis iš deguonies balionų ir centrinės dujų tiekimo sistemos. |  |
| 4. | Ventiliacijos režimai: | 1. Slėgiu valdoma ventiliacija; 2. Slėgiu valdoma sinchronizuota, pertraukiama privaloma ventiliacija; 3. Slėgiu palaikoma apnėjos ventiliacija; 4. Pastovaus teigiamo slėgio spontaninė ventiliacija su parėmimo slėgiu; 5. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija su parėmimo slėgiu; 6. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 7. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 5. | Pasirenkami darbo parametrų nustatymai: | 1. Kvėpavimo dažnis: 2 -80 k/min. (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 2. Vienkartinis įkvėpimo tūris: 30 iki 2 000 ml (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 3. Įkvėpimo laikas: 0,1 iki 12 s (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 4. PEEP: 0 iki 25 cmH2O (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 5. I:E santykis: ne mažesnis nei 1:4 iki 4:1; 6. Maksimalaus slėgio nustatymo diapazonas: 4 – 60 cmH2O (ne siauresnis už nurodytą ribą); 7. Srauto trigerio jautrumo ribos: 1 iki 20 l/min (ne siauresnės už nurodytas ribas). |  |
| 6. | Monitoriaus ekrane pateikiamos išmatuotos parametrų reikšmės: | 1. Minutinis tūris iškvėpime (MVe); 2. Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe); 3. Kvėpavimo dažnis (RR); 4. Slėgis kvėpavimo takuose. |  |
| 7. | Ventiliacijos kreivės (ne mažiau kaip) | 1. Slėgis-laikas; 2. Srautas-laikas; 3. etCO2. |  |
| 8. | Garsinė apsauga (aliarmas, ne mažiau kaip) | 1. Minutinis tūris per aukštas/žemas; 2. Įkvėpimo tūris per aukštas/žemas; 3. Kvėpavimo takų slėgis per aukštas/žemas; 4. Per dažnas kvėpavimas; 5. Apnėja; 6. Dujų tiekimo sutrikimas. |  |
| 9. | Komplektacija: | 1. DPV aparato vežimėlis - 1 vnt.; 2. Deguonies baliono (iki 2 l) laikiklis, turintis tvirtinimą prie paciento pervežimo vežimėlio ar lovos - 1 vnt.; 3. Maitinimo laidas - 1 vnt.; 4. Deguonies padavimo žarnelė tarp slėgio reduktoriaus ir DPV aparato - 1 vnt.; 5. Pernešimo krepšys - 1 vnt.; 6. Paciento kontūro laikiklis - 1 vnt. |  |
| 10. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

__________________________