TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Centro poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 4375927 „CP Vienkartinės priemonės, skirtos darbui su gamintojo „EUFOTON“ diodiniu lazeriu „LASEmar 2000“ arba lygiaverčiu siūlomu diodiniu lazeriu panaudai“  pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.2.3. Lazerio galia Ne mažiau 6W ir ne daugiau 8W. | Galingumo reikalavimas: nustatyta, kad panaudos lazerio galia turi būti „ne mažiau kaip 6 W, bet ne daugiau kaip 8 W“. Toks ribojimas dirbtinai susiaurina konkurenciją, kadangi rinkoje egzistuoja lazeriai, galintys užtikrinti turėti 10W lazerio šaltinį, tačiau naudojama darbui maksimaliai iki 6W. Minimalus parametras gali būti pagrįstas, tačiau maksimalaus reikalavimo nustatymas yra perteklinis, neatitinka proporcingumo principo ir faktiškai apriboja kitų gamintojų įrangos pasiūlą. Siūloma keisti į „Ne mažiau kaip 6 W“. | Pastaboje teigiama, kad 10 W lazerio šaltinis gali būti naudojamas 6 W galia. Tačiau nustatytas 6 – 8 W galios diapazonas yra ne atsitiktinis, o pagrįstas atliekamų EVLT (endovaskulinio lazerinio venų gydymo) procedūrų specifika ir techniniais reikalavimais. Pagrindiniai argumentai yra šie: - Optimalus efektyvumas: Pagal galiojančius EVLT procedūrų protokolus, 6 W galia yra laikoma optimalia ir pakankama, norint pasiekti norimą terapinį efektą. Didesnė galia nėra reikalinga ir nepadidina procedūros efektyvumo. - Dozavimo tikslumas: Lazerio galingumo diapazono išplėtimas virš 8 W yra neproporcingas ir gali sumažinti energijos dozavimo tikslumą. Platesnis diapazonas padidina paklaidos tikimybę, o tai yra itin svarbu medicininėje įrangoje, kur tikslumas tiesiogiai susijęs su paciento saugumu ir procedūros sėkme. Nustatytas 6–8 W diapazonas užtikrina, kad lazeris veiks optimaliame režime, garantuodamas tikslų energijos perdavimą venos sienelėms. - Vengimas pakenkti aplinkiniams audiniams: Per didelė galia gali sukelti nepageidaujamą žalos aplinkiniams audiniams riziką. Apribojant maksimalią galią iki 8 W, užtikrinamas didesnis procedūros saugumas ir minimizuojama komplikacijų tikimybė. Šie argumentai patvirtina, kad nustatytas 6 – 8 W galingumo diapazonas nėra dirbtinis konkurencijos apribojimas, o pagrįstas medicininiais saugumo ir efektyvumo principais. Techninės specifikacijos reikalavimas nekeičiamas. |
| 2. | 1.2.9. Aušinimas Oru ir Peltier celės arba lygiavertis. | Aušinimo būdas: specifikacijoje nustatytas konkretus aušinimo tipas, kuris būdingas tik medicinos įstaigoje turimam lazeriui. Vietoje to, turėtų būti nustatyti reikalavimai, susiję su funkcionalumu (pvz., „užtikrina nepertraukiamą darbą gamintojo nustatytomis sąlygomis“), bet ne su konkrečiu techniniu sprendimu. Siūloma keisti į „Būtinas, užtikrinant stabilų darbą viso naudojimo metu pagal gamintojo techninius parametrus“. | Specifikacijoje nurodytas termoelektrinis (Peltier celės) aušinimo būdas, papildytas oro srautu, yra pasirinktas kaip optimalus sprendimas, siekiant užtikrinti aukščiausią įrangos kokybę, patikimumą ir saugumą. Šis pasirinkimas nėra atsitiktinis, o grindžiamas konkrečiais techniniais ir funkciniais privalumais. - Tikslus ir stabilus temperatūros valdymas: Peltier elementai (termoelektriniai aušintuvai) leidžia itin tiksliai ir greitai valdyti lazerio diodo temperatūrą. Bet koks temperatūros svyravimas gali neigiamai paveikti lazerio spindulio galią ir kokybę, todėl tikslus valdymas yra kritiškai svarbus medicininėms procedūroms. Ši technologija leidžia sukurti kompaktiškus prietaisus, kurie yra svarbūs medicinos įstaigų darbo aplinkai. Be to, aušinimas veikia tyliai, o tai prisideda prie paciento ir personalo komforto. Šios savybės paaiškina, kodėl termoelektrinis aušinimas yra laikomas pramonės standartu tarp aukštos kokybės lazerinės įrangos gamintojų ir kodėl jis nurodytas specifikacijoje. Tai nėra dirbtinis apribojimas, o pagrįstas pasirinkimas, siekiant garantuoti optimalų įrangos veikimą ir paciento saugumą. Techninės specifikacijos reikalavimas nekeičiamas. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.