| VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas Telefonas (8-37) 40 39 99 Faksas (8 37) 45 15 75 info@kaunopoliklinika.lt www.kaunopoliklinika.lt | Įmonės kodas 135042394 PVM mokėtojo kodas LT 350423917 AB SEB bankas Banko kodas 70440 A.S. LT047044060002942424 Direktorius Paulius Kibiša |
| --- | --- |

DĖL IŠANKSTINĖS RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI INTEGRUOTŲ AUTOMATINIŲ ANALIZATORIŲ PANAUDOS PIRKIME (CVP IS ID 4307277)

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymo) 27 str., siekdama tinkamai pasirengti Reagentų ir papildomų priemonių biocheminių ir imunocheminių tyrimų atlikimui bei integruotų analizatorių panaudos pirkimui, vykdė rinkos konsultaciją (CVP IS ID 4307277).

Pirkimo iniciatorius atsižvelgęs ir įvertinęs į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų klausimus ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, teikia atsakymus:

| Nr. | Rinkos konsultacijos klausimas | Rinkos dalyvio I atsakymai | Rinkos dalyvio II atsakymai | Perkančiosios organizacijos atsakymai/ paaiškinimai/ pakeitimai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. | Pastabos ir pasiūlymai pateikti faile „DS atsiliepimas_Techninė specifikacija_biocheminiai ir imunocheminiai tyrimai“. | Dalyvio II vertinimu, perkančiosios organizacijos pateikiama techninė specifikacija yra pakankamai aiški ir korektiška. Atkreipiame dėmesį dėl „Reikalavimai integruotiems automatiniams analizatoriams biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams atlikti (2 vnt.)“ 15 punkto „Sistemos naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes, kuriose vyksta tyrimų reakcijos.“ – Atkreipiame dėmesį, kad kai kurios sistemos naudoja ne tik kiuvetes, bet ir vienkartinius antgalius (technologinis sprendimas mažinantis kryžminę taršą), todėl šis punktas neturėtų būti ribojantis veiksnys, o praplėstas sekančiai: „Sistemos naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes/antgalius, kurie būtini tyrimų reakcijų atlikimui“. Tiesa, atkreipiamas dėmesys į kokybės kriterijus bei jų validumą, siekiant užtikrinti, kad šie kriterijai neribotų konkurencijos: 2 punktas – „Biocheminių tyrimų reakcijų kiuvetės – reakcija vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį“ – Norime atkreipti dėmesį, kad šis punktas neužtikrina ekonominio pranašumo, kadangi kiuvetės yra plaunamos (naudojami plovikliai) ir nuolat dėvisi. Kiuvečių susidėvėjimas, t.y. bet kokie subraižymai ar techniniai pažeidimai gali daryti įtaką tyrimo tikslumui atsižvelgiant į tai, koks metodas naudojamas. Kitų gamintojų sistemos turi galimybę keisti šias kiuvetes kas tam tikrą laiką (pvz. kas mėnesį), įvertinant kiuvečių nusidėvėjimą. 4 punktas – „Visi siūlomi imunocheminių tyrimų metodai nėra pagrįsti biotino – streptavidino sąveika.“- Atkreipiame dėmesį, jog biotino - kaip interferuojančio veiksnio - reikšmė yra paneigta. Bendroje populiacijoje biotino paplitimas yra sąlyginai nedidelis - naudojant specialius papildus su biotinu - šio veiksnio koncentracijos yra nereikšmingos ir neturi įtakos interferencijai. Tuo tarpu, gamintojai naudojantys šią technologiją ir siekdami užtikrinti tikslesnius rezultatus atnaujino ribines vertes. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog biotino-streptavidino metodai yra ypač tikslūs lyginant su kitais metodais. Tokiu atveju, reikėtų svarstyti ir kitų, ženkliai didesnę įtaką darančių veiksnių, naudojimą - HAA, HAMA ir t.t. Priduriama, kad po diskusijų su neurologais buvo išsiaiškinta, kad Lietuvoje nebuvo ir nėra taikomas joks gydymas su didelėmis biotino koncentracijomis (nebuvo atliekama net studijos šia kryptimi). | Pasiūlymai priimti ir atitinkamai koreguojama TS: 2.4 ir 2.7 punktai koreguojami atitinkamai: 2.4. Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos turi būti suderinami. Tiekėjai gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes tik tuo atveju, jei dalyvio su pasiūlymu teikiama medžiaga (pvz., metodiniai aprašai, diegimo protokolai, sertifikatai ar tyrimų rezultatai) objektyviai patvirtina, kad dalyvio siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2.7. Kontrolinės medžiagos gali būti siūlomos trečiųjų šalių ir nebūtinai to paties gamintojo kaip reagentai ir kalibratoriai. 3.1 lentelės 14 pozicija koreguojama atitinkamai: Imunocheminis metodas. 99-osios procentilės vertes turi išmatuoti su ne didesniu nei 10% CV. Sveikų asmenų populiacijoje, ir vyrų, ir moterų, turi išmatuoti troponino koncentraciją >50% individų. Naudojimo instrukcijoje turi būti nurodytos 99-osios procentilės vertės pagal lytį. Rezultatas išduodamas ne ilgiau kaip per 20 min. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei > 10000 ng/l. Remiantis dalyvio II pasiūlymais koreguojamas taip pat „Reikalavimai integruotiems automatiniams analizatoriams biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams atlikti (2 vnt.)“ 15 punktas sekančiai: „Sistemos naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes/antgalius, kurie būtini tyrimų reakcijų atlikimui“. Taip pat, koreguojamas 4 Kokybės kriterijaus punktas dėl biotino: “Mėginyje esanti biotino koncentracija > 3510 mkg/l neturi įtakos imunocheminiams tyrimams, atliekamiems siūlomais reagentais”. |  |
| 2. | Ar dalyvautumėte šiame pirkime, kuris planuojamas vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? Jei ne, kodėl? | Taip. | Taip. |  |  |
| 3. | Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai? Pagrįskite. Ar Techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodyti vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami? | Taip. |  |  |  |
| 4. | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Tiekėjas turi teisę instaliuoti siūlomą prietaisą (tiekėjas yra prietaiso gamintojas arba prietaiso gamintojo paskirtas asmuo). |  |  | Pasiūlymas priimtas ir atitinkamai papildyti kvalifikaciniai reikalavimai. |
| 5. | Kokius aplinkos apsaugos kriterijus siūlote taikyti siekiant įsigyti prekes/paslaugas/darbus darančius kuo mažesnį poveikį aplinkai? Pagrįskite. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1 | Tiekėjo ISO 14001, perdirbama pakuotė, prekių pristatymas žaliuoju transportu, sutarties pasirašymas el. parašu |  |  | Pasiūlymas priimtas iš dalies. Numatoma taikyti šiuos reikalavimus: perdirbama pakuotė, prekių pristatymas žaliuoju transportu, sutarties pasirašymas el. parašu. |
| 6. | Ar pasirinktas pirkimo skaidymas į dalis ir nustatytos pirkimo dalys užtikrina galimybę pirkimo objektą įsigyti efektyviai ir neapriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime. Kaip kitaip būtų galima išskaidyti pirkimo objektą, kad kuo daugiau tiekėju galėtų pateikti pasiūlymus? | Pasiūlymų nėra |  |  |  |
| 7. | Kokia būtų preliminari prekės kaina (prašoma pirkimo vertės nustatymo tikslais)? Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti? |  |  |  |  |
| 8. | Ar sutarties projektas pakankamai aiškus ir išsamus? Kokias sąlygas papildomai turėtume įtraukti į sutarties projektą, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite pastabas sutarties projektui. | Siūlome 9.2.2, 9.2.3 punktuose nustatytą baudą keisti į 0,2% dydžio delspinigius, nes atskirais atvejais bauda gali viršyti prekių kainą keleriopai | Taip, sutarties projektas aiškus ir išsamus. |  | Pasiūlymas priimtas ir atitinkamai bus pakoreguoti dokumentai. |
| 9. | Bet kokie kiti pasiūlymai, komentarai ar kita Jūsų nuomone reikšminga informacija. |  | Dalyvis II siūlo svarstyti šių punktų įsitraukimą į naudingumo parametrus atsižvelgiant į siūlomo sprendimo technologinius pranašumus: Kalio, natrio, chloro tyrimų kalibracijos stabilumas yra ne mažiau kaip 24 valandos arba gali būti dažniau atliekama analizatorius automatinė kalibracija be operatoriaus įsikišimo (autoCal funkcija). - Ne mažiau kaip 90% visų tyrimų reakcijos etapo trukmė ne daugiau kaip 30 minučių - Ne mažiau kaip 90% imunocheminių reagentų stabilumas, laikant juos analizatoriuje nepertraukiamai yra 100 dienų ir daugiau - Ne mažiau kaip 90% imunocheminių tyrimų kalibracijos dažnumas, naudojant tos pačios partijos reagentus yra ne mažesnis nei kas 80 dienų - Įrangos kasdieninės priežiūros, kurią atlieka operatorius, apimantis kalio, natrio, chloro tyrimams naudojamų jonams selektyvių elektrodų (ISE) priežiūrą, atlikimo laikas iki 10 minučių. - Bekontaktis mėginių maišymas klinikinės chemijos modulyje |  | Papildomi ekonominio naudingumo kriterijai nebus įtraukti į pirkimo apimtį siekiant užtikrinti aiškumą ir techninių sąlygų paprastumą. |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Integruota sistema atliekamų imunocheminių tyrimų specifikacija:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Rinkos dalyviai |  | Perkančiosios organizacijos atsakymai/ paaiškinimai/ pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rinkos dalyvis I | Rinkos dalyvis II |  |
| 14. | Didelio jautrumo Troponinas I arba Didelio jautrumo troponinas T | 5 700 | Imunocheminis metodas. 99-osios procentilės vertes turi išmatuoti su ne didesniu nei 10%CV. Naudojimo instrukcijoje turi būti nurodytos 99-osios procentilės vertės pagal lytį. Rezultatas išduodamas ne ilgiau kaip per 20 min. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei > 10000 ng/l. | Imunocheminis metodas. 99-osios procentilės vertes turi išmatuoti su ne didesniu nei 10%CV. Sveikų asmenų populiacijoje, ir vyrų, ir moterų, turi išmatuoti troponino koncentraciją >50% individų. Naudojimo instrukcijoje turi būti nurodytos 99-osios procentilės vertės pagal lytį. Rezultatas išduodamas ne ilgiau kaip per 20 min. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei > 10000 ng/l. |  | Pasiūlymas priimtas. |

Reikalavimai integruotiems automatiniams analizatoriams biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams atlikti (2 vnt.):

3 lentelė

|  |  |  | Rinkos dalyvių paklausimai/ pastabos (tekstas neredaguotas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Rinkos dalyvis I | Rinkos dalyvis II | Perkančiosios organizacijos atsakymai/ paaiškinimai/ pakeitimai |
| 15. | Atliekų tvarkymas | Skystos ir kietos atliekos turi būti atskirtos. Sistemos naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes, kuriose vyksta tyrimų reakcijos. Turi būti galimybė iš analizatoriaus išimti kietas atliekas, nestabdant tyrimų proceso. |  | Atkreipiame dėmesį dėl „Reikalavimai integruotiems automatiniams analizatoriams biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams atlikti (2 vnt.)“ 15 punkto „Sistemos naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes, kuriose vyksta tyrimų reakcijos.“ – Atkreipiame dėmesį, kad kai kurios sistemos naudoja ne tik kiuvetes, bet ir vienkartinius antgalius (technologinis sprendimas mažinantis kryžminę taršą), todėl šis punktas neturėtų būti ribojantis veiksnys, o praplėstas sekančiai: „Sistemos naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes/antgalius, kurie būtini tyrimų reakcijų atlikimui“. | Pasiūlymas priimtas. |

Kokybės kriterijai

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Rinkos dalyviai |  | Perkančiosios organizacijos atsakymai/ paaiškinimai/ pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rinkos dalyvis I | Rinkos dalyvis II |  |
| 2. | Biocheminių tyrimų reakcijų kiuvetės – reakcija vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį | Ne | Taip |  | Tiesa, atkreipiamas dėmesys į kokybės kriterijus bei jų validumą, siekiant užtikrinti, kad šie kriterijai neribotų konkurencijos: 2 punktas – „Biocheminių tyrimų reakcijų kiuvetės – reakcija vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį“ – Norime atkreipti dėmesį, kad šis punktas neužtikrina ekonominio pranašumo, kadangi kiuvetės yra plaunamos (naudojami plovikliai) ir nuolat dėvisi. Kiuvečių susidėvėjimas, t.y. bet kokie subraižymai ar techniniai pažeidimai gali daryti įtaką tyrimo tikslumui atsižvelgiant į tai, koks metodas naudojamas. Kitų gamintojų sistemos turi galimybę keisti šias kiuvetes kas tam tikrą laiką (pvz. kas mėnesį), įvertinant kiuvečių nusidėvėjimą. | Perkančiosios organizacijos vertinimu, toks funkcionalumas pagrįstas ir papildomai įvertinamas. |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 4. | Visi siūlomi imunocheminių tyrimų metodai nėra pagrįsti biotino – streptavidino sąveika | Ne | Taip |  | 4 punktas – „Visi siūlomi imunocheminių tyrimų metodai nėra pagrįsti biotino – streptavidino sąveika.“- Atkreipiame dėmesį, jog biotino - kaip interferuojančio veiksnio - reikšmė yra paneigta. Bendroje populiacijoje biotino paplitimas yra sąlyginai nedidelis - naudojant specialius papildus su biotinu - šio veiksnio koncentracijos yra nereikšmingos ir neturi įtakos interferencijai. Tuo tarpu, gamintojai naudojantys šią technologiją ir siekdami užtikrinti tikslesnius rezultatus atnaujino ribines vertes. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog biotino-streptavidino metodai yra ypač tikslūs lyginant su kitais metodais. Tokiu atveju, reikėtų svarstyti ir kitų, ženkliai didesnę įtaką darančių veiksnių, naudojimą - HAA, HAMA ir t.t. Priduriama, kad po diskusijų su neurologais buvo išsiaiškinta, kad Lietuvoje nebuvo ir nėra taikomas joks gydymas su didelėmis biotino koncentracijomis (nebuvo atliekama net studijos šia kryptimi). | Pasiūlymas tenkinamas iš dalies ir atitinkamai keičiamas į: “Mėginyje esanti biotino koncentracija > 3510 mkg/l neturi įtakos imunocheminiams tyrimams, atliekamiems siūlomais reagentais”. |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |

PRIDEDAMA:

- Techninė specifikacija (projektas);

- Kokybės vertinimo kriterijai (4 lentelė).

Laima Inčirauskienė tel. +370 37 403924, el. p. laima.incirauskiene@kaunopoliklinika.lt

Tyrimai, kurių nurodytas preliminarus kiekis yra mažiau nei 900 per nurodytą sutarties laikotarpį, bus atliekami 2 kartus 5-ių darbo dienų savaitėje. Visi kiti tyrimai atliekami kiekvieną darbo dieną 5-ių darbo dienų savaitėje.